Kraków dnia: 13.12.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/59/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Pakiet 11, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści filtr sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, jak 80 % sprzętu medycznego jednorazowego użytku, m.in. rurki intubacyjne, filtry, obwody oddechowe, przedłużacze itp.? Uzasadnienie: Wyrób ma być sterylny, przy zachowaniu procesów walidacji. Metoda sterylizacji jest sprawą wtórną. Prosimy o odstąpienie od wymogu sterylizacji radiacyjnej, ogranicza to konkurencyjność do jednego tylko producenta filtrów. Poza tym Zamawiający w przypadku innych wyrobów sterylnych nie określał metody sterylizacji, tylko w przypadku filtra w niniejszej pozycji !! Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Pakiet 11, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze 35g, pozostałe parametry zgodnie z swz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Pakiet 11, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści filtr objętość 36-37ml, pozostałe parametry zgodnie z swz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. Pakiet 24, poz. 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu układów oddechowych z workiem oddechowym o pojemności 2, 2,5 i 3 litry - zamówienie wg zapotrzebowania. i dopuści układy tylko z workiem 2 l? Uzasadnienie: Worek 2L obsługuje wszystkich pacjentów o zróżnicowanej objętości. oddechowej Nie ma potrzeby stosowania wielkich 3 litrowych worków. W razie nie wyrażenia zgody - prosimy o podanie szacunkowej ilości poszczególnych układów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol