Kraków dnia: 13.12.2024 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/59/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakietu nr 21: 1. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane przetworniki miały długość linii pojedynczej 120 cm + 30 cm i linię płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem. Odpowiedź: Nie. 2. Prosimy o doprecyzowanie czy przetwornik ma być wyposasażony w min. 1 port odpowietrzający, który pełni również funkcję portu wentylacyjnego. Odpowiedź: Tak. 3. Czy Zamawiający wymaga aby połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem przyłóżkowym było bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne), Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga. 4. Czy Zamawiający wymaga aby przetwornik zawierał w swojej budowie specjalny port (opisany na przetworniku jako TEST), który służy do sprawdzania poprawności działania systemu (możliwość podłączenia symulatora do przetwornika w celu wygenerowania przez Użytkownika konkretnego ciśnienia i wskazania go na monitorze funkcji życiowych lub sprawdzenia poprawności działania przewodu interfejsowego). Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol