## Załacznik nr 1.1
Załącznik nr 1 Specyfikacja asortymentowo-cenowa
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Ilość sztuk /ml/ zestawy na 48 miesięcy | Wielkość opakowania /ilość pełnych opakowań | Cena 1 szt. bez VAT w PLN | Cena 1 opak. bez VAT w PLN | Cena 1 szt. z VAT w PLN | Cena 1 opak. z VAT w PLN | Wartość bez VAT w PLN ( ilość sztuk x cena 1 szt. bez VAT ) | VAT w % | VAT w PLN | Wartość z VAT w PLN ( ilość sztuk x cena 1 szt. z VAT ) | Data ważności w miesiącach/min. | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[7 empty] | 6x7 |  | 6x9 | 5x7 |  |  | 5x9
1. | Karta do potwierdzania antygenów grup krwi układu ABO i RhD u biorców krwi. Odczynnik anty-D nie może wykrywać kategorii D VI. Możliwość kontroli dwóch biorców na jednej karcie. Mikrokolumny wypełnione fabrycznie odczynnikami monoklonalnymi przez producenta. | [12 empty] | 9 miesięcy
2. | Karta do potwierdzania antygenów grup krwi układu ABO i RhD u dawców krwi. Konfiguracja antygenów obowiązująca u dawców (A-B-DVI+). Możliwość kontroli antygenów u dwóch dawców na jednej karcie. Mikrokolumny wypełnione fabrycznie odczynnikami monoklonalnymi przez producenta. | [12 empty] | 9 miesięcy
3. | Karta do wykrywania alloprzeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym. Mikrokolumny wypełnione fabrycznie przez producenta odczynnikiemantyglobulinowym poliwalentnym (min. anty-IgG + anty-C3d) . | [12 empty] | 9 miesięcy
4. | Karta do oznaczania antygenów układu ABO i RhD z przeciwciałami monoklonalnymi anty-A, anty-B, anty-D z podwójnym antygenem RhD z użyciem dwóch różnych klonów, w tym jeden nie wykrywający antygen D VI oraz oznaczenie izoaglutynin grupowych na jednej karcie (rewers grupy krwi). Mikrokolumny wypełnione fabrycznie przez producenta. | [12 empty] | 9 miesięcy
5. | Karta do badania alloprzeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym. Mikrokolumny wypełnione fabrycznie przez producenta odczynnikiem monowalentnym anty-IgG. | [12 empty] | 9 miesięcy
6. | Karta do oznaczania grup krwi układu AB0 i RhD z podwójnym oznaczeniem antygenu RhD o profilu anty-A, anty-B, anty-AB, anty-D (VI-;z możliwością wykluczenia kategorii DVI), anty-D(VI+; z wykrywaniem odmiany DVI), kontrola. Mikrokolumny fabrycznie wypełnione przez producenta. | [12 empty] | 9 miesięcy
7. | Karta do wykrywania i zróżnicowania dodatniego BTA o profilu anty-IgG, anty-IgA, anty-IgM, anty-C3c, anty-C3d, kontrola lub anty-IgG, C3d, kontrola. Mikrokolumny fabrycznie wypełnione przez producenta. | [12 empty] | 9 miesięcy
8. | Zestaw krwinek wzorcowych do wykrywania izoaglutynin grupowych w odpowiednim rozcieńczeniu, gotowe do bezpośredniego użycia na kartach do badań grup krwi układu ABO. | [12 empty] | 5 tygodni
9. | Zestaw krwinek wzorcowych w odpowiednim rozcieńczeniu do wykrywania przeciwciał w surowicy pacjentów w teście PTA/LISS. Krwinki gotowe do bezpośredniego użycia z kartami do testu antyglobulinowego. Konfiguracja antygenowa odpowiadająca obowiązującym przepisom. | [12 empty] | 5 tygodni
10. | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do pracy automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu w ilości niezbędnej do wykonania codziennej kontroli. | [12 empty] | 1 miesiąc
11. | Roztwór o niskiej sile jonowej do wykonania zawiesiny krwinek czerwonych w metodzie manualnej i na automacie. | [12 empty] | 6 miesięcy
12. | Końcówki do pipet automatycznych. | [12 empty] | 9 miesięcy
13. | Pozostałe materiały zużywalne niezbędne do wykonania w/w oznaczeń na oferowanym analizatorze.
RAZEM
Lp. | Dzierżawa | Nazwa przedmiotu dzierżawy (typ, model, producent) | Wartość handlowa | Stawka miesięczna netto (zł) | Ilość miesięcy dzierżawy | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
1. | Dzierżawa oprogramowania oraz sprzętu: |  |  |  | 48
- automatyczny analizator z manulanym systemem back-up
(wirówka – 1 szt., pipeta nieelektroniczna dedykowana do systemu – 2 szt., statyw na probówki i karty, dozownik – 1szt.)
-cztery czytniki kodów oraz drukarki kodów
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość bez VAT | VAT | Wartość z VAT
1. | Odczynniki i materiały zużywalne
2. | Dzierżawa
RAZEM za 48 miesięcy

## Załącznik nr 1.2
Załacznik nr 1.2 Szacunkowa ilość badań
Lp. | Nazwa badania | Badania cząstkowe | Liczba badań do wykonania / 48 miesięcy
I | Próba zgodności serologicznej | 1. sprawdzenie grupy biorcy | 12000
|  | 2. sprawdzenie grupy dawcy | 24000
|  | 3. screening przeciwciał (PTA) biorcy | 12000
|  | 4. właściwa próba krzyżowa (PTA) | 24000
II | Grupa krwi | 1. antygeny z układu ABO i antygen D z układu Rh | 48000
|  | 2. przeciwciała grupowe | 48000
|  | 3. screening przeciwciał (PTA) | 48000
III | Grupa krwi noworodka | 1. antygeny z układu ABO i antygen D z układu Rh | 2400
|  | 2. BTA | 2400
IV | Badania dodatkowe | 1. Screening przeciwciał na 3-4 krwinkach wzorcowych w PTA LISS (CoombsAntiIgG) | 200
|  | 2. BTA (IgG-C3d-Ctl) lub (IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-Ctl) | 100
V | Międzynarodowa kontrola | 1. Międzynarodowa zewnętrzna laboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem | 8 komplety
VI | Kontrola codzienna i materiały zużywalne | 1. surowica i krew kontrolna, końcówki do pipet, płyny itp. | Odpowiednio do ilości badań
UWAGA W kalkulacji odczynników i innych materiałów należy uwzględnić, że 5% badań wykonamy na systemie zastępczym. |  |  | 221100

## Załącznik nr 1.3
Załącznik nr 1.3 Parametry graniczne i oceniane
PARAMETRY GRANICZNE (wymagane) przedmiotu dzierżawy do wykonywania badań
w Serologii Transfuzjologicznej
Podać: nazwę typ urządzenia, producent, kraj pochodzenia, rok produkcji, rok wprowadzenia modelu do produkcji:
Analizator immunohematologiczny …………………………..
Z oprogramowaniem ………………. rok produkcji: analizator nie starszy niż 2021
Tabela 1 Parametry graniczne dla analizatora
Lp. | Parametry graniczne dla analizatora | Wartość wymagana | Wartość oferowana
(opisać)
1. | Analizator nie starszy niż rok produkcji 2021, w pełni automatyczny, w zakresie od pobrania próbki poprzez badanie do uzyskania wyniku oraz jego przesłania do oprogramowania pracowni serologii i wydrukowania. Zapewnienie zewnętrznego systemu podtrzymywania napięcia /UPS/ min. 30 minut dla analizatora. Dostarczenie wszystkich koniecznych urządzeń do prawidłowej pracy analizatora wraz z oprogramowaniem. | TAK
2. | Analizator wolnostojący lub nastołowy. W przypadku analizatora nastołowego Wykonawca musi dostarczyć stół dedykowany dla analizatora. | TAK
Wydajność analizatora musi wynosić minimum 30 próbek na godzinę w zakresie wykonania: oznaczenia antygenów układu AB0, izoaglutynin, oznaczenia antygenu D z układu Rh i badania przeglądowego na obecność nieregularnych przeciwciał na panelowych krwinkach w teście PTA.
3. | Analizator musi posiadać minimum dwie wbudowane wirówki ze względu na konieczność szybkiego wykonania badania cito. | TAK
4. | Analizator musi pracować w oparciu o technikę mikrotestów kolumnowych, wykonywać wszystkie badania z krwi pełnej pobranej na EDTA. | TAK
5. | Analizator z minimum 50 miejscami na próbki badane, wyposażony w magazyn na odczynniki /mikrokarty/ o pojemności minimum 150 mikrokart. | TAK
6. | Wymiana igły analizatora możliwa przez użytkownika | TAK
7. | Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu – Random Access (w każdym momencie możliwość doładowania mikrokart i innych odczynników). Wyświetlane obrazy nasilenia reakcji, dostępne w kolorze. | TAK
8. | Analizator umożliwiający wykonanie badań pilnych. | TAK
Dostępna funkcja - CITO/STAT.
9. | Identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe, elektroniczny rejestr numerów serii stosowanych odczynników, krwinek wzorcowych. | TAK
10. | Analizator posiada system usuwania zużytych mikrokart | TAK
( pojemnik na odpady stałe – bez udziału operatora).
11. | Analizator raportuje stan mikrokart, odczynników, płynów oraz zgłasza stan alarmowy jeśli ilość mikrokart lub odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. | TAK
12. | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione fabrycznie podłożem separującym i odczynnikami): | TAK
- grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI(+), (dwa klony dla anty-D)
- przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny anty-A1,anty-B,
- badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu krwinek wzorcowych,
- kontrola grupy krwi w zakresie anty-A, anty-B, anty-DVI(-) dla biorców oraz anty-A, anty-B, anty-DVI(+) dawców, odczynniki naniesione na kolumny przez producenta,
- badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie,
- Bezpośredni Test Antyglobulinowy w zakresie:
anty-IgG, anty-IgM, anty-IgA, anty-C3c, anty-C3d lub anty-IgG, anty-C3d, Ctl
13. | Zapewnienie backupu w postaci: | TAK
▪wirówki min.24 miejscowej - 1 sztuka
▪inkubator – 1sztuka
▪statyw na kasety i probówki- 1szt. , dozownik – 1 sztuka
▪pipety nieelektroniczne, nastawne dedykowane do metody- 2 sztuki
14. | Analizator posiadający wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów (wirówki, inkubatora, systemu pipetującego). | TAK
15. | Analizator posiada funkcję automatycznego rozpoznawania w probówce skrzepu oraz rozpoznaje brak odkorkowania probówki - co wyklucza możliwość uszkodzenia lub złamania igły pipetującej. | TAK
16. | Automatyczny system kontroli niezgodności otrzymanych wyników z wynikami badań w archiwum. | TAK | .
17. | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań. | TAK
18. | Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem instrukcji obsługi w języku polskim oraz dokumentacją techniczną niezbędną do prawidłowego korzystania z urządzeń. | TAK
19. | Archiwizacja wyników badań w formie protokołu badania oraz obrazu mikrokolumny. | TAK
20. | Uwolnienie wyników następuje po zatwierdzeniu ich przez uprawnionego operatora. | TAK
21. | W cenie oferty Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny, naprawy, walidację oraz przeglądy urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: analizator, wirówka, inkubator, pipety, skanery, czytniki, drukarki oraz zaoferowany system informatyczny. | TAK
22. | Stabilność odczynników krwinkowych na pokładzie analizatora min. 5 dni | TAK
23. | W cenie oferty Wykonawca zapewnia pakiet walidacyjno-startowy zawierający karty, krwinki i odczynniki pozwalające na wykonanie minimum następujących badań: | TAK
- pełne oznaczenie grup krwi osoby dorosłej
-oznaczenie grup krwi noworodka
-próba zgodności biorca-dawca
-screening przeciwciał w teście PTA-LISS
w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz niezbędnej do przeszkolenia wszystkich pracowników na dostarczonym analizatorze.
24. | Analizator otwiera pojedynczo mikrokolumny na karcie, co umożliwia całkowite wykorzystanie mikrokarty. | TAK
25. | Czas naprawy analizatora: do 24 godzin od zgłoszenia awarii. | TAK
26. | Odczynniki, mikrokarty oraz sprzęt back-up pochodzą od jednego producenta celem pełnej walidacji metody | TAK
27. | Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 63 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 roku załączenia do oferty min. 3 imiennych zaświadczeń/certyfikatów wystawionych przez producenta sprzętu dla osób z serwisu technicznego upoważniających do wykonania czynności serwisowych: fachowej instalacji, okresowej konserwacji lub doraźnej obsługi serwisowej, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika. | TAK
28 | W przypadku zaistnienia konieczności remontu pomieszczenia w którym będzie znajdował się przedmiot umowy - (analizator, oprgramowanie, back up, itp.) Zamawiający wymaga przeniesienia, zainstalowania i skonfigurowania analizatora z oprogramowaniem oraz back up-u na czas remontu do innego pomieszczenia wyznaczonego przez Zamawiającego, a po zakończeniu remontu przywrócenia do pierwotnej lokalizacji nieodpłatnie. | TAK
Tabela 2 Parametry graniczne dla systemu (oprogramowania)
Lp. | Parametry graniczne dla systemu (oprogramowania) | Wartość wymagana | Wartość oferowana
(opisać)
1. | Wykonawca dostarczy oprogramowanie umożliwiające dokumentację przeprowadzanych badań i procedur wykorzystywanych w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi m.in.: | TAK
- próba zgodności
- grupa krwi
- konflikt serologiczny
-profilaktyka konfliktu serologicznego
2. | Wykonawca zapewni: | TAK
- 4 licencje na oprogramowanie do Pracowni Serologii Transfuzjologicznej
z Bankiem Krwi
- instalację i konfigurację
- podłączenie analizatora
- prace konfiguracyjne i wdrożeniowe u Użytkownika
- szkolenie użytkowników
- gwarancję i serwis na okres obowiązywania umowy
3. | Dostarczone oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerach dostarczonych przez zamawiającego. | TAK
4. | Wykonawca zapewni serwer do obsługi LIS wraz z UPS. | TAK | .
5. | Wykonawca dostarczy: | TAK
- skaner kodów kreskowych w ilości 4 szt.
- drukarkę kodów kreskowych w ilości 4 szt.
Etykiety do kodowania zarówno próbek krwi jak i zleceń w sumarycznej ilości 10 tyś. kodów.
6. | Oprogramowanie umożliwiające przyjmowanie, wydawanie, zwroty, reklamacje poszczególnych składników krwi do i z Banku Krwi , śledzące aktualny stan zapasów w Banku Krwi oraz sygnalizujące fakt utraty daty ważności składnika krwi. | TAK
7. | Oprogramowanie umożliwiające rejestr zwracanych z oddziałów opakowań po przetoczonych składnikach krwi. | TAK
8. | Możliwość wprowadzania różnych typów składników krwi uwzględniając w szczególności: liczbę jednostek, liczbę ml. | TAK
9. | System ostrzeżeń o niezgodnej z poprzednimi wynikami grupie krwi pacjenta, niezgodnym składniku krwi oraz o wykrytych przeciwciałach. | TAK
10. | Możliwość wpisania na wyniku przeznaczonym do wydrukowania, zaleceń i komentarzy dotyczących pacjenta. | TAK
11. | Prowadzenie kompletnej historii transfuzji i badań u każdego pacjenta. Pełne odtwarzanie drogi donacji do konkretnego biorcy. | TAK
12. | Możliwość manualnego wprowadzania badań oraz ich edycji i usuwania. | TAK
13. | Program wyposażony w system ostrzeżeń o wykrytych przeciwciałach, reakcjach poprzetoczeniowych oraz możliwość wpisywania uwag, które mają każdorazowo pojawiać się automatycznie. | TAK
14. | Możliwość szybkiego i łatwego odszukania z bazy pacjentów wyniku danego pacjenta na podstawie nazwiska i imienia lub nr pesel. | TAK
15. | Możliwość kontrolowania pracy poszczególnych użytkowników oprogramowania. | TAK
16. | Możliwość prowadzenia ewidencji, dystrybucji komponentami krwi pod kątem jednostek sprowadzonych np. z RCKiK oraz jednostek przekazanych dalej do innych szpitali lub na poszczególne oddziały szpitala. | TAK
17. | Możliwość drukowania raportów (książek) z przeprowadzonych badań. | TAK
18. | Możliwość drukowania raportów przychodowo – rozchodowych krwi i jej składników | TAK
19. | Połączenie i integracja ze szpitalnym systemem HIS (Medicus) w zakresie: | TAK
- zlecania badań
- składania zamówień na krew i jej składniki
- odbioru wyników badań
20. | Oprogramowanie wykorzystujące protokół HL7. Protokół dostarczony razem z oprogramowaniem. | TAK
21. | Oprogramowanie zapewniać będzie funkcjonalności pozwalające na obsługę procesów określonych w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne , w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami. | TAK
22. | Oprogramowanie zgodne ze standardem międzynarodowym ISBT (Interational Society of Blood Transfusion) | TAK
23. | Wykonawca w ramach ceny ofertowej dokona migracji dotychczas eksploatowanej bazy danych z aktualnie istniejącego oprogramowania w Pracowni „e-Delphyn” do oferowanego oprogramowania w sposób zapewniający obsługę wszystkich danych w dotychczasowej bazie danych przez funkcjonalności oferowanego oprogramowania. | TAK
24. | Wykonawca w ramach ceny ofertowej zapewnia dostarczenie przez cały okres trwania umowy wszelkich aktualizacji, poprawek (łaty, patche) oraz nowych wersji oprogramowania dostarczonych przez producenta oprogramowania użytkownikom. Oferowane oprogramowanie jest kompatybilne z oprogramowaniem oferowanego analizatora. | TAK
25. | W cenie oferty Wykonawca dokonywał będzie przez cały okres obowiązywania umowy aktualizacji i dostosowań wzorów zleceń, wzorów wyniku badań, Książek Badań w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, z możliwością ich wydruków, zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami; Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi oraz zaleceniami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie; Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie; innych jednostek pełniących merytoryczny nadzór na Pracownią i Bankiem Krwi oraz wewnętrznych potrzeb Szpitala. | TAK
26. | Oprogramowanie wyposażone w moduły statystyczne obejmujące: | TAK
Obsługę Banku Krwi:
· rejestrowanie przychodów i rozchodów krwi i jej składników
· statystyka raportów badań pod kątem rodzajów zarejestrowanych i wykonanych badań, ilości pacjentów, ilości dawców, oddziałów zlecających , konkretnego pacjenta otrzymującego składniki krwi, osoby zlecającej, ilości wykonanych procedur
· statystyka Banku Krwi: ilość i rodzaj komponentów krwi przyjętych, skrzyżowanych, przetoczonych, zwracanych, historii każdego komponentu krwi, aktualne zasoby Banku
· Bank Krwi – statystyka pod kątem komponentów krwi (typy preparatów, grupy, objętości), oddziałów, osób zlecających, sumarycznych zestawień dla poszczególnych oddziałów
· możliwość eksportu raportów do trybu arkusza kalkulacyjnego typu MS EXCEL w celu opracowywania dalszych kalkulacji
· wszystkie raporty generowane dla dowolnie ustalonego przedziału czasowego
Pracowni Serologii Transfuzjologicznej:
· statystyka ilości wykonanych badań grup krwi, prób zgodności, konfliktów serologicznych, kwalifikacji do immunoglobuliny anty-D, ilości BTA, sumarycznych zestawień dla poszczególnych oddziałów i osób zlecających
· wszystkie raporty generowane dla dowolnie ustalonego przedziału czasowego
27. | Obsługa serwisowa oprogramowania dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. | TAK
28. | Czas naprawy dla oprogramowania (systemu) do 2 godzin od zgłoszenia awarii. | TAK
Tabela 3 Parametry graniczne dla mikrokart, odczynników i krwinek
Lp. | Parametry graniczne dla mikrokart, odczynników i krwinek | Wartość wymagana | Wartość oferowana
(opisać)
1. | Mikrokarty fabrycznie wypełnione odczynnikami przez producenta. Mikrokarty wypełnione podłożem separującym – żelem dekstranowym lub szklanymi kulkami, gotowe do użytku. | TAK
2. | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności. | TAK
Oferowane karty, odczynniki i krwinki wzorcowe dopuszczone do obrotu na rynku polskim, posiadające znak CE z numerem jednostki notyfikowanej dla produktów zaklasyfikowanych do listy A lub B.
3. | W każdej dostawie ulotka producenta w języku polskim potwierdzająca skład odczynników użytych do wypełnienia mikrokolumn na mikrokartach – nazwy klonów. | TAK
4. | Certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii mikrokart i odczynników. | TAK
Karty w oryginalnych opakowaniach producenta, oznakowane znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej dla produktów zaklasyfikowanych do listy A lub B. (zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro).
5. | Przechowywanie kart w temp. 18-25⁰C | TAK
6. | Metodyka badania w języku polskim dla każdego rodzaju testów. | TAK
7. | Mikrokarty do oznaczeń grup krwi metodą mikrokolumnową muszą umożliwiać oznaczenie antygenu D dwoma różnymi klonami w tym jeden nie wykrywający kategorii DVI. | TAK
8. | Mikrokarty do kontroli grup krwi biorców i dawców krwi przy wykonywaniu próby zgodności wypełnione fabrycznie odczynnikami, zgodnie z obowiązującymi przepisami – (dla biorców odczynnik anty-DVI-, dla dawców odczynnik anty-DVI+) | TAK
9. | Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał (PTA LISS) gotowe do użycia, dedykowane do metody. | TAK
10. | Wykonawca w ramach ceny ofertowej zapewni 2 razy w roku udział w zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem. | TAK
11. | Wszystkie mikrokarty, odczynniki, krwinki wzorcowe i materiały zużywalne pochodzące od jednego producenta celem pełnej walidacji metody. (nie dotyczy płynów systemowych do mycia analizatora) | TAK
12. | Wszystkie mikrokarty i krwinki wzorcowe mają być wymienialne między systemem automatycznym a systemem manualnym. | TAK
13. | Dostawy kart, odczynników i krwinek zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem dostaw. Dostawy cito do 5 dni. | TAK
Tabela 4 PARAMETRY OCENIANE
L.p. | Parametr oceniany | Ilość punktów | Oferowane
1. | Kategoria BTA o profilu rozszerzonym - IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl lub uproszczonym - IgG-C3d-ctl | rozszerzony –5 pkt
uproszczony - 0 pkt
2. | Odczynniki krwinkowe trwałe do 7 dni na pokładzie analizatora, dzięki zapewnieniu ich chłodzenia | TAK – 20 pkt
NIE - 0 pkt
3. | Wykonywanie zawiesiny roboczej krwinek czerwonych w jednorazowych naczynkach na pokładzie analizatora lub w mikrokolumienkach opakowania po diluencie z fabrycznie naniesionym odczynnikiem (buforem) do zawieszania zapewniającym brak możliwości kontaminacji próbki | TAK - 5 pkt
NIE - 0 pkt
4. | Wirówka posiada wyjmowany bez użycia narzędzi rotor w celu łatwej dezynfekcji komory wirowania | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt