Kraków dnia: 2025-01-17

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-008/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ i ZMIANA SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa 1szt sterylizatora parowego do Laboratorium Biologii Kosmicznej dla CTK  -   DE-dzp.272-008/25” – znak sprawy DE-dzp.272-008/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 2 - Proszę o informację czy Zamawiający dopuści autoklaw wyposażony w automatyczny system poboru wody przez autoklaw zamiast ręcznego wlewana wody do komory sterylizacyjnej? Zaproponowane rozwiązania jest korzystniejsze niż opisane w SWZ, wystarczy kanister lub zbiornik z wodą postawiony obok autoklawu bez noszenia wody. - Czy w przypadku kryterium oceny technicznej - możliwość podłączenia do PC / drukarki i dedykowane programowanie sterujące pracą zaoferowanego sterylizatora z poziomu PC (kryterium oceny ofert) - otrzymanie punktów będzie dotyczyło sytuacji tylko potwierdzenia spełnienia powyższego warunku ( np: w celu późniejszego zakupu), czy zaoferowania wraz z autoklawem dedykowanego oprogramowania sterującego pracą zaoferowanego sterylizatora z poziomu PC? - Czy możliwa rozbudowa autoklawu o wbudowaną drukarkę będzie również oznaczała otrzymanie punktów w kryterium oceny jako równoważne rozwiązanie do opisanego tj. możliwości podłączenia do PC / drukarki i dedykowane programowanie sterujące pracą zaoferowanego sterylizatora z poziomu PC? Proszę o udzielenie odpowiedzi. Odpowiedź Zamawiającego: AD.1 Zamawiający dopuszcza autoklaw wyposażony w automatyczny system poboru wody do komory sterylizacyjnej, pod warunkiem, że pozostałe wymagania techniczne zawarte w specyfikacji są spełnione. Automatyczny system poboru wody z kanistra lub zbiornika stanowi rozwiązanie równoważne, które poprawia wygodę użytkowania. AD.2 Zamawiający wyjaśnia, że będą przyznane punkty, w ramach kryterium oceny technicznej: funkcja podłączenia sterylizatora do PC / drukarki wraz z zaoferowaniem dedykowanego oprogramowania sterującego pracą sterylizatora z poziomu PC, tylko w przypadku zaoferowania całej funkcjonalności, a nie zaoferowanie możliwości rozbudowy o nią. Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis w pkt 4.4.1 SWZ: Jest: „możliwość podłączenia do PC / drukarki i dedykowane programowanie sterujące pracą zaoferowanego sterylizatora z poziomu PC”(kryterium oceny ofert). Powinno być: funkcja podłączenia sterylizatora do PC / drukarki wraz z dedykowanym oprogramowaniem sterującym pracą zaoferowanego sterylizatora z poziomu PC. (kryterium oceny ofert). AD.3 Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia z możliwością rozbudowy o wbudowaną drukarkę jako rozwiązania równoważnego.

Powyższe zmiany stanowią integralną zmianę SWZ.

Zamawiający dołącza AKTUALNY WZÓR FORMULARZA OFERTY