WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/2/25/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 24.01.2025r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : „Dostawa rękawic medycznych w 4 pakietach”

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL 1,5?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Dopuszcza.

Pytanie 2. Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane tylko od wewnątrz?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3. Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4. Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,18mm±0,02, na dłoni 0,16mm±0,02, mankiecie 0,14mm±0,02?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5. Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawiczki  o poziomie protein ≤ 30μg/g?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6. Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawiczki z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni o nieznacznej różnicy w grubości na dłoni 0,18mm±0,01?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7. Pakiet 1, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy i obustronnie polimerowane bez niechlorowanej opaski samoprzylepnej?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8. Pakiet 2, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe o nieznacznej różnicy w grubości na dłoni 0,07±0,01 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9. Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice z mikroteksturą na całej rękawicy i z dodatkową teksturą na końcach palców?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10. Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’200sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11. Pakiet 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,36mm ±0,04mm, na dłoni 0,31mm±0,03mm, na mankiecie 0,23mm±0,03mm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12. Pakiet 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu przed starzeniem min. 20N i sile zrywu po starzeniu min 18N?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13. Pakiet 4, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie warunku technicznego w zakresie grubości rękawic na palcu i dłoni i możliwość zaoferowania rękawic o grubości ≥0,08 mm (+/-0,02 mm) ocenianych jako 35 punktów.

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14.  Pakiet 4, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o zmianę warunku technicznego w zakresie grubości rękawic na palcu i dłoni na jedynie grubość rękawic na palcu ≥0,08 mm ocenianych jako 35 punktów.

Odpowiedź Zamawiającego:  NIE . Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15. Pakiet 1, pozycja 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby rękawice były przebadane zgodnie z ASTM F1670?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 29.01.2025 r.

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/