Kraków dnia: 2025-02-12

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-007/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”dostawa systemu do wysokorozdzielczej respirometrii do Laboratorium Biologii Kosmicznej dla Centrum Technologii Kosmicznych AGH - DE-dzp.272-007/25” – znak sprawy DE-dzp.272-007/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Question 1. Fluorescence-module: You include that that fluorescence Module should be able to detect NADH production. Please note that the Fluorescence Module is not able to detect NADH. For this, another module would be required (NADH-Module), which is, however not compatible with the J-series main unit originally offered to the potential end user. For using the NADH-Module, the end user would need to choose the NextGen-O2k, Series XB, which is substantially more expensive. Please let me know whether I should offer the NextGen-O2k Series XB instead of the O2k Series J and additionally include the NADH Module. Please also see: https://www.oroboros.at/index.php/product-category/products/o2k-packages/ https://www.oroboros.at/index.php/product/o2k-fluo-smart-module/ https://www.oroboros.at/index.php/product/nadh-module/ If not, we kindly ask you delete the NADH requirement. Pytanie: 1. Moduł fluorescencyjny: Uwzględniasz, że moduł fluorescencyjny powinien być w stanie wykryć wytwarzanie NADH. Należy pamiętać, że moduł fluorescencyjny nie jest w stanie wykryć NADH. W tym celu wymagany byłby inny moduł (moduł NADH), który jednak nie jest kompatybilny z jednostką główną serii J pierwotnie oferowaną potencjalnemu użytkownikowi końcowemu. Aby skorzystać z modułu NADH, użytkownik końcowy musiałby wybrać NextGen-O2k, seria XB, który jest znacznie droższy. Proszę o informację, czy powinienem zaoferować NextGen-O2k Series XB zamiast O2k Series J i dodatkowo dołączyć moduł NADH. Zobacz także: https://www.oroboros.at/index.php/product-category/products/o2k-packages/ https://www.oroboros.at/index.php/product/o2k-fluo-smart-module/ https://www.oroboros.at/index.php/product/nadh-module/ Jeśli nie, uprzejmie prosimy o usunięcie wymogu NADH. Reply: The ordering party allows the Fluorescence module/sensor for detecting reactive oxygen species (H₂O₂) and other fluorescence parameters, without measuring NADH production. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza moduł/sondę fluorescencyjną do wykrywania reaktywnych form tlenu (H₂O₂) oraz innych parametrów fluorescencyjnych, bez pomiaru produkcji NADH. Question 2. Photosynthetic Features (PB – Photosynthesis Bundle): As the information you write in the tender procedure is misleading, we have rephrased this part to correctly reflect what our PB-Module can do. Can you correct this in your tender procedure, or should we simply list this in our declaration of technical specifications? Measurement of photosynthesis, dark respiration and light enhanced dark respiration in chloroplasts and other plant preparations. Light excitation with 3 different light sources with following wavelengths (range), respectively: • White (425-750 nm) • Blue (439-457 nm) • Red (620-632 nm) Adjustable illumination: LED with power up to 3500 µmol photons m?2 s?1 (white), 3000 µmol photons m?2 s?1 (blue), and 2750 µmol photons m?2 s?1 (red) with variable intensity. Pytanie: 2. Cechy fotosyntezy (PB – pakiet fotosyntezy): Ponieważ informacje podane w procedurze przetargowej wprowadzają w błąd, przeformułowaliśmy tę część, aby poprawnie odzwierciedlić możliwości naszego modułu PB. Czy mogą Państwo poprawić to w swojej procedurze przetargowej, czy też powinniśmy po prostu umieścić to w naszej deklaracji specyfikacji technicznych? Pomiar fotosyntezy, oddychania ciemnego i oddychania ciemnego wzmocnionego światłem w chloroplastach i innych preparatach roślinnych. Wzbudzenie światła za pomocą 3 różnych źródeł światła o następujących długościach fal (zakres): • Biały (425-750 nm) • Niebieski (439-457 nm) • Czerwony (620-632 nm) Regulowane oświetlenie: LED o mocy do 3500 µmol fotonów m?2 s?1 (biały), 3000 µmol fotonów m?2 s?1 (niebieski) i 2750 µmol fotonów m?2 s?1 (czerwony) o zmiennym natężeniu. Reply: The ordering party allows the PB (Photosynthesis Bundle) enabling measurement of photosynthesis, dark respiration and light enhanced dark respiration in chloroplasts and other plant preparations. Light excitation with 3 different light sources with following wavelengths (range), respectively: White (425-750 nm), Blue (439-457 nm), Red (620-632 nm), Adjustable illumination: LED with power up to 3500 µmol photons m⁻² s⁻¹ (white), 3000 µmol photons m⁻² s⁻¹ (blue), and 2750 µmol photons m⁻² s⁻¹ (red) with variable intensity, which is a more detailed description of the requested specifications. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza moduł PB (Photosynthesis Bundle) umożliwiający pomiar fotosyntezy, oddychania w ciemności oraz oddychania w ciemności wzmożonego światłem w chloroplastach i innych preparatach roślinnych. Pobudzenie światłem za pomocą trzech różnych źródeł o następujących długościach fali (zakres): biały (425-750 nm), niebieski (439-457 nm), czerwony (620-632 nm). Regulowane oświetlenie: diody LED o mocy do 3500 µmol fotonów m⁻² s⁻¹ (biały), 3000 µmol fotonów m⁻² s⁻¹ (niebieski) i 2750 µmol fotonów m⁻² s⁻¹ (czerwony) o zmiennej intensywności, co stanowi bardziej szczegółowy opis wymaganych parametrów. Question 3. Additional technical specifications: You write: "Thermally enhanced photomultiplier tube (PMT) detector with advanced optical noise suppression. " Unfortunately, this specification does not fit our instrument at all. Could you kindly delete it; or is it sufficient if we explain this in our declaration of technical specifications? Pytanie: 3. Dodatkowe dane techniczne: Piszesz: „Ulepszony termicznie detektor fotopowielacza (PMT) z zaawansowaną optyczną eliminacją szumów. ” Niestety ta specyfikacja w ogóle nie pasuje do naszego instrumentu. Czy mógłbyś to usunąć; czy wystarczy, że wyjaśnimy to w naszej deklaracji specyfikacji technicznych? Reply: The ordering party allows the device without thermally enhanced photomultiplier tube (PMT) detector with advanced optical noise suppression. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie bez termicznie wzmocnionego detektora fotopowielacza (PMT) z zaawansowanym tłumieniem szumów optycznych. Question 4. Hardware Requirements and Additional Accessories You write: "Accessories: Hamilton-type micro-pipette set, fluorescence filters, and gas connectors for O2 and CO2 analysis." Could you kindly exchange "pipette" to "syringe", as we do not offer pipettes, but syringes? Otherwise is it sufficient if we correct this in our declaration of technical specifications? Pytanie: 4. Wymagania sprzętowe i dodatkowe akcesoria Piszesz: „Akcesoria: zestaw mikropipet typu Hamilton, filtry fluorescencyjne i złącza gazowe do analizy O2 i CO2.” Czy mogliby Państwo zamienić „pipetę” na „strzykawkę”, ponieważ w naszej ofercie nie są pipety, lecz strzykawki? W przeciwnym razie czy wystarczy, jeśli poprawimy to w naszej deklaracji specyfikacji technicznych? Reply: The ordering party allows the Hamilton-type micro-syringe set, in our understanding both names for this accessory have the same meaning. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw mikrostrzykawek typu Hamilton, przy czym według naszego rozumienia obie nazwy tego akcesoria mają to samo znaczenie. Question 5. It is further not possible to measure CO2 with our instrument. We are not sure what you mean with this phrase. If you refer to the "Oxia" included in the O2k-Fluo, Series J, then we kindly ask you to rephrase this to "Oxia generating gaseous oxygen (O2) and hydrogen (H2)" (the Oxia does not have any connectors). Otherwise please delete the phrase "Gas connectors for O2 and CO2 analysis."" or we will explain this in our declaration Pytanie: 5. Za pomocą naszego przyrządu nie jest ponadto możliwy pomiar CO2. Nie jesteśmy pewni, co masz na myśli, używając tego wyrażenia. Jeśli odnosisz się do „Oxia” zawartej w O2k-Fluo, seria J, uprzejmie prosimy o przeformułowanie tego na „Oxia wytwarzająca gazowy tlen (O2) i wodór (H2)” (Oxia nie ma żadnych złączy). W przeciwnym razie prosimy o skreślenie wyrażenia „Złącza gazowe do analizy O2 i CO2.”” lub wyjaśnimy to w naszej deklaracji. Reply: The ordering party allows the Oxia generating gaseous oxygen (O2) and hydrogen (H2), instead of Gas connectors for O₂ and CO₂ analysis. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Oxia generującą gazowy tlen (O₂) i wodór (H₂) zamiast złączy gazowych do analizy O₂ i CO₂. Question 6. Power supply: 100–240 V(50–60 Hz): the O2k can be used with 100-240V,however, as this is a delivery within EU, delivery will include 230V power cable only. Please confirm that this is OK. Pytanie: 6. Zasilanie: 100–240 V (50–60 Hz): O2k może być używany przy napięciu 100–240 V, jednak ponieważ jest to dostawa na terenie UE, dostawa będzie obejmować wyłącznie kabel zasilający 230 V. Potwierdź, że wszystko jest w porządku. Reply: The ordering party allows delivery within the EU to include 230V power cable only, of course. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę na terenie UE obejmującą wyłącznie kabel zasilający 230V Question: 7. Calibration kit for sensors (oxygen and fluorescence standards): please note - no calibration kit required for Fluorescence module; the POS Service Kit (https://www.oroboros.at/index.php/product/orobopos-service-kit/) is included in delivery. Is it sufficient, if I describe it like that in my declaration of technical specs? Pytanie: 7. Zestaw kalibracyjny do czujników (standardy tlenu i fluorescencji): proszę zwrócić uwagę - nie jest wymagany zestaw kalibracyjny do modułu fluorescencji; zestaw serwisowy POS (https://www.oroboros.at/index.php/product/orobopos-service-kit/) jest dołączony do dostawy. Czy to wystarczy, jeśli opiszę to w ten sposób w mojej deklaracji specyfikacji technicznej? Reply: The ordering party allows the POS Service Kit included in delivery, with no calibration kit for Fluorescence module. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw serwisowy POS w ramach dostawy, bez zestawu kalibracyjnego do modułu fluorescencyjnego. Question: 8. DatLab: compatible with Windows and macOS: please note that our software is NOT compatible with macOS. The software is only compatible with Windows or Linux. Could you kindly rephrase this accordingly or is it sufficient if we declare this in our specs? Pytanie: 8. DatLab: kompatybilny z Windows i macOS: należy pamiętać, że nasze oprogramowanie NIE jest kompatybilne z macOS. Oprogramowanie jest kompatybilne wyłącznie z systemem Windows lub Linux. Czy mógłbyś to odpowiednio przeformułować, czy wystarczy, jeśli zadeklarujemy to w naszych specyfikacjach? Reply: The ordering party allows the software to be compatible only with Windows or Linux, and not macOS. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oprogramowanie kompatybilne wyłącznie z systemami Windows lub Linux, a nie z macOS. Question: 9. You write: Software upgradability and the ability to load additional analytical protocols. Analytical functions: Data export in Excel/CSV formats, automatic data processing, and graphical result visualization. We think this is phrased a bit unclearly, and does not exactly reflect what our software can / cannot do and would rephrase this to the following: Software upgradability and the ability to load provided protocols for analysis of mitochondrial function which are editable by the user. Data export in Excel/CSV formats, data analysis in DL and with provided excel templates, graphical visualization of measured data in form of traces. Pytanie: 9. Piszesz: Możliwość aktualizacji oprogramowania i możliwość wczytania dodatkowych protokołów analitycznych. Funkcje analityczne: Eksport danych w formatach Excel/CSV, automatyczne przetwarzanie danych i graficzna wizualizacja wyników. Uważamy, że jest to sformułowane nieco niejasno i nie odzwierciedla dokładnie tego, co nasze oprogramowanie może/nie może zrobić, dlatego sformułowalibyśmy to w następujący sposób: Możliwość aktualizacji oprogramowania i możliwość wczytania dostarczonych protokołów do analizy funkcji mitochondriów, które mogą być edytowane przez użytkownika. Eksport danych w formatach Excel/CSV, analiza danych w formacie DL i przy pomocy dostarczonych szablonów Excel, graficzna wizualizacja zmierzonych danych w formie śladów. Reply: The ordering party allows software upgradability and the ability to load provided protocols for analysis of mitochondrial function which are editable by the user. Data export in Excel/CSV formats, data analysis in DL and with provided excel templates, graphical visualization of measured data in form of traces, which is a more detailed description of the requested specifications. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aktualizację oprogramowania oraz ładowanie dostarczonych protokołów do analizy funkcji mitochondriów, które są edytowalne przez użytkownika. Eksport danych w formatach Excel/CSV, analiza danych w DL oraz przy użyciu dostarczonych szablonów Excel, graficzna wizualizacja zmierzonych danych w postaci wykresów, co stanowi bardziej szczegółowy opis wymaganych specyfikacji. Question: 10. Required Certifications and Compliance: Please note that our OEM (Original Equipment Manufacturer) has implemented ISO13485. However, we (Oroboros Instruments) are the formal producer/distributor, and we have not implemented any such ISO. Could you please confirm that this is sufficient? Pytanie: 10. Wymagane certyfikaty i zgodność: Należy pamiętać, że nasz OEM (producent oryginalnego sprzętu) wdrożył normę ISO13485. Jednakże my (Oroboros Instruments) jesteśmy formalnym producentem/dystrybutorem i nie wdrożyliśmy żadnego takiego ISO. Czy mógłby pan potwierdzić, że to wystarczy? Reply: Yes, the implementation of the ISO 13485 system for your OEM (Original Equipment Manufacturer) is equivalent to our technical specification requirements (“The equipment must be manufactured by a manufacturer that has implemented ISO 9001 or equivalent - declaration on the offer form”). Odpowiedź: Tak, wdrożenie systemu ISO 13485 dla OEM (Producenta Oryginalnego Wyposażenia) jest równoważne naszym wymaganiom dotyczącym specyfikacji technicznej („Sprzęt musi być wyprodukowany przez producenta, u którego wdrożono normę ISO 9001 lub równoważną – oświadczenie na formularzu oferty”). Question: Question regarding Contract: I have commented on a few sections of the contract, asking for changes. Please find it attached. Could you please go through it and let me know whether my suggested changes can be implemented and amend the contract accordingly? Lastly, I could not find the mentioned attachment 1a "Declaration of the Bidder’s technical requirements" on the portal. Could you kindly upload it or can I create my own file? Pytanie: Pytanie dotyczące umowy: Skomentowałem kilka fragmentów umowy, prosząc o zmiany. Proszę znaleźć go w załączniku. Czy mógłbyś się z tym zapoznać i dać mi znać, czy zaproponowane przeze mnie zmiany mogą zostać wprowadzone i odpowiednio zmienić umowę? Wreszcie nie znalazłem na portalu wspomnianego załącznika 1a „Oświadczenie o wymaganiach technicznych Oferenta”. Czy mógłbyś go przesłać, czy mogę utworzyć własny plik? Reply: The ordering party changes the contract template and introduces a new contract template. We kindly inform you have to create your own file – The technical specification of supplied equipment, with the list of all relevant parameters to enable the assessment of conformity with the Contracting Authority’s requirements set forth in the Specification of essential terms of the contract. The ordering party delete record “- in accordance with attachment No. 1a.”. Odpowiedź: Zamawiający zmienia wzór kontraktu i wprowadza nowy wzór kontraktu. Uprzejmie informujemy, że musisz stworzyć swój własny plik - Opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej SWZ. Zamawiający usuwa zapis “zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ”.