## 1.1 Spec. asortymentowo-cenowa
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tab. 1 - Podłoża, odczynniki, testy do identyfikacji i określenia lekowrażliwości drobnoustrojów
L.p | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań na 4 lata | Cena 1 opak. bez VAT w PLN | Cena 1 opak. z VAT w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość bez VAT w PLN ( ilość op x cena 1 op bez VAT ) | Wartość z VAT w PLN ( ilość op x cena 1op. z VAT ) | Termin wazności/mies. od daty dostawy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[9 empty] | 5x6 | 5x7
1 | Testy do identyfikacji pałeczek Gram "–" Enterobacterales i niefermentujących, nie więcej niż 20 testów w op. |  |  | 200 | [6 empty] | 6
2 | Podłoże chromogenne do izolacji, oceny ilościowej i bezpośredniej lub wstępnej identyfikacji drobnoustrojów na płytkach nie więcej niż 100 szt. w op. |  |  | 230 | [6 empty] | 1
3 | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella na płytkach nie więcej niż 20 szt. w op. |  |  | 40 | [6 empty] | 1
4 | Podłoże agar SS do wybiórczej izolacji Salmonella i Schigella na płytkach nie więcej niż 20 szt. w op. |  |  | 40 | [6 empty] | 1
5 | Podłoże chromogenne do badań przesiewowych szczepów z rodziny Enterobacterales wytwarzających ESBL na płytkach nie więcej niż 20 szt. w op. |  |  | 1 | [6 empty] | 1
6 | Podłoże MH z kloksacyliną na płytkach nie więcej niż 20 szt. w opakowaniu. |  |  | 10 | [6 empty] | 1
7 | Podłoże chromogenne do badań przesiewowych szczepów z rodziny Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy na płytkach nie więcej niż 20 szt. w op. |  |  | 80 | [6 empty] | 1
8 | Podłoże chromogenne do badań przesiewowych szczepów z rodziny Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy typu OXA-48 na płytkach nie więcej niż 20 szt. w op. |  |  | 8 | [6 empty] | 1
9 | Testy do oznaczania lekowrażliwości dla pałeczek Gram ,,-‘’ (możliwość wyboru testów z różnym składem antybiotyków), nie więcej niż 20 testów w op. |  |  | 400 | [6 empty] | 6
10 | Testy do identyfikacji ziarniaków Gram ,,+’’ nie więcej niż 20 testów w op. |  |  | 180 | [6 empty] | 6
11 | Podłoże Columbia z 5% krwią baranią na płytkach nie więcej niż 100 szt. w op. |  |  | 130 | [6 empty] | 1
12 | Podłoże chromogenne do badań przesiewowych w kierunku E. faecalis i E. faecium wykazujących oporność na Va na płytkach nie więcej niż 20 szt. w op. |  |  | 60 | [6 empty] | 1
13 | Podłoże chromogenne do badań przesiewowych w kierunku Streptococcus agalactiae na płytkach nie więcej niż 20 szt. w op. |  |  | 15 | [6 empty] | 1
14 | Podłoże chromogenne do badań w kierunku MRSA na płytkach nie więcej niż 20 szt. w op. |  |  | 1 | [6 empty] | 1
15 | Testy do oznaczania lekowrażliwości dla ziarniaków Gram ,,+‘’ (możliwość wyboru testów z różnym składem antybiotyków), nie więcej niż 20 testów w op. |  |  | 200 | [6 empty] | 6
16 | Testy do identyfikacji grzybów nie więcej niż 20 testów w op. |  |  | 12 | [6 empty] | 6
17 | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji drożdżaków i bezpośredniej identyfikacji C. albicans na płytkach nie więcej niż 20 szt. w op. |  |  | 60 | [6 empty] | 1
18 | Testy do oznaczania lekowrażliwości dla grzybów nie więcej niż 20 testów w op. |  |  | 15 | [6 empty] | 6
19 | Testy do identyfikacji bakterii beztlenowych i Corynebacterium nie więcej niż 20 testów w op. |  |  | 40 | [6 empty] | 6
20 | Bulion mózgowo-sercowy do hodowli bakterii tlenowych o wysokich wymaganiach odżywczych w probówkach zawierających nie więcej niż 10 ml w op. zbiorczym nie większym niż 20 szt. |  |  | 210 | [6 empty] | 1
21 | Zestaw do hodowli bakterii beztlenowych, zestaw kompletny (torebki, gazy, zamknięcia) bez konieczności dodawania wody nie więcej niż 20 torebek w op. |  |  | 150 | [6 empty] | 6
22 | Paski wskaźnikowe do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych nie więcej niż 50 szt. w op. |  |  | 14 | [6 empty] | 6
23 | Zestaw do pobierania i transportu dla bakterii beztlenowych i wymagających nie więcej niż 50 szt. w op. Każdy zestaw zawiera jałową wymazówkę, plastikową probówkę z podłożem transportowym. |  |  | 55 | [6 empty] | 12
24 | Podłoże do wybiórczej izolacji bakterii beztlenowych Bacteroides spp., Prevotella spp., Schaedler agar z 5% krwią baranią i antybiotykami na płytkach nie więcej niż 20 szt. w op. |  |  | 65 | [6 empty] | 1
25 | Podłoże do izolacji bakterii beztlenowych, Schaedler agar z 5% krwią baranią na płytkach nie więcej niż 20 szt. w op. |  |  | 100 | [6 empty] | 1
26 | Podłoże płynne do hodowli bakterii beztlenowych Schaedler z wit.K3 w probówkach w op. zbiorczym nie większym niż 20 szt. |  |  | 100 | [6 empty] | 1
27 | Podłoże konwencjonalne, niechromogenne w kierunku wybiórczej izolacji Gardnerella vaginalis na płytkach nie więcej niż 20 szt. w op. |  |  | 1 | [6 empty] | 1
28 | Podłoże do wykrywania drobnoustrojów i ich oceny ilościowej w środowisku szpitalnym na płytkach nie więcej niż 20 szt. w op. |  |  | 5 | [6 empty] | 1
29 | Podłoże do oznaczania lekowrażliwości Muller Hinton agar zgodnie z wytycznymi EUCAST na płytkach nie więcej niż 100 szt. w op. |  |  | 60 | [6 empty] | 1
30 | Testy do identyfikacji Neisseria spp., Haemophilus spp., Hacek nie więcej niż 20 testów w op. |  |  | 12 | [6 empty] | 6
31 | Podłoże agar czekoladowy do wybiórczej izolacji Haemophilus spp. na płytkach nie więcej niż 20 szt. w op.. |  |  | 100 | [6 empty] | 1
32 | Podłoże agar czekoladowy do wybiórczej izolacji N. meningitidis z czynnikiem X i Y oraz czynnikami przeciwbakteryjnymi i przeciwgrzybiczymi na płytkach nie więcej niż 20 szt. w op. |  |  | 1 | [6 empty] | 1
33 | Zestaw do hodowli bakterii w warunkach wzbogaconych w CO2 , zestaw kompletny (torebki , gazy , zamknięcia) bez konieczności dodawania wody nie więcej niż 20 torebek w op. |  |  | 125 | [6 empty] | 6
34 | Podłoże Sabouraud do hodowli drożdżaków na płytkach nie więcej niż 20 szt. w op. |  |  | 120 | [6 empty] | 1
35 | Brucella agar na płytkach nie więcej niż 20 szt. w op. |  |  | 80 szt/4 op | [6 empty] | 1
36 | Saline Solution 3x500ml |  |  | 189szt/63 op
37 | Unsensitised tubes 1x2000 |  |  | 14
38 | Materiały zużywalne
RAZEM
UWAGA – Podane ilości w rubryce „Ilość szt./opak na 4 lata” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
Tab. 2 - Dzierżawa analizatora i wyposażenia dodatkowego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa /typ/ symbol | Producent, kraj pochodzenia | Rok produkcji | Wartość handlowa brutto | Ilość | Kwota netto dzierżawy za 1 m-c (zł) | Kwota brutto dzierżawy za 1 m-c (zł) | Okres dzierżawy | Wartość netto (zł) | Podatek VAT w zł | Wartość brutto (zł)
1 | Dzierżawa analizatora | [7 empty] | 48 m-cy
2 | Wyposażenie dodatkowe | [7 empty] | 48 m-cy
RAZEM
Lp. | Łączna wartośc zamówienia | Wartość bez VAT | VAT | Wartość z VAT
1. | Odczynniki
2. | Dzierżawa
RAZEM

## 1.2. Parametry techniczne
Parametry techniczne przedmiotu dzierżawy (wymagane) Automatyczny analizator do identyfikacji i określenia lekowrażliwości drobnoustrojów.
Lp. | Parametry wymagany | ODPOWIEDŹ
|  | TAK | NIE
1. | Analizator fabrycznie nowy lub używany o roku produkcji nie starszym niż 2019 – złożony z modułu inkubacyjno – pomiarowego, komputera z monitorem oraz czytnikiem kodów kreskowych. Podtrzymywanie zasilania min. 30 minut. (UPS jako integralna część zestawu).
2. | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z analizatora (dane demograficzne pacjenta oraz wyniki badań) do isntiejącego zewnętrznego systemu komputerowego, tj. Marcel. W przypadku wymiany systemu przez Szpital w przyszłości, Wykonwca podłączy analizator do nowego systemu przy zachowaniu niezmiennej funkcjonalności.
3. | Możliwość archiwizacji danych na nośniku zewnętrznym, np. Pendrive
4. | Zapewnienie bezpieczeństwa danych przez logowanie do abalizatora
5. | Wprowadzanie do bazy pacjentów kodowanych komentarzy
6. | Praca analiztora oparta o słowniki z aparatury medycznej
7. | Wyszukiwanie wyników poprzez nazwisko pacjenta, PESEL, datę badania, rodzaj badania, numer badania
8. | Oprogramowanie w języku polskim pozwalające na prowadzenie analiz – raportów tabelarycznych pod kątem identyfikacji i wrażliwości drobnoustrojów
9. | Możliwość manualnego wprowadzania danych demograficznych.
10. | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości.
11. | Urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej.
12. | Możliwość przechowywania wyników w systemie
13. | Liczba miejsc pomiarowych w systemie minimum 30.
14. | Kolorymetryczna metoda identyfikacji bakterii.
15 | Możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów:
Gram ujemnych
Gram dodatnich
Beztlenowców, Corynebacterium
Neisseria spp. , Haemophilus spp.
Grzybów
16 | Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów 6 godzin +/- 1 h
17 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości dla większości drobnoustrojów maksymalnie 8 godzin.
18 | Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności:
MRSA, MRSE, GISA, MSLb, VRE, HLAR, ESBL, Podejrzenie karbapenemaz
19 | Możliwość oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów:
Gram ujemnych
Gram dodatnich
Grzybów
20 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii S, I, R
21 | Pełna automatyzacja – napełnianie, inkubacja, usuwanie testów przez analizator.
22 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności.
23 | Definiowanie testów manualnych.
24 | Testy identyfikacyjne i antybiotykowe zaopatrzone w kody kreskowe
25 | Testy identyfikacyjne zawierające minimum 50 dołków.
26 | Interpretacja wyników przez zaawansowane oprogramowanie, zgodne z zaleceniami EUCAST, w oparciu o bazę ze światowych publikacji naukowych (potwierdzić wydrukiem) z podaniem wskazówek terapeutycznych, zapewniający interpretację oceny poprawności identyfikacji i lekowrażliwości, przedstawiona graficznie.
27 | Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim oraz dokumentację techniczną niezbędną do prawidłowego korzystania z urządzeń.
28 | Zdalny serwis – aktualizacja oprogramowania, usuwanie błędów. Połączenie VPN udostępnione przez Zamawiającego.
29 | W cenie oferty Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny, naprawy wraz z częściami zamiennymi, walidację oraz przeglądy urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: analizator, drukarka, czytnik, w tym części zużywalne za wyjątkiem tonerów.
30 | Czas naprawy analizatora: do 24 godzin od zgłoszenia awarii, czas reakcji serwisowej do 24 godzin od zgłoszenia awarii analizatora (podać nr tel., e-mail)
31 | Testy całkowicie szczelne po napełnieniu, zapewniające bezpieczną pracę personelu.
32 | 2x Szafa chłodnicza do przechowywania odczynników – parametry: szerokość max 700 mm, wysokość max 2000 mm, pojemność całkowita min 350 l, drzwi przeszklone, wewnętrzne oświetlenie, elektroniczny pomiar temperatury.
Parametry techniczne przedmiotu dzierżawy (oceniane)
Automatyczny analizator do identyfikacji i określenia lekowrażliwości drobnoustrojów.
L.p. | Parametr oceniany | Odpowiedź |  | Ocena Komisji
|  | TAK | NIE | TAK – 5 pkt.
NIE – 0 pkt.
(max – 20 pkt.)
1. | Waga pojedynczego testu do 20 gram
2. | Brak konieczności dodawania dodatkowych odczynników podczas przygotowania zawiesiny bakterii do testów identyfikacji i lekowrażliwości oraz w celu otrzymania końcowych wyników
3. | Zamykanie testów na pokładzie analizatora (bez udziału użytkownika)
4. | Podłoża chromogenne posiadają certyfikaty kompatybilności z testami do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów
Uwaga – do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych parametrów