Kraków dnia: 2025-03-24

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/2/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

pyt. 1 . Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 25? 6-ramienny implant do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy wykonany z polipropylenu monofilamentowego. Parametry: grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, wielkość porów 1 x 1,25 mm, porowatość 1500-1950 µm, gramatura 45 g/m?, pętle w różnych kolorach ułatwiają orientację, ramiona w osłonkach, zakończone pętelkami, Rozmiar siatki: szerokość górna 4 cm, dolna 6 cm, wysokość implantu 9,1 cm System wskazany do zastosowania w krzyżowo - kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. Z możliwością aseptycznego otwierania. Posiadająca TAG. Pakowane pojedynczo, jałowe, jednorazowego użycia. Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi. Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. pyt. 2 . Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 27? Poz. 1 Trokar laparoskopowy, sterylny, jednorazowego użytku z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym, obustronnie naostrzony, o średnicy 5 mm z kaniulą karbowaną, dwustropniowym zaworem insuflacja/desuflacja. Ostrze w bezpiecznej osłonie wysuwa się i chowa po ustąpieniu oporu tkanek z zastosowanie blokady ponownego wysunięcia ostrza. Opakowanie = 1 szt. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Poz. 2 Trokar laparoskopowy, sterylny, jednorazowego użytku z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym, obustronnie naostrzony, o średnicy 10-11 mm z kaniulą karbowaną, trójstropniowym zaworem z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji. Ostrze w bezpiecznej osłonie wysuwa się i chowa po ustąpieniu oporu tkanek z zastosowanie blokady ponownego wysunięcia ostrza. Opakowanie = 1 szt. Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pyt. 3 Proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących podanego kryterium oceny do pakietu nr 27 Dot. 1 OPAKOWANIE a) Co wg Zamawiającego oznacza : - bardzo wąski zgrzew? Proszę o wskazanie wymiarów - zbyt mocno zgrzany? - duży margines i łatwość w szybkim otworzeniu? Proszę o wskazanie wymiarów Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: - bardzo wąski zgrzew – 8-6mm; - zbyt mocno zgrzany – powodujący rozerwanie opakowania; - duży margines i łatwość w szybkim otworzeniu – opakowanie nie ulega uszkodzeniu, targaniu podczas otwierania, wym. >8mm Dot. 3 KANIULA a) Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie wartości procentowych wskazanych dla powierzchni karbowania kaniuli, jak wartość procentowa odnosi się do wymiarów w mm? Część karbowana kaniuli, która znajduje się ponad miejsce znajdowania się w powłokach może prowadzić do większego prawdopodobieństwa uszkodzenia narządów. Proszę o odniesienie się w tym kontekście do przyznanej najwyższej punktacji gdy trokar będzie miał 95% części karbowanej. Odpowiedź: Karbowanie kaniul według Zamawiającego ma zwiększyć stabilność i ograniczyć wysuwanie podczas zabiegu operacyjnego oraz zminimalizować uszkodzenie tkanek podczas jego wysuwania. W związku z tym, że standardowe kaniule są karbowane na długości od 30 – 70% powierzchni, Zamawiający uwzględnił to kryterium do oceny wyboru najlepszego rozwiązania. b) Proszę o odniesienie do zapisu: - brak wycieku powietrza z powłok brzusznych Czy Zamawiający przy ocenie bierze pod uwagę, że zostawienie cienkiego narzędzia zawsze prowadzi do utraty gazu z jamy brzusznej? Dlatego w laparoskopii jest system ciągłego dopływu gazu, a istotą sprawy jest utrzymanie stałego ciśnienia. Jednocześnie gaz wchłania się do ciała pacjenta. Istniejący zapis kryterium oceny wskazuje na zasoby konkretnych Dostawców co ogranicza złożenie oferty konkurencyjnej. W przypadku odmowy dopuszczenia proszę o uzasadnienie. Odpowiedź: Brak wycieku powietrza z powłok brzusznych – dotyczy zamkniętego troakara – bez narzędzia.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol