Kraków dnia: 2025-03-24

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 28

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/2/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 11, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora skalowanego dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml - tak jak obecnie stosowany. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dwustronne skalowanie, od 3 do 10 ml co 1 ml, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet 11, pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora skalowanego dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml - tak jak obecnie stosowany. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dwustronne skalowanie, od 3 do 10 ml co 1 ml, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet 11, pozycja 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora o poniższych parametrach: - średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 3,2 µm potwierdzona w materiałach firmowych producenta, - tempo nebulizacji: 0,155 ml/min Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet 28, pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do godzinowej zbiórki moczu z czasem stosowania do 7 dni. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 28, pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje płaskiego, bezigłowego portu do pobierania próbek, umożliwiającego dezynfekcję i eliminującego ryzyko zakłucia się igłą przez personel medyczny? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 28, pozycja 2 Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany system do godzinowej zbiórki moczu wyposażony był w dren o długości 150 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Pakiet 10 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nakłuwaczy o kształcie prostym, spełniających pozostałe zapisy SWZ Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol