Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Wykonawca dostarczy system analityczny do odczytu testów paskowych oraz analizy elementów upostaciowanych moczu metodą mikroskopową  – 1 sztuka, oraz dodatkowy analizator do oceny właściwości fizyko-chemicznych – 1 sztuka, umożliwiające przeprowadzenie 45 000 badań na paskach (jednakowych dla obu urządzeń) oraz analizy takiej samej ilości elementów upostaciowanych moczu. Oba analizatory nie starsze niż 2020 rok produkcji.

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń | Wielkość opakowania | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.5x6) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.7x8) | Wartość brutto (kol.7+kol.9) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|  | Wartość za 24 m-cy dzierżawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem (suma pozycji odczynnikowych oraz wartości czynszu dzierżawy za cały okres trwania umowy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (TAK, NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizowane parametry fizyko-chemiczne moczu w testach paskowych: glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, erytrocyty, pH, białko, kwas askorbinowy, urobilinogen, azotyny, leukocyty, ciężar właściwy oznaczany metodą refraktometryczną, | TAK |  |
|  | Automatyczne ilościowe oznaczanie co najmniej następujących elementów upostaciowanych moczu: erytrocyty, leukocyty, zlepy leukocytów, kryształy, bakterie, wałeczki szkliste, wałeczki inne, drożdże, plemniki, nabłonki płaskie, nabłonki okrągłe, śluz | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zawierające dodatkowe kategorie definiowane przez użytkownika np. wałeczki tłuszczowe, Trichomonas, określone kryształy – min 20 kategorii | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania pełnego badania moczu z próbki o objętości nie większej niż 4 ml | TAK |  |
|  | Kompleksowa analiza moczu bez konieczności wirowania próbki w trakcie procesu oznaczania | TAK |  |
|  | Moduł analizy elementów upostaciowanych wyposażony w podajnik automatyczny z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych na min. 50 próbek ładowanych jednorazowo z możliwością doładowywania w trakcie pracy | TAK |  |
|  | Możliwość doładowywania kolejnych pasków bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora |  |  |
|  | Możliwość analizy płynów z jam ciała | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza minimum 500 wykonanych fotografii mikroskopowych dla każdej próbki | TAK |  |
|  | W przypadku awarii jednego z modułów możliwość wykonania drugiej części badania (pasek, osad) – osobne igły pipetujące | TAK |  |
|  | Brak konieczności stosowania jednorazowych kuwet lub naczynek reakcyjnych | TAK |  |
|  | Odczynniki i oprogramowanie umożliwiające prowadzenie codziennej kontroli jakości wykonywanych analiz | TAK |  |
|  | Wszystkie analizatory, odczynniki, paski testowe, kontrole, kalibratory, płyny myjące pochodzące od tego samego producenta | TAK |  |
|  | Odczynniki, paski testowe, kontrole, kalibratory, płyny myjące dostarczane w postaci gotowej do użycia (bez konieczności wstępnego przygotowania) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające weryfikację wyniku przed wysłaniem do LIS | TAK |  |
|  | System podtrzymywania zasilania UPS (na minimum 15 minut) | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Ważność odczynników – co najmniej 3 miesiące od momentu dostawy | TAK |  |
|  | Wymiana urządzenia w razie 3 awarii tego samego podzespołu | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni szkolenie w pełnym zakresie niezbędnym do poprawnej obsługi analizatora dla osób wskazanych przez Kierownika Laboratorium w trakcie trwania umowy | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni własnym staraniem i kosztem przyłączenie analizatorów do informatycznej sieci szpitala, umożliwiające tzw. dwustronną komunikację, w czasie nie dłuższym niż 5 dni robocze od instalacji analizatorów | TAK |  |
|  | Wykonawca udzieli gwarancji na dzierżawiony analizator na cały okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy wraz z częściami zamiennymi – na koszt Wykonawcy). Czas reakcji serwisu: do 24h. Serwis gwarantowany bezpośrednio przez producenta analizatorów | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną instalację analizatora wraz z niezbędnymi przyłączami | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni demontaż i odbiór urządzenia w czasie nie dłuższym niż 28 dni od zakończenia obowiązywania umowy | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy, na etapie zawarcia umowy, w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/UE | TAK |  |
|  | Na wniosek Kierownika Zakładu/zastępcy Kierownika Zakładu/Kierownika Pracowni Badań Rutynowych, w razie problemów technicznych/merytorycznych oferent zobowiązuje się do zorganizowania wizyty przedstawiciela handlowego/naukowego/ /pracownika serwisu | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni (na własny koszt) udział w kontroli zewnętrznej „mocz – badanie ogólne” (np. LabQuality) nie rzadziej niż 1 x w roku w trakcie trwania umowy | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy dodatkowo: | TAK |  |
|  | a) lodówko-zamrażarkę 180-190 cm wysokości, 55-60 cm szerokości oraz 60-65 cm głębokości z dolnym zamrażalnikiem, z systemem „no frost” | TAK |  |
|  | b) 220 kamer z siatką (typu „Pentasquare”) do analizy elementów upostaciowanych moczu | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis