## Arkusz1
PAKIET 3 - Endoproteza bezcementowa przynasadowa z opcją dwumobilną - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość w szt | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | Trzpień prosty o standardowym i zwiększonym offsecie (127 i 132 st.) wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiadający wzdłużne rowki antyrotacyjne. |  | 120
2 | Głowa metalowa o średnicy 28, 32 mm, w co najmniej 3 dł. szyjki. |  | 5
3 | Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32mm, 36mm w co najmniej 3 dł. szyjki. |  | 100
4 | Panewka bezcementowa pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem typu press-fit z możliwością zastosowania wkładu ceramicznego lub polietylenowego z otworami lub bezotworowa o średnicy zew. od 44 do 72 mm, z możliwością zastosowania panewki wkręcanej. Dodatkowo opcja panewki z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z min. 4 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70 mm. |  | 25
5 | Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta czystym tytanem w formie beleczkowej odwzorującym strukturę kości gąbczastej bezotworowa lub otworowa.. |  | 5
6 | Panewka pierwotna, sferyczna wydrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujacy kość gąbczast, umożliwiająca przerost tkanka kostna, w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Panewka w rozm. zewnętrznych 42-66mm. W opcji wielootworowej do 72mm. |  | 90
7 | Wkładka polietylenowa standardowa lub z 10-cio stopniowym okapem o śred. wew. 28, 32 i 36 mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego możliwość lateralizacji, oraz wkładu typu związanego zapobiegającego zwichnięciu. |  | 120
8 | Wkład CoCr umożliwiający ruch dwumobilny w panewce. |  | 20
9 | Wkład ceramiczny Biolox delta z rosnącymi rozmiarami kompatybilnej głowy - 28, 32 i 36mm. |  | 2
10 | Śruby, szpilki, zaślepki - 3 szt. - w różnych zestawieniach |  | 15
11 | Jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. |  | 100
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X
UWAGA: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa) - płatność po zużyciu. 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium na podstawie umowy użyczenia. 3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu stosowania danego przedmiotu zamówienia dla minimum 2 lekarzy w ośrodku referencyjnym. 4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie zmianie na niekorzyść Zamawiającego, zastrzeżeniem § 2 umowy. 5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
Nazwa Wykonawcy:
Kwalifikowany podpis elektroniczny