Poznań dnia: 2025-05-06

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Odczynniki i akcesoria do badania ogólnego moczu wraz z oceną elementów upostaciowanych oraz dzierżawa analizatorów. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/SZP/22/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Załącznik nr 2 - wymagania pkt. 19 - czy Zamawiający wraża zgodę na zmianę zapisu na "Wymiana podzespołu na nowy w razie 3 krotnej awarii tego samego podzespołu"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Załącznik nr 2 - wymagania pkt. 22 czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu do 48 godzin - zgodnie z zapisami umowy? Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 2 i załącznika nr 4: "do 24 godzin w dni robocze; do 48 godzin w dni obejmujące niedziele/święta". 3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania automatycznego systemu składającego się z analizatora do odczytu pasków testowych oraz analizatora do cyfrowej analizy obrazów mikroskopowych elementów upostaciowanych moczu, który rozpoczyna pracę automatycznie po umieszczeniu w nim statywu z próbkami i nie wymaga przenoszenia próbek między modułami. Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby dodatkowy analizator do właściwości fizyko-chemicznych był w pełni automatycznym analizatorem, wyposażonym w podajnik na minimum 50 próbek w którym proces nakrapiania moczu na pola pasków, odbywa się w sposób automatyczny przy udziale pipetora. Jednocześnie prosimy o możliwość zaoferowania takiego analizatora wyprodukowanego w roku 2018. Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 5. Prosimy o potwierdzenie, że obydwa oferowane analizatory do odczytu pasków testowych mają pracować w oparciu o te same materiały zużywalne kontrole i płyny systemowe. Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora do właściwości fizyko-chemicznych, który nie wymaga kalibracji (w tym kalibracji refraktometru). Moduł do analizy parametrów fizyko-chemicznych wraz z refraktometrem jest skalibrowany fabrycznie, poprawność kalibracji będzie sprawdzana w trakcie okresowych przeglądów technicznych przez autoryzowany serwis. Odpowiedź: Zamawiający wymaga. załącznik nr 4 do SWZ 7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień przy pomocy sklepu internetowego "E-store"? Uzasadnienie: Zamawiający korzystając z tej opcji ma możliwość składania zamówień przez całą dobę, może kontrolować prawidłowość zamówienia: nr katalogowe i ceny, otrzymuje automatyczne informacje o statusie zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, ma możliwość śledzenia przesyłki znajdującej się w dostawie, posiada dostęp do historii zamówień oraz dostęp do faktur oraz informacji o zaległych płatnościach. Odpowiedź: Zgodnie ze wzorcem umowy. 8. § 5 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: "Zamawiający nie ma obowiązku przyjęcia dostawy opóźnionej, jednak w przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie, Wykonawca pokryje Zamawiającemu różnicę pomiędzy ceną zakupu zamówionego i niedostarczonego w terminie asortymentu a ceną zakupu u innych dostawców, przy czym różnica ta nie może przekroczyć 5% wartości zamówionego i niedostarczonego asortymentu. Wykonanie zakupu zastępczego przez Zamawiającego wyłącza możliwość naliczania kar umownych względem Wykonawcy z tytułu tej samej zwłoki"? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorcem umowy. 9. § 5 ust. 8- Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: "W przypadku, gdy dzierżawiony aparat w wyniku awarii nie zostanie naprawiony w terminie 72 godzin od zgłoszenia, Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w niniejszym postępowaniu, przy czym termin ten może ulec przedłużeniu w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego"? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorcem umowy. 10. § 8 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: "Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych w terminie 5 dni roboczych od daty dostawy, a jakościowych w terminie 14 dni od ujawnienia wady, nie później jednak niż do upływu terminu gwarancji lub rękojmi. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres wskazany przez Wykonawcę, z podaniem numeru faktury VAT. Dla celów dowodowych nie jest wymagane dodatkowe potwierdzenie zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej"? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorcem umowy. 11. §11 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 10% ogólnej wartości umowy brutto w przypadku nieprzystąpienia lub przerwania wykonywania umowy z winy Wykonawcy albo rozwiązania umowy zgodnie z ust. 6? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorcem umowy. 12. §11 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 2,5% wartości niezrealizowanego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie partii asortymentu lub nowego towaru wolnego od wad? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorcem umowy. 13. §11 ust. 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do 10% ogólnej wartości umowy brutto? Odpowiedź: Zgodnie ze wzorcem umowy.

Zamawiający

/-/ p.o. Z-cy Dyrektora ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska