Kraków dnia: 2025-07-11

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt DE-dzp.272-331/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

##### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawa analizatora do pomiaru sorpcji gazów i wyznaczania powierzchni BET, wielkości, objętości i rozkładu mikro- i mezo--porów w proszkach i materiałach porowatych na potrzeby  WIMiIP” – znak sprawy DE-dzp.272-331/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający uzna za równoważne dostarczenie aparatu do pomiaru mikro- i mezo- porów wyposażonego w 12 stanowisk pomiarowych wraz z możliwością przygotowania 12 próbek zarówno 
w zewnętrznej stacji przygotowania próbek jak i in-situ (wybór dowolny użytkownika) z zachowaniem wszystkich parametrów specyfikacji?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania polegającego na odgazowywaniu próbek metodą in-situ 
w portach pomiarowych, jak również na stosowaniu zewnętrznej stacji przygotowania próbek. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej, stacja przygotowania próbek musi być integralną częścią głównego aparatu pomiarowego i umożliwiać odgazowanie co najmniej 8 próbek jednocześnie, niezależnie od pomiaru. Z tego względu przedstawione rozwiązanie nie może zostać uznane za równoważne.

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert  nie ulegają zmianie.