## Arkusz1
PAKIET 10 - IMPLANTY KRĘGOSŁUPOWE do złamań, korekcji i zmian onkologicznych - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
Implant PLIF do przestrzeni międzykręgowej - napylony
1 | -implanty z materiału peek z napyleniem czystym tytanem . Sprężystość implantu 3,6 GPa , do miedzykręgowej, tylnej stabilizacji odcinka lędźwiowego o kształcie sześciobocznych bloków; - duża powierzchnia umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością oraz radykalne zmniejszenie obciążeń na powierzchni kręgów; - stabilizacja pierwotna - mocowanie press-fit zwiększające stabilność założonego implantu; - nieregularne boki zwiększają powierzchnie kontaktu z przerastającą implant tkanka kostną; - zaokrąglone brzegi implantu w celu jego bezpieczniejszego zakładania oraz moż-liwości obrotu w polu operacyjnym; - w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty pochylone pod kątem 0, 5 ,8 stopni - implanty dostępne w 46 rozmiarach - dostępne szerokości implantu 8,5mm i 10,5mm oraz długości 22mm i 26mm - wysokość od 7mm do 13 mm - markery wykonane z tantalu - trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem - oznaczenie daty ważności sterylności - każdy implant osobno, sterylnie pakowany - przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu; - zamykany perforowany metalowy pojemnik na narzędzia z oznaczeniami narzę-dzi i z pozycjonerami do nich - instrumentarium w bezobsługowych kontenerach sterylizacyjnych na min. 5000 cykli sterylizacyjnych - 4 wielkości retraktorów do trzymania korzeni nerwowych - poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające m.in. łopatki do odsuwania nerwów, raszple do przygotowania loży pod implant oraz narzędzia do wyrównywania powierzchni loży |  | 10
Klatka ACIF międzytrzonowa szyjna z PEEK napylonego czystym tytanem
2 | • wykonane z PEEK napylone czystym tytanem przezierne, ząbkowane implanty do międzykręgowej, tylnej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o kształcie owalnych bloków; • implanty w rozmiarach o wys. 4-11mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm (głęb. 11,5mm) lub 16mm (głęb. 13,5mm) oraz implant w wysokości 12mm i średnicy 16 mm i głęb.13,5mm i 0 stopni pochylenia w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają kształt klinów pochylonych pod kątem 5 lub 0 stopni • implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt powierzchni kręgu; • zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością; • otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną; • dwa tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu; • stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowana powierzchnia kontaktu z kręgami; • trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; • każdy implant osobno, sterylnie zapakowany; • narzędzie do zakładania implantu z- lub bez ogranicznika głębokości; • rozporowe, nie gwintowane mocowanie implantu w narzędziu do jego zakładania; • przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu; • podkładka do wypełniania otworu wewnętrznego implantu; • plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia i bezobsługowy kontener do sterylizacji z filtrami wielokrotnego użytku minimum na 5000 cykli sterylizacyjnych • poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium • w zestawie instrumentarium dostępne rozwieracze dotrzonowe typu Caspar lewy i prawy z pinami do trzonów o dłu gościach 12mm,14mm,16mm ,18mm |  | 15
Płytka szyjna
1 | - tytanowy, dynamiczny system do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego; - płytki o wymiarach 20-103mm - płytki 4 otworowe (20-32mm), 6 otworowe (34-58mm), 8 otworowe (49-64mm), 10 otworowe (67-85mm) i 12 otworowe (82-103mm), ze skokiem co max. 3mm; - płytki o niskim profilu (wys. 2,9mm), wstępnie dostosowane kształtem do anatomii kręgosłupa (wygięcie wzdłużne i poprzeczne); - śruby samotnące i samogwintujące: jednokorowe (4mm, dłg. 10-18mm ze skokiem co 2mm), dwukorowe (4,0mm, dłg. 10-28mm ze skokiem co 2mm) oraz rewizyjne/osteoporotyczne (4,5mm, dłg. 13-17mm ze skokiem co 2mm); - ruchomość śruby 350 wzdłuż i 8¬¬0 w poprzek osi płytki; - śruby blokowane wewnętrznie (blokada zapobiega wykręcaniu się śruby, pozostawiając możliwość mikroruchów w obrębie stabilizowanych kręgów); - każda śruba blokowana jest niezależnie - brak dodatkowych elementów blokujących na powierzchni płytki; - rodzaje śrub kodowane kolorami z atraumatycznym zakończeniem śruby - trzon śruby jednokorowej i rewizyjnej - stożkowy; - możliwość dogięcia płytki bez utraty możliwości zablokowania/odblokowania śruby; - możliwość śródoperacyjnej, czasowej stabilizacji płytki przy pomocy specjalnych szpilek; - system umożliwia w pełni dynamiczną stabilizację - porowata powierzchnia dołu płytki zapobiegająca przesuwaniu się płytki na kręgach; - porowata powierzchnia trzonu śruby zwiększa kontakt i bezpieczeństwo połączenia kość-śruba; - zachowany niski profil głowy śrub; - trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; - możliwość wydłużenia stabilizacji bez konieczności wykręcania płytki – poprzez dołączenie do płytki bazowej specjalnych elementów wydłużających połączenie; - poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, jeden plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia oraz implanty; |  | 5
Klatka szyjna blokowana do trzonów kręgosłupa
3 | Klatka międzytrzonowa szyjna z możliwością mocowania do trzonów kręgosłupa za pomocą dwóch śrub tytanowych samogwintujących o średnicy 4mm .Śruba kotwicząca implant dostępna w trzech długościach 14mm,16mm,18mm.Śruba samoblokująca się z mechanizmem podwójnego blokowania. Klatka szyjna wykonana z materiału peek z napyleniem czystym tytanem. Implant dostępny z pochyleniem lordotycznym 4 oraz 7 stopni. Klatka szyjna dostępna w siedmiu wysokościach od 5mm do 11mm stopniowanie wysokości co 1mm. Klatka dostępna w dwóch wariantach rozmiaru długości i szerokości. Klatka o długości 13mm i szerokości 16mm oraz klatka o długości 15mm i szerokości 17mm . Implant posiada dwa znaczniki RTG wykonane z tytanu. Komplet: 1 klatka i 2 śruby. |  | 30
Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej tylnej stabilizacji odcinka szyjnego oraz stabilizacji potyliczno-szyjnej kręgosłupa
4 | • system oparty na możliwości zastosowania haków, śrub wieloosiowych oraz płytek potylicznych; • płyty potyliczne cztero- i pięciootworowe, małe i duże; • wkręty do płyt potylicznych (ø4,5 oraz 5,5mm, dłg. 6-16mm, ze skokiem co 1mm); • pręty proste 3,5mm, dłg. 30-150mm (atraumatyczne, ze skokiem co 30mm); • pręty wygięte ø3,5mm, dłg. 240mm, atraumatyczne; • pręty łączące z systemem piersiowo-lędźwiowym o podwójnej średnicy ø3,5-5,5mm; • śruby wieloosiowe ø3,5 oraz 4,0mm, dłg. 10-30mm, ze skokiem co 2mm; • śruby wieloosiowe ø4,0mm, dłg. 10-56mm, ze skokiem co 2mm, o zwiększonym kącie odgięcia … stopni; • śruby wieloosiowe do stabilizacji C1-C2 - ø4,0mm z gładkim trzonem o dłg. 8-16mm oraz dłg. gwintu 16-26mm (ze skokiem co 2mm); • atraumatyczne zakończenie śrub; • haki laminarne duże i małe, lewe i prawe; • jeden wewnętrzny element blokujący do śrub, haków, łączników oraz płytek potylicznych; • poprzeczki sztywne o dłg. 22-24-26mm oraz o zmiennym kształcie (28-33mm, 33-42mm i 42-58mm) z możliwością ułożenia poprzeczek wielokątowo w stosunku pręta i osi zespolenia; • łączniki boczne proste lub L-odgięte praw i lewe (7, 9 i 11mm); • łączniki prętów równoległe (ø3,5-3,5mm oraz ø3,5-5,5mm); • uchwyty do kabli lewe i prawe (45st.) oraz prosty (90st.); • wszystkie implanty kodowane kolorami; • zastosowania systemu przy różnego rodzaju zabiegach – przy użyciu jednego kompletu narzędzi z możliwością śródoperacyjnego doboru wszystkich implantów; • trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; • elastyczne przymiary kształtu prętów (dłg. 60, 120 i 290mm); • klucze dynamometryczne do dokręcania wkrętów potylicznych, nakrętek; • plastikowe, zamykane pojemnik na wszystkie rodzaje implantów; • poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium w zamykanych kasetach; |  | 2
Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
5 | - śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe (śr.4,5mm i 5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; 6mm i 7mm o dłg. 25-60mm, ze skokiem co 5mm) - śruby rewizyjne z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” (śr.8mm, dłg 30-60mm, ze skokiem co 5mm) (śr.9mm,dłg.30-60mm ze skokiem co 5mm) (śr.10mm ,dłg.30mm-50mm ze skokiem co 5mm). - śruby wzmocnione z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” (śr.4,5mm, dłg. 25-50mm; śr.5mm, dłg. 25-50mm; śr.6mm, dłg. 25-60mm – wszystkie ze skokiem co 5mm), wybarwione w dwóch kolorach; - śruby wieloosiowe o 420 ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji; - śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami; - wysokość łba śruby wraz z prętem i blokadą nie przekracza 15,3mm; - wysokość odstawania głowy śruby: ponad pręt 4,52 mm, pod prętem 5mm; - szerokość głowy śruby u podstawy 10mm, na szczycie 10,5mm; - grubość ścianki głowy śruby 1mm; - śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”; - atraumatyczne zakończenie śruby; - wsteczny kształt gwintu na styku śruba-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego; - pręty proste śr.5,5mm osadzane w osi śruby, dłg. 35-500mm (atraumatyczne, bez konieczności docinania), osadzane w osi śruby, w 16 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dłg.), co 10mm (60-80mm), co 20mm (80-120mm), co 30mm (120-180mm), oraz co 100mm (200-500mm); - pręty wstępnie dogięte śr.5,5mm osadzane w osi śruby, dłg. 35-100mm, w 11 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dłg.) oraz co 10mm (60-100mm dłg.); - stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej; - poprzeczki sztywne w 7 rozmiarach (21-41mm dłg., ze skokiem co 3-4mm) oraz o zmiennej długości i kącie w 3 rozmiarach (43-49mm, 49-60mm, 60-75mm); - poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego; - jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący śr.10mm, wys. 4,52mm; - element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego; - możliwość zastosowania systemu m.in. przy skoliozach, niestabilnościach, nowotworach, kręgozmykach, degeneracjach - przy użyciu jednego zestawu narzędzi; - w zestawie narzędzia i elementy montowane na implantach, umożliwiające przeprowadzenie redukcja kręgozmyku na 4 śrubach (bez dodatkowych śrub repozycyjnych), w osi oraz po łuku spoza pola operacyjnego; - trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; - narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemnikach do sterylizacji; - rozmiar implantów umożliwiający zmniejszenie wielkości pola operacyjnego – zastosowanie w operacjach małoinwazyjnych w połączeniu z rozwierakami do mikrodiscektomii; - poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające m.in.: podwojone ilości wszystkich narzędzi do wkręcania i blokowania śrub oraz rotacji prętów; prosty i zagięty trokar do wykonywania otworów pod śruby; znaczniki RTG; kleszcze do kompresji i dystrakcji; kleszcze do dociskania pręta w śrubę; elastyczne wzorniki kształtu pręta; podważki Marney’a; płytkę pomiarową do poprzeczek; doginarkę prętów o zmiennym promieniu; doginarkę poprzeczek; - kontenery bezobsługowe sterylizacyjne z filtrami na 5000 cykli sterylizacyjnych | zestaw | 70
System do stabilizacji transpedicularnej kręgoslupa do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa;
6 | • wszystkie implanty wykonane ze stopu tytanowego TiAl6V4 • śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, z łbem z zaczepami do narzędzia wprowadzającego pręt do otwartego łba ( bez „płatków tulipana”) jednoosiowe,zmienno-osiowe kodowane kolorowo 5mm (długość 30-50mm) , 6mm, 7mm i 8 mm o dłg. 30 – 60 mm, ze skokiem 5mm) • śruby o 42 st. ruchomości łba, nie wymagające składania w trakcie operacji; • śruby samonacinające i samogwintujące; • niewymagające odłamywania płytek wprowadzających pręt; • wysokość łba śruby wraz z prętem i blokadą nie przekraczająca 15,3mm; • wysokość odstawania łba śruby: ponad pręt 4,52 mm, pod prętem 5mm; • szerokość łba śruby u podstawy 10mm; • grubość ścianki łba śruby 1mm; • atraumatyczne zakończenie śruby; • wsteczny kształt gwintu śruba-element blokujący - zaciskający doosiowo płytki łba w trakcie dokręcania wkrętki blokującej; • pręty proste śr.5,5mm osadzane w łbie śruby, dłg. 35-500mm (atraumatyczne, bez konieczności docinania), w 16 rozmiarach; • pręty wstępnie dogięte śr.5,5mm osadzane w łbie śruby, dłg. 30-100mm, w 11 rozmiarach; • odkształcalne plastycznie wykonane z czystego tytanu gniazdo łba śruby zmienno-osiowej gwarantujące stabilne połączenie pręta ze śrubą; • poprzeczki sztywne w 11 rozmiarach (długości 21 - 41mm ) oraz o zmiennej długości w 3 rozmiarach (43-49mm, 49-60mm, 60-75mm); • poprzeczki ze zmiennym kątem w 6 rozmiarach dł od 35 do 107mm • poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego; • jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący - wkrętka z gniazdem imbusowym śr.10mm, wys. 4,52mm; • element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego; • trwałe wypalane laserowo oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; • narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach w plastikowych, zamykanych pojemnikach do sterylizacji; • rozmiar implantów umożliwiający zastosowanie w operacjach małoinwazyjnych; • poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające m.in.: podwojone ilości wszystkich narzędzi do wkręcania i blokowania śrub oraz rotacji prętów; prosty i zagięty trokar do wykonywania otworów pod śruby; znaczniki RTG; kleszcze do kompresji i dystrakcji; kleszcze do dociskania pręta w śrubę; elastyczne wzorniki kształtu pręta; podważki Marney’a; płytkę pomiarową do poprzeczek; doginarkę prętów o zmiennym promieniu; doginarkę poprzeczek; | zestaw | 5
Tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa MIS
7 | - śruby o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości - śruby tulipanowe kaniulowane sztywne oraz ruchome, oraz augumentacyjne - śruby kodowane kolorami w celu prawidłowej identyfikacji rozmiaru - śruby samotnące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem dostępne w sterylnych pojedynczych opakowaniach oznaczonymi danymi implantu oraz datą sterylności - śruby w opakowaniach sterylnych i niesterylnych Śruby sztywne pełne oraz kaniulowane o rozmiarach: • śr.4,5mm i śr.5,5mm o długość 25-50mm, ze skokiem co 5mm; • śr.6,5mm o długość 25-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm • śr.7,5mm o długość 25-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm • śr.8,5mm o długość 30-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm • śr.9,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm • śr.10,5mm o długość 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm Śruby ruchome pełne oraz kaniulowane o rozmiarach: • śr.4,5mm i śr.5,5mm o długość 25-50mm, ze skokiem co 5mm; • śr.6,5mm o długość 25-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm • śr.7,5mm o długość 25-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm • śr.8,5mm o długość 30-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm • śr.9,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm • śr.10,5mm o długość 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm Śruby sztywne i ruchome augumentacyjne o rozmiarach: • śr.5,5mm o długość 35-50mm, ze skokiem co 5mm; • śr.6,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm • śr.7,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm • śr.8,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm • śr.9,5mm o długość 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm • śr.10,5mm o długość 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm • pręty proste o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych śr.5,5mm ,24 rożnych rozmiarów długości od 30 do 500mm . Od 35mm do 55 mm skok co 5mm i od 60mm do 200mm co 10 mm i od 200mm do 500 mm co 100 mm. Pręty dostępne w pojedynczych sterylnych opakowaniach z datą sterylności i niesterylne. • pręty wstępnie dogięte o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych śr.5,5mm , długość od 30-150mm, w 16 rozmiarach. • Od 30mm do 55mm skok co 5mm od 60mm do 150mm co 10mm • pręty dostępne w wersji sterylnej pojedynczo pakowane z oznaczeniem daty sterylności • jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący pakowany pojedyńczo w sterylnym opakowaniu z datą sterylności i kodem katalogowym w opakowaniu naklejka z danymi do raportu operacyjnego. • poprzeczki sztywne na pręt o grubości 5,5mm w rozmiarach od 30mm do 40mm ze skokiem co 2mm . • poprzeczki ruchome na pręt o grubości 5,5 mm w 13 rozmiarach • łączniki pręta śr.5,5 mm : • osiowy w rozmiarach 19mm i 34 mm • zamknięty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm • zamknięto otwarty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm • łączniki offsetowe : • zamknięte w rozmiarach 20mm ,35mm,50mm • otwarte w rozmiarach 20mm, 35mm,50mm • możliwość wielokrotnego blokowania ruchomości śruby bez zakładania pręta i nakrętki blokującej • zestaw z kompletnym instrumentarium trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem. • narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach , zamykanych pojemnikach do sterylizacji • dostępne kaniule do podania cementu dostarczne w sterylnym pojedynczym opakowaniu • poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające kaniulowane narzędzia implantacyjne • zestaw w kontenerach wraz z filtrami wielorazowymi do 5000 cykli sterylizacyjnych |  | 5
ACIF 3D dysk szyjny 3D
8 | Implanty do międzykręgowej, przedniej stabilizacji odcinka szyjnego o kształcie trapezowych bloków z otworem centralnym do wypełnienia biomateriałem lub przeszczepami kostnymi. Anatomiczny kształt umożliwiający uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością. Wykonane z tytanu komórkowego Ti6Al4V o właściwościach hydrofilnych. Materiał klatki wykonany jest przy użyciu metody – druk 3D. Struktura implantu charakteryzuje się regularną wielkością porów na całej powierzchni 900 μm, a także średnią porowatością wewnętrzną wynoszącą 50 - 55%. Klatka posiada na powierzchni elementy kotwiczące w postaci 4 szt. kolców z góry i 4 szt. kolców z dołu wpływające na wysoką stabilność. Implanty pakowane sterylnie z oznaczeniem daty sterylności . Wysokości klatek od 4mm do 8mm stopniowane co 1mm, dostępne w 3 rozmiarach postawy: 14x11,5mm, 16x13,5mm oraz 18x15mm z pochyleniem 5 stopnii. Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do zakładania wszystkich wielkości implantów, wraz z implantami próbnymi. Metalowe tace instrumentarium z trwałym oznaczeniem na narzędzia. |  | 100
TLIF/PLIF 3D dysk lędźwiowy 3D
9 | Implanty do międzykręgowej stabilizacji kręgosłupa z otworem centralnym do wypełnienia biomateriałem lub przeszczepami kostnymi. Anatomiczny kształt umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością. Wykonane z tytanu komórkowego Ti6Al4V o właściwościach hydrofilnych. Materiał klatki wykonany jest przy użyciu metody druku 3D. Struktura implantu charakteryzuje się regularną wielkością porów na całej powierzchni 900 μm, a także średnią porowatością wewnętrzną wynoszącą 50 - 55%. Moduł Younga materiału implantu wynosi 110 GPa. Implanty pakowane sterylnie z datą sterylności. Implanty w rozmiarach: Pochylenie 0 stopni długość 22 mm i 26mm wysokość od 7mm do 10 mm( stopniowane co 1 mm) szerokość 8,5mm Pochylenie 0 stopni długość 22mm i 26 mm wysokość od 8mm do 13 mm ( stopniowane co 1 mm) szerokość 10,5mm Pochylenie 5 stopni długość 22 mm i 26 mm wysokość od 8 mm do 10 mm ( stopniowane co 1 mm) szerokość 8,5 mm Pochylenie 5 stopni długość 22mm i 26 mm wysokość od 8mm do 13 mm ( stopniowane co 1 mm) szerokość 10,5 mm Pochylenie 10 stopni długość 22mm w wysokościach 9 mm i 10mm szerokość 8,5mm oraz w długości 26 mm i wysokości 9mm,10mm,11mm i szerokości 8,5mm Pochylenie 10 stopni długość 22mm i 26 mm wysokość od 9mm do 13mm ( stopniowanie co 1mm) szerokość 10,5 mm W zestawie instrumentarium implanty próbne oraz łyżki i kiurety/raszple/dystraktory do przestrzeni międzykręgowej. |  | 40
Frez do wiertarki szybkoobrotowej
10 | frez wielokrotnego użytku do wiertarki szybkoobrotowej z możliwością ponownej sterylizacji |  | 20
sztuczny substytut kostny
11 | Sztuczny substytut kostny żelopostaciowy , nanocząsteczkowy hydroksyapatyt fosforanowo – wapniowy Ca10(PO4)6(OH)2 (stosunek wagowy 30/70) - nanocząsteczki o wymiarach od 100nm do 200nm - żel o ciastowatej konsystencji zachowujący stabilność in situ nawet przy komórkowym przepływie krwi - forma sterylnego żelu w wypełnionej strzykawce o pojemnościach odpowiednio 0,5ml, 1ml,
a | pojemność 1 ml |  | 40
b | pojemność 0,5 ml |  | 30
Razem:
W przypadku zestawów, kompletów wymienić co wchodzi w skład z podaniem cen jednostkowych
UWAGI: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa - płatność po zużyciu)
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium wraz z szafą na implanty sterylne na podstawie umowy użyczenia
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu stosowania danego przedmiotu zamówienia dla minimum 2 lekarzy w ośrodku referencyjnym.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do użyczenia Instrumentarium:
wiertarki kręgosłupowej szybkoobrotowej wraz z kątnicą kręgosłupową i sterowaniem nożnym, rozwieracz podskórny lędźwiowy dokręgosłupowy złożony z:
- rozwieracz do laminektomii o ramionach równoległych z regulatorem przesuwu 160mm na wkrętak heksagonalny - końce ramion rozwieracza ruchome, połączone zawiasowo - śrubokręt heksagonalny do regulacji rozwarcia rozwieracza - dwa uchwyty do ustawienia łopatek - haki w dwóch rozmiarach długości do zaczepienia łopatek - łopatki lewe/prawe pół przezierne w trzech rozmiarach szerokości od 20mm szerokości i długości 35mm do 65mm oraz 40mm szerokości i długości od 35mm do 75mm oraz 60mm szerokości i długości od 35mm do 85mm - każda łopatka posiada kod numeryczny - kosz oznaczony, kontener z filtrami na min 5000 cykli sterylizacji oraz Zestaw rozwieraczy szyjnych przezierny złożony z :
- rozwieracza o ramionach równoległych z motylkowym regulatorem, końce ramion ruchome, połączone zawiasowo, podwójnie łamane z mechanizmem bocznego mocowania łopatek, mocowania łopatek przezierne dla promieni RTG. - rozwieracza nożycowego, końce ramion ruchome, mocowania przezierne dla promieni RTG - dwa uchwyty do ustawiania łopatek - głębokościomierz do określenia właściwej długości łopatek - łopatki z materiału PEEK całkowicie przenikalne dla promieni RTG, zakończone zębami w rozmiarach :
- szerokość 19 mm długość 30 mm – x 2 szt. - szerokość 19 mm długość 35 mm – x 2 szt. - szerokość 19 mm długość 40 mm – x 2 szt. - szerokość 19 mm długość 45 mm – x 2 szt. - szerokość 19 mm długość 50 mm – x 2 szt. - szerokość 19 mm długość 55 mm – x 2szt. - szerokość 19 mm długość 60 mm – x 2szt. - szerokość 19 mm długość 65 mm – x 2 szt. - szerokość 19 mm długość 70 mm – x 2 szt.
- łopatki z materiału PEEK całkowicie przenikalne dla promieni RTG tępo zakończone w rozmiarach: - szerokość 19 mm długość 30 mm x 2 szt. - szerokość 19 mm długość 35 mm x 2 szt. - szerokość 19 mm długość 40mm x 2 szt. - szerokość 19 mm długość 45mm x 2 szt. - szerokość 19 mm długość 50mm x 2 szt. - szerokość 19 mm długość 55mm x 2 szt. - szerokość 19 mm długość 60mm x 2 szt. - szerokość 19 mm długość 65mm x 2 szt. - szerokość 19 mm długość 70mm x 2 szt.
- taca z pokrywą na zestaw przeziernych łopatek z pozycjonowaniem wszystkich elementów i ulokowaniem wg. rozmiaru.
- rozwieracz typu Caspar lewy oraz prawy z automatycznym mechanizmem blokującym śruby dystrakcyjne. Rozwieracze posiadają motylkowy regulator rozbieralny do sterylizacji.
- ręczne wiertło spiralne - śrubokręt z mocowaniem na śruby/piny dystrakcyjne
- śruby/piny standardowe dystrakcyjne dotrzonowe proste do rozwieracza typu Caspar o długościach: 12mm – 2 szt. 14mm – 2 szt.
dodatkowo 5 szt kerrisonów i punchy oraz zestaw rozwieraczy do microdisectomii