Załącznik nr 1b do SWZ

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

GRUPA 2

Przedmiot zamówienia: dzierżawa analizatora parametrów krytycznych (5 szt.)

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………….

| Lp. | Opis parametrów ogólnych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizatory parametrów krytycznych - rok produkcji nie starszy niż 2020. | TAK |  |
|  | Automatyczne analizatory parametrów krytycznych pracujące w systemie ciągłym, umożliwiające jednoczasowo i w jednej próbce pomiar oznaczenia: pH,pC02,p02,ctHb,MetHb, O2Hb,HHb, HbF,COHb,sO2,cNa+,cK+, cCa++( wymagany zakres pomiarowy od 0,1 mmol/l), cLac (mleczany),cCl-, glukoza, bilirubina całkowita (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl). | TAK |  |
|  | Dodatkowo jeden analizator ma posiadać możliwość poszerzenia panelu badań o Kreatyninę i Mocznik. | TAK |  |
|  | Analizatory pracujące w oparciu o 2 elementy tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory. | TAK |  |
|  | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki (gazometria, oksymetria, metabolity, elektrolity) z próbki o objętości max.45µl -z kapilary,max.65 µl - ze strzykawki. | TAK |  |
|  | Czas do oznaczenia wszystkich parametrów w jednej próbce max.45 s. | TAK |  |
|  | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów. | TAK |  |
|  | Automatyczne mieszanie próbki, wbudowane mieszadło. | TAK |  |
|  | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu. | TAK |  |
|  | Czas kalibracji na każdym z analizatorów w ciągu doby nie dłuższy niż 35 minut. | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych. | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia aparatu bez utraty pozostałych w kasecie sensorowej testów. | TAK |  |
|  | Możliwość wyjęcia i ponownego zainstalowania pakietu odczynnikowego oraz karty sensorowej bez utraty pozostałych testów. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej oraz z płynów kontroli zewnątrzlaboratoryjnych . | TAK |  |
|  | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na 3 poziomach (prawidłowy, patologicznie niski i patologicznie wysoki). | TAK |  |
|  | Wyniki kontroli jakości wykonywane na analizatorze przedstawiane jako wartość liczbowa. | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w program kontroli jakości z pamięcią wyników. | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnego ustawienia poziomu i czasu wykonania kontroli. | TAK |  |
|  | Monitorowanie poziomu odczynników i ich stabilności na pokładzie analizatora. | TAK |  |
|  | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych, liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni. | TAK |  |
|  | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektroda referencyjną. | TAK |  |
|  | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym, możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej. | TAK |  |
|  | Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo-zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych. | TAK |  |
|  | Aparaty wyposażone we wbudowany czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację próbki oraz kontroli. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wbudowana drukarka. | TAK |  |
|  | Aparaty proste w instalacji, przenośne, wyposażone w urządzenie zabezpieczające przed utratą odczynników na wypadek wyłączenia zasilania sieciowego (zasilanie awaryjne ). | TAK |  |
|  | Analizatory kompatybilne z szpitalnym systemem informatycznym AMMS. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni podłączenie analizatorów do szpitalnego systemu informatycznego AMMS w ramach umowy. Podłączenie bezpośrednio do AMMS, wykonywanie badań w systemie bezzleceniowym. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu aparatu system do zarządzania analizatorem. Zapewnienie dostępu do systemu zarządzania z komputera poprzez przeglądarkę internetową. | TAK |  |
|  | Zdalna kontrola w czasie rzeczywistym analizatorów znajdujących się poza laboratorium w zakresie: ogólnego stanu i działania, stanu połączenia sieciowego, poziomu odczynników, kalibracji, wewnętrznej kontroli jakości, płukania. Możliwość generowania raportów z kontroli jakości. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizacji oprogramowania analizatora. W przypadku braku możliwości aktualizacji oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania/ wymiany analizatora na inny aparat z zachowaniem tych samych funkcjonalności z aktualnym oprogramowaniem. | TAK |  |
|  | Warunku serwisu |  |  |
|  | Wykonawca musi zapewnić w ramach czynszu dzierżawnego dostępność serwisu dla dzierżawionych aparatów. | TAK |  |
|  | Czas naprawy, liczony od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii dzierżawionych aparatów, nie może przekroczyć 48 godzin w dni robocze. W przypadku naprawy przekraczającej 48 godzin, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz dostarczy na czas naprawy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż oferowane. | TAK |  |