Kraków dnia: 2025-07-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala II” – znak sprawy ZP/27/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 6, pozycja 3 Prosimy o informacje czy oczekiwana objętość wypełnienia na poziomie 0,23ml dotyczy samego kranika czy całego zestawu. Odpowiedź: Oczekiwana objętość wypełnienia na poziomie 0,23ml dotyczy samego kranika. Pakiet 6, pozycja 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika o objętości 0,26ml. Pozostałe parametry zgodne. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 11, pozycja 1 i 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów z drenami z PCV bez DEHP. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 12, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie : Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający ciągły przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie gwarantuje dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10-15% nominalnego czasu wlewu. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza przez, który podawana jest zawartość. Dren łączący długość min. 125 cm z klamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym. Urządzenie pakowane pojedynczo, jałowe. W torze przepływu w kontakcie z podawanym lekiem nie zawiera DEHP. Zbiornik z elastomeru silikonowego umieszczony w obudowie PC w kształcie płaskiego dysku, wygodnego do przenoszenia i układania na powierzchni w trakcie napełniania. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Napełnianie systemu odbywa się przez centralnie umieszczony port wyposażony w: połączenie Luer Lock, przykręcaną pokrywę z wygodnym uchwytem, zawór uniemożliwiający cofanie się/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki. Przyrząd posiada badania potwierdzające, że system infuzyjny jest sprawdzony pod względem stabilności z 5-FU Nominalna prędkość infuzji: 5ml/godz; Nominalna objętość: 275ml ml, objętość minimalna: 215 ml i objętość maksymalna 335 ml. Obudowa i dren bursztynowe dla ochrony leków przez promieniowaniem UV. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 12, pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie : Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający ciągły przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie gwarantuje dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10-15% nominalnego czasu wlewu. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza przez, który podawana jest zawartość. Dren łączący długość min. 125 cm z klamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym. Urządzenie pakowane pojedynczo, jałowe. W torze przepływu w kontakcie z podawanym lekiem nie zawiera DEHP. Zbiornik z elastomeru silikonowego umieszczony w obudowie PC w kształcie płaskiego dysku, wygodnego do przenoszenia i układania na powierzchni w trakcie napełniania. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Napełnianie systemu odbywa się przez centralnie umieszczony port wyposażony w: połączenie Luer Lock, przykręcaną pokrywę z wygodnym uchwytem, zawór uniemożliwiający cofanie się/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki. Przyrząd posiada badania potwierdzające, że system infuzyjny jest sprawdzony pod względem stabilności z 5-FU Nominalna prędkość infuzji: 10ml/godz; Nominalna objętość: 275ml ml, objętość minimalna: 215 ml i objętość maksymalna 335 ml. Obudowa i dren bursztynowe dla ochrony leków przez promieniowaniem UV. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 12, pozycja 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrząd do przygotowywania i pobierania leków z zaworem samozamykającym luer, luer lock z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji do zastosowania do 7 dni. Długość 7cm +/- 0,5 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 23, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, z kolcem standardowym. Posiada filtr bakteryjny 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania do 140 aktywacji lub 7 dni w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 25, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie portu bezigłowego o przepływie - 165 ml/min o objętość wypełnienia - 0,04ml. Pozostałe parametry zgodne. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 29, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zastawki z neutralnym ciśnieniem , dzięki czemu nie wywołuje refluksu krwi do światła cewnika. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 30, pozycja 1 Prosimy o dopuszczenie przyrządu z nazwą firmy na zaciskaczu rolkowym, co umożliwia łatwą identyfikację producenta . Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 27 Czy w celu dochowania wszelkich wymogów łańcucha dostaw w obrocie refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ Wykonawca składający ofertą powinien posiadać koncesję hurtowni farmaceutycznej. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Barbara Parcz