Kraków dnia: 2025-07-22

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo:  DE-dzp.272-369/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ i ZMIANA SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa tribometra (tribotestera) dla WIMiC DE-dzp.272-369/25” – znak sprawy DE-dzp.272-369/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Pytanie nr 1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określa następujące parametry wymagane dla tribometru: "- niewymagające okresowej kalibracji masy stałe obciążenie podczas pomiaru" Czy w związku z tym zapisem Zamawiający godzi się na zastosowanie konstrukcji z zestawem stałych obciążników do regulacji siły normalnej docisku ramienia, co gwarantuje sztywne, stałe i niezmienne obciążenie podczas całego pomiaru bez kalibracji masy? Czy jednak Zamawiający dopuszcza układ serwomotoru lub serwomechanizmu w osi pionowej Z, oraz kontroli sprzężenia zwrotnego do regulacji siły docisku (inaczej obciążenia normalnego w osi pionowej)? Odp. Ad.1 Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie konstrukcji z zestawem stałych obciążników do regulacji siły normalnej docisku ramienia. Zamawiający nie dopuszcza układu serwomotoru lub serwomechanizmu w osi pionowej Z, oraz kontroli sprzężenia zwrotnego do regulacji siły docisku. Pytanie nr 2. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga, aby tribometr posiadał: "- sztywny układ pomiarowy z automatyczną kalibracją dryftu termicznego oparty na transformatorowych czujnikach przemieszczeń liniowych (LVDT)" Czy na podstawie opisu przedmiotu zamówienia należy rozumieć, że Zamawiający wymaga systemu z kalibracją dryftu termicznego, który jednak może występować w procesie pomiarowym proponowanej konstrukcji? Czy może Zamawiający wymaga rozwiązania konstrukcyjnego niwelującego taki dryft termiczny, na przykład 2 transformatorowe czujniki siły tarcia LVDT, które opisuje Zamawiający w specyfikacji i które powinny dzięki ustawieniu i swojej konstrukcji eliminować efekt dryftu, bez potrzeby kalibracji? Odp. Ad.2 Zamawiający, przez powyższy zapis o kalibracji, rozumie automatyczną niwelację dryftu termicznego. Zamawiający wymaga rozwiązania konstrukcyjnego niwelującego dryft termiczny przy użyciu dwóch transformatorowych czujników LVDT. Pytanie nr 3. Zamawiający w odniesieniu do modułu temperaturowego w tribometrze zapisuje następujące wymaganie: "- system grzewczo-chłodzący urządzenia powinien być zaprojektowany tak, aby minimalizować emisję ciepła do otoczenia, co pozwoli uniknąć wahań temperatury w pomieszczeniu laboratoryjnym, w którym znajdują się inne, wrażliwe urządzenia pomiarowe. Preferowany jest układ chłodzenia oparty na obiegu zamkniętym wody. - stabilny system chłodzenia pozwalający na utrzymanie jednorodnego rozkładu temperatury w obszarze pomiaru oraz skracający czas chłodzenia układu pomiędzy pomiarami - w przypadku chłodzenia, układ chłodzący wraz z wymiennikiem ciepła w zastawie urządzania - dokładność pomiaru temperatury do 0,1°C - obszar grzania podczas pomiaru min. 25 mm - górny zakres temperatury pomiaru min. 450°C " Czy w związku z tym zapisem należy rozumieć, że Zamawiający wymaga systemu chłodzenia z wymiennikiem ciepła na bazie zamkniętego obiegu chłodzenia wodą co byłoby najbardziej efektywnym rozwiązaniem? Czy jednak zamawiający dopuszcza inny system chłodzenia np. za pomocą wentylatorów w stoliku grzewczym i wymuszonego dzięki nim obiegu powietrza? Zamawiający układ oparty na obiegu zamkniętym wody oznaczył jako preferowany, ale nie wymagany. Odp. Ad.3 Zamawiający w tej konstrukcji urządzenia, ze wspomnianą w pytaniu 2 niwelacją dryftu termicznego, wymaga systemu chłodzenia z wymiennikiem ciepła na bazie zamkniętego obiegu chłodzenia wodą i nie dopuszcza innego rozwiązania. Pytanie nr 4. Czy Zamawiający dopuszcza, aby w ramach wymaganych materiałów startowych do badań tribologicznych dostarczona została jedna próbka odniesienia wraz z medium referencyjnym (np. olejem), przeznaczona do przeprowadzenia testu w warunkach tzw. środowiska mokrego, realizowanego poprzez aplikację (nakropienie) oleju na powierzchnię próbki, bez jej pełnego zanurzenia? Pragniemy zaznaczyć, że test z użyciem próbki odniesienia i aplikacją medium smarującego (np. poprzez nakropienie oleju) stanowi integralny element procedury kwalifikacji operacyjnej tribometru i umożliwia skuteczną weryfikację kluczowych parametrów metrologicznych urządzenia, takich jak: stabilność i rozdzielczość siły tarcia oraz siły normalnej, powtarzalność wyników czy liniowość detekcji. W związku z tym uznajemy, że przeprowadzenie oddzielnego testu "na sucho" nie jest niezbędne do potwierdzenia prawidłowego działania tribometru ani do oceny jego zdolności pomiarowej. Dodatkowo informujemy, że tribometr, który chcemy zaoferować w postępowaniu spełnia międzynarodowe normy badawcze stosowane zarówno w warunkach tarcia suchego, jak i smarowanego, m.in.: ASTM G99 - Standardowa metoda testu zużycia przy pomocy urządzenia typu pin-on-disc ASTM G133 - Standardowa metoda testu zużycia w ruchu liniowo posuwisto-zwrotnym ball-on-flat wytarcie przez ślizganie DIN 50324 - Tribologia: test tarcia i model zużycia dla tarcia ślizgowego materiałów stałych (ball-on-disc system) W związku z powyższym czy Zamawiający uzna przedstawioną metodologię testu z próbką odniesienia i medium smarującym za równoważną z wymaganiem wykonania osobnych testów w warunkach "suchych" i "mokrych" i zgodzi się na dostarczenie jednej próbki odniesienia, przeznaczona do przeprowadzenia testu w warunkach tzw. środowiska mokrego poprzez aplikację (nakropienie) oleju na powierzchnię próbki? Odp. Ad.4 Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie jednej próbki odniesienia oraz jednego testu na materiale referencyjnym.