Kraków dnia: 2025-07-28

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-391/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – zmiany SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa zintegrowanego systemu detekcji sygnałów o  niskim natężeniu dla ACMiN - DE-dzp.272-391/25” – znak sprawy DE-dzp.272-391/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, którego dokładność pomiaru napięcia dla modułu SMU na najwyższym zakresie pomiarowym wynosi 200 µV? 2. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, którego rozdzielczość pomiaru prądu dla modułu CVU wynosi 1 aF? 3. Ze względu na zawansowanie oferowanego urządzenia oraz konieczność przesłania go do serwisu producenta za granicę prosimy o wydłużenie czasu na naprawę do 48 dni 4. Ze względu na klasę oferowanego sprzętu dostarczenie sprzętu zastępczego wymaga poniesienia znacznych kosztów, czy Zamawiaczy zgodzi się na usunięcie z umowy zapisów paragrafu 8 punkt g) umowy? Odpowiedź Zamawiającego: Ad 1. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, którego dokładność pomiaru napięcia dla modułu SMU na najwyższym zakresie pomiarowym wynosi 200 µV. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis znajdujący się w pkt. 4.1. SWZ z: „dokładność pomiaru napięcia na najwyższym zakresie pomiarowym nie gorsza niż 150 µV” na: „dokładność pomiaru napięcia na najwyższym zakresie pomiarowym nie gorsza niż 200 µV” Ad 2. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym rozdzielczość pomiaru pojemności dla modułu CVU wynos 1 aF. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis znajdujący się w pkt. 4.1. SWZ z: „Rozdzielczość pomiaru prądu co najmniej 0.1 fF” na: „Rozdzielczość pomiaru pojemności co najmniej 0.1 fF” Ad 3. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na naprawę do 48 dni. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis znajdujący się w §8 pkt. 5 lit. d) z: „d) Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż …………. od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 28 dni od momentu zgłoszenia” na: „d) Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż …………. od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 48 dni od momentu zgłoszenia” Ad 4. Zamawiaczy wyraża zgodę na usunięcie z wzoru umowy § 8 pkt. 5 lit. g) tj. „g) Jeśli czas usunięcia wady lub usterki będzie przekraczał ….. dni robocze, Sprzedawca niezwłocznie dostarczy Kupującemu na czas naprawy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych” W związku powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz na platformie zakupowej nowy obowiązujący wzór umowy stanowiący załącznik 3a do SWZ.