Kraków dnia: 2025-07-31

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-353/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa mobilnej stacji do poboru próbek dwufazowego płynu geotermalnego do celów analizy chemicznej dla WGGiOŚ - DE-dzp.272-353/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający dopuści przenośny sampler dla płynów geotermalnych (min. do temp. 100oC, o mineralizacji od 1-150 g/dm3, które mogą zawierać H2S, CO2, CH4 i inne gazy) umożliwiający wpięcie do króćców/kraników próbobiorczych zlokalizowanych na głowicy geotermalnej ale bez poboru próbek gazu, bez separatora oraz przepływomierzy gazowego i cieczowego. Wg najlepszej wiedzy Wykonawcy aby sampler spełniał swoje funkcje powinien być oddzielnym urządzeniem dla próbek wodnych oraz gazowych. Dodatkowo sampler wyposażony w separator nie będzie przenośny z uwagi na wymiary oraz swoją funkcję. Powinien być urządzeniem zainstalowanym w miejscu poboru. Pragniemy zasugerować, że przenośny analizator kwadrupolowy, który umożliwi badania składu gazu rozpuszczonego oraz nierozpuszczonego w wodzie umożliwi pomiary na miejscu poboru w związku z tym nie będzie konieczności separacji gazu z wody i przeniesienia go to pracowni.

Odp. 1 Warunkiem przyjęcia oferty jest zapewnienie możliwości wykonania pomiarów % udziału gazów w wodzie geotermalnej (wykładnik gazowy) i składu fazowego gazów w wodzie geotermalnej> Badania w szczelnym układzie, bez dostępu powietrza. Zatem dopuszcza się rozwiązanie które zapewni pozyskanie oczekiwanych wyników.

- Proszę o wskazanie rozmiaru króćców do których będzie przyłączony przenośny panel.

Odp. 2 Rozmiar króćców do których będzie przyłączony przenośny panel wynosi  0,5”

- Czy Zamawiający dopuści jeden cylinder 500 cm 3 z obejściem (bypass) ze stali 316L zamiast trzech?

Odp. 3 Zamawiający dopuszcza się  jeden cylinder 500 cm3 z obejściem (bypass) ze stali 316 L  pod warunkiem zapewnienia możliwości realizacji badań i pomiarów z kilku wypływów podczas jednej serii badań terenowych.

- Prosimy o usunięcie zapisu § 7, poz. 9” Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych. W praktyce zapis ogranicza krąg podmiotów mogących wykonać zamówienie — nie każdy producent udziela gwarancji na warunkach tak restrykcyjnych. Może to stanowić barierę wejścia dla części wykonawców, co narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 16 pkt 2 ustawy Pzp).

Odp. 4 W kontekście zapisu § 7, poz. 9” projektu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w oparciu o warunki przedstawione przez oferenta tym samym wykreślając z § 7 pkt. 9 Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych.

Jednocześnie Zamawiający załącza Nowy obowiązujący wzór umowy