Kraków dnia: 2025-08-05

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-33/25 -698.AF

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (6 grup) - zakup, dostawa /wraz z uruchomieniem jeśli dotyczy/ oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego /jeśli dotyczy/. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-33/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 Dotyczy pakietu 5 - USG przenośne - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) biegł w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas przewidziany na wymianę uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy biegł w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas przewidziany na naprawę biegł w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. - §6 ust. 5 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: Wszelkie naprawy serwisowe, z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika, dokonywane będą przez Dostawcę oraz na jego koszt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 4 - Grupa nr 3 poz.1.Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy dopuszczalne będzie zaoferowanie narzędzia: kleszcze zatokowe typu Weil-Blakesley, zagięte w górę pod kątem 45° o bardzo zbliżonych parametrach: dł. całkowita 120 mm oraz szerokość części roboczej 2,5 mm. Różnice wymiarów są niewielkie i nie wpływają na funkcjonalność narzędzia podczas zabiegów w obrębie zatok? • Pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. - Grupa nr 3 poz.3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kleszczyki nosowe, proste typu Blakesley o dł. 130 mm o analogicznej funkcji i geometrii? • Pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczyków jw. - Grupa nr 3 poz.4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kleszczyki nosowe, zagięte typu Blakesley o dł. 130 mm o analogicznej funkcji i geometrii? • Pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczyków jw. - Grupa nr 3 poz.9. W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego optyki sinuskopowej o śr. 2,7mm, dł. 50 mm i kącie widzenia 0 °, uprzejmie prosimy o informację, czy dopuszczalne będzie zaoferowanie optyki o identycznych parametrach funkcjonalnych, lecz o nieznacznie większej średnicy – 2,8 m.? Różnica nie wpływa na kompatybilność z instrumentarium oraz nie ogranicza zastosowania klinicznego urządzenia w procedurach endoskopowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie optyki jw.

Pytanie nr 5 - Grupa 3 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści odgryzacz otolaryngologiczny, tnący do góry i do dołu, o szerokości szaftu:5,0 mm natomiast szerokość końcówki roboczej 2,0 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Grupa 3 poz.6 Czy zamawiający dopuści odgryzacz kostny laryngologiczny, tnący na wprost, szerokość końcówki roboczej 2,0 mm x 5,0 mm? Pozostałe parametry bez zmian Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 GRUPA 4; Przedmiot zamówienia: Aparat do znieczulenia (1 sztuka) - Pkt 4. Czy Zamawiający dopuści zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej bez możliwości ustawienia kierunku świecenia? Zwracamy uwagę, że opisany wymóg jest rozwiązaniem konstrukcyjnym bez istotnego znaczenia klinicznego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Pkt 6. Czy Zamawiający dopuści aparat bez dodatkowej po.ki bocznej? Zwracamy uwag., .e opisany wymóg jest rozwiązaniem konstrukcyjnym bez istotnego znaczenia klinicznego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pkt 8. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dodatkowe gniazda elektryczne były wyposażone w indywidualne bezpieczniki? Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo elektryczne pacjenta i personelu medycznego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. - Pkt 8. Czy Zamawiający przyzna dodatkowe 20 punktów w ocenie technicznej za aparat do znieczulania wyposażony w indywidualne bezpieczniki gniazd elektrycznych oraz transformator separacyjny gniazd? Takie rozwiązanie w znaczącym stopniu zwiększa bezpieczeństwo elektryczne pacjenta oraz personelu medycznego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. - Pkt 12. Czy Zamawiający uzna za spełniające wymogi punktu 12 zasilanie awaryjne na 90 minut w warunkach standardowych oraz 30 minut w warunkach ekstremalnych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Pkt 15. Czy Zamawiający dopuści precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej lub tzw. wirtualnych przepływomierzy. Zakres świeżych gazów: tlen, powietrze, N2O : 0 mL/min i w zakresie od 150mL/min do 15L/min? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 16. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z szybką zmianą stężeń O₂, przepływu świeżych gazów sterowaną bezpośrednio z ekranu wentylatora (ekranowe przyciski szybkiego dostępu pozwalające na skokową zmianę stężeń O₂ i przepływów)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 19. Czy Zamawiający przyzna dodatkowe 10 punktów w ocenie technicznej za możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu (np. w PLN, Euro, dolarach) – wyświetlanie w sposób ciągły razem z wartością przepływu anestetyku w mL/h? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. - Pkt 21. Czy Zamawiający dopuści przepływ wdechowy o zakresie osiągalnym min. 120 L/min? Taki przepływ jest absolutnie wystarczający w aparatach do znieczulenia, a wymagany zakres w połączeniu z pozostałymi wymogami spełniany jest przez jednego producenta aparatów obecnego na polskim rynku i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 22. Czy Zamawiający dopuści wbudowany w aparat awaryjny przepływomierz O₂ układu okrężnego włączany automatycznie podczas awarii mieszalnika, z zakresem przepływu do 10 L/min? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 24. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z nowoczesnymi podgrzewanymi czujnikami przepływu, bez możliwości włączania/wyłączania podgrzewania układu oddechowego? Jest to bardziej nowoczesne rozwiązanie zapobiegające przegrzaniu mieszaniny oddechowej i pacjenta. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem możliwości włączania/wyłączania podgrzewania układu oddechowego. - Pkt 27. Czy Zamawiający dopuści zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, z zakresem przepływu 0–10 L/min? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 28. Czy Zamawiający dopuści wbudowaną regulowaną zastawkę nadciśnieniową APL wentylacji ręcznej z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie poprzez skręcanie do minimum bez funkcji podświetlenia? Opisany wymóg jest rozwiązaniem konstrukcyjnym i nie ma znaczenia klinicznego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pkt 29. Czy Zamawiający dopuści wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej i pojemności 1,37l? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 43. Czy Zamawiający dopuści pauzę w przepływie gazów do 1 minuty? Ze względów na bezpieczeństwo pacjenta, jest to wystarczający czas pauzy. Dłuższa pauza zwiększa ryzyko niedotlenienia pacjenta. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 45. Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji PEEP wyłączony oraz 4–30 cmH2O? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 46. Czy Zamawiający dopuści regulację stosunku wdechu do wydechu od 2:1 do 1:8? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 47. Czy Zamawiający dopuści regulację częstości oddechu w zakresie 4-100 odd./min? Zwracamy uwagę, że jest to nieznaczne odstępstwo od wymaganego parametru, różnica ta ma znikome znaczenie kliniczne. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 48. Czy Zamawiający dopuści regulację ciśnienia wdechowego od 5 do 60 cmH₂O? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 49. Czy Zamawiający dopuści regulację ciśnienia wspomagania od 2 do 40 cmH₂O? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 50. Czy Zamawiający dopuści regulację objętości oddechowej: 20 – 1500 ml w trybach objętościowych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pkt 51. Czy Zamawiający przyzna również 10 punktów w ocenie technicznej zakres objętości oddechowej 5-1500 ml w trybie wentylacji ciśnieniowej oraz zakres 20-1500 ml dla trybu PCV-VG? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. - Pkt 52. Czy Zamawiający dopuści regulację czasu wdechu od 0,2 do 5 sekund? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 53. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia bez tej funkcji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 55. Czy Zamawiający dopuści regulację czułości wyzwalania w zakresie 0,2–10 L/min? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 56. Czy Zamawiający dopuści aparat bez wyzwalania ciśnieniowego i regulacji czułości Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 57. Czy Zamawiający dopuści aparat z poziomem zakończenia wdechu od 5% do 75%? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 65. Czy Zamawiający dopuści aparat z historią alarmów pozwalającą wyświetlić listę 12 ostatnich alarmów o priorytecie wysokim i średnim, które wystąpiły od momentu włączenia zasilania systemu. Najnowszy alarm znajduje się na górze listy. Jeżeli wystąpiło więcej niż 12 alarmów, najstarsze alarmy są usuwane w miarę rejestrowania nowych alarmów. Informacje o alarmach i czynnościach operacyjnych są zapisywane w dzienniku serwisowym. Dostęp do wszystkich dzienników można uzyskać w trybie Użytkownik uprzywilejowany lub w trybie serwisowym? Wymagany zapis jest typowy dla jednego producenta aparatów do znieczulania obecnego na polskim rynku i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 68. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z alarmami dotyczącymi przecieku, ale bez pomiaru objętości minutowej przecieku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 76. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z wyświetlaniem 3 krzywych jednocześnie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pkt 77. Czy Zamawiający dopuści możliwość zapisania 6 pętli referencyjnych oraz możliwość wyświetlania jednej pętli wzorcowej i jednej aktualnej pętli spirometrycznej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 77. Czy Zamawiający dopuści brak pomiaru oporów dróg oddechowych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pkt 78. Czy Zamawiający przyzna dodatkowe 10 punktów w ocenie technicznej za manometr pomiaru ciśnienia w układzie wyświetlany na ekranie głównym aparatu do znieczulenia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. - Pkt 79. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z niewbudowanym w korpus aparatu kolorowym ekranem o przekątnej 15” i rozdzielczości 1024 x 768? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pkt 80. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z ekranem umieszczonym na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 81. Czy Zamawiający dopuści obsługę respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego, ekranu dotykowego i przycisków funkcyjnych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 82. Czy Zamawiający dopuści aparat bez trendów graficznych i numerycznych Pplateau i Pmean, ale z trendami podatności? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 82. Czy Zamawiający dopuści trendy z ostatnich 24 godzin? Zwracamy uwagę, że jest to zakres wystarczający w warunkach Sali Operacyjnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 83. Czy Zamawiający dopuści prezentację minitrendów na wyświetlanej osobnej stronie respiratora? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 84. Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji zrzutu ekranu i zapisu zrzutu na pamięci USB? Zapis ten jest typowy dla jednego producenta aparatów do znieczulania obecnego na polskim rynku i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 85. Czy Zamawiający dopuści aparat z wyświetlanym na ekranie aktualnym czasem oraz wbudowanym stoperem umożliwiającym monitorowanie czasu trwania zabiegu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 86. Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji timera, ale z bardziej przydatną funkcją stopera? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 97. Czy Zamawiający dopuści ssak bez butli wielorazowego użytku, ale z pojemnikiem na wymienne wkłady o pojemności 1 litra? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 98. Czy ze względu na bezpieczeństwo Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z automatycznym z interakcją z personelem testem kontrolnym aparatu sprawdzającym jego działanie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 100. Czy Zamawiający dopuści możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze w zakresie wyświetlania stężeń gazów, bez wyświetlania wyników pomiaru NMT? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pkt 102. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor kompaktowo-modułowy, w którym najbardziej podstawowe funkcje i pomiary są zintegrowane w obudowie kardiomonitora, z możliwością rozbudowy o dodatkowe wymagane pomiary i funkcjonalności za pośrednictwem modułów sprzętowych i programowych? Stanowi to niewielkie odstępstwo od wymogu i nie wpływa na obniżenie funkcjonalności urządzenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pkt 103. Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran LCD o przekątnej 15,6” i rozdzielczości 1366 x 768 pikseli? Proponowane rozwiązanie zapewnia czytelną prezentację wszystkich wymaganych w OPZ parametrów i wygodną obsługę kardiomonitora. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pkt 104. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor obsługiwany za pomocą wymaganego dotykowego ekranu w technologii pojemnościowej, bez funkcji obsługi wielodotykowej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pkt 105. Czy Zamawiający przyzna dodatkowe 10 punktów w ocenie technicznej za kardiomonitor pozwalający na wyświetlanie w trybie dużych liczb, z podziałem na 4 lub 6 pól? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pkt 108 a) Czy Zamawiający dopuści wyjście sygnału wideo w nowocześniejszym standardzie cyfrowym HDMI? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 108 b) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w 3 gniazda USB, z możliwością podłączenia czytnika kodów kreskowych oraz pamięci USB w celu eksportu danych pacjenta i przenoszenia konfiguracji pomiędzy monitorami, bez możliwości podłączenia klawiatury oraz myszki komputerowej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 109. Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o 1 dodatkowy kanał inwazyjnego ciśnienia (łącznie 3 kanały IBP), rzutu minutowego serca metodą termodylucji, stężenia anestetyków, zwiotczenia mięśni, głębokości uśpienia metodami BIS i Entropii, NMT, a także pomiar poziomu analgezji, bez możliwości rozbudowy o monitorowanie rzutu serca metodą PiCCO lub Edwards, oksymetrii tkankowej, EEG, mechaniki oddechowej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pkt 110. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością podłączenia i wyświetlania na jego ekranie parametrów z oferowanego aparatu do znieczulania, bez możliwości podłączenia respiratora i monitora tcpO₂/tcpCO₂? Te dodatkowe urządzenia nie znajdują zastosowania na Sali operacyjnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 111. Czy zamiast kardiomonitora wyposażonego w opisany w punkcie 111 moduł transportowy, Zamawiający dopuści zaoferowanie kardiomonitora stacjonarno-transportowego bez modułu transportowego, umożliwiający monitorowanie EKG, SpO2, RESP, 2x Temp, 2x IBP w trakcie transportu, z ekranem o przekątnej 15,6” i wadze do 5,5kg, wyposażonym w zasilanie akumulatorowe do 4h, obsługiwany poprzez ekran dotykowy, o klasie odporności na wnikanie ciał stałych i zalanie wodą IP22? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pkt 112. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o prędkości przesuwu krzywej EKG regulowanej w zakresie: 12,5; 25; 50 mm/s oraz wzmocnieniu krzywej EKG w zakresie: x0,5, x1, x2, x4? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 115. Czy Zamawiający dopuści zaawansowany algorytm analizy arytmii zapewniający wykrywanie 19 rodzajów zaburzeń rytmu serca, w tym m.in. wymagane: VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF? Zwracamy uwagę na fakt, iż niektórzy producenci kardiomonitorów w sposób sztuczny zawyżają liczbę rozpoznawanych arytmii poprzez umieszczanie na liście arytmii takich alarmów jak np.: stymulator nie przechwytuje lub zakończenie migotania przedsionków – które nie są faktycznymi arytmiami, a zabieg ten ma na celu wyłącznie utrudnianie uczciwej konkurencji. Ponadto, w środowisku Sali operacyjnej wykorzystuje się najczęściej jedynie podstawową analizę arytmii w zakresie tzw. arytmii śmiertelnych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 115. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany kardiomonitor był wyposażony w analizę arytmii przynajmniej w 4 odprowadzeniach, zgodnie z zaleceniami AHA? Takie rozwiązanie pozwala na eliminację tzw. „fałszywych arytmii”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. - Pkt 116. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji? Jest to rozwiązanie typowe dla jednego producenta kardiomonitorów obecnego na polskim rynku i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 118. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 119. Czy Zamawiający dopuści pomiar odchylenia ST we wszystkich mierzonych odprowadzeniach, z wyświetlaniem wartości odchylenia, a także możliwością graficznej prezentacji odchylenia ST na wybranych odprowadzeniach oraz ręcznego ustawiania poziomu ISO oraz punktów pomiarowych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 120. Czy Zamawiający dopuści prędkości kreślenia krzywej do wyboru 0.625; 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 121. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy SpO₂ od 1 do 100%, częstości pulsu 30-250 ud./min, z funkcją alarmów wysokiego i niskiego poziomu saturacji oraz pulsu, bez funkcji alarmu desaturacji? Proponowane zakresy pomiarowe stanowią niewielkie odstępstwo od wymogów i są w zupełności wystarczające z klinicznego punktu widzenia Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga alarmu desaturacji. - Pkt 121. Czy Zamawiający przyzna dodatkowe 10 punktów w ocenie technicznej za pomiar poziomu analgezji – pomiar reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe, realizowany za pośrednictwem czujnika saturacji – bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów zużywalnych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pkt 122. czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z interwałem pomiędzy pomiarami NIBP w trybie auto regulowanym w zakresie 1-120 min, z pomiarem pulsu z NIBP w zakresie 30-250 ud./min? Zwracamy uwagę na fakt, że proponowany zakres pomiaru pulsu jest w zupełności wystarczający klinicznie, a pomiar NIBP w trakcie znieczulenia powinien być realizowany co kilka minut więc stosowanie interwału wynoszącego 8 godzin nie ma uzasadnienia na Sali operacyjnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 122. Czy Zamawiający przyzna dodatkowe 10 punktów w ocenie technicznej za pomiar NIBP oparty na algorytmie pomiarowym wykorzystującym dwutubowy system wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skracający czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. - Pkt 123. Czy Zamawiający przyzna dodatkowe 10 punktów w ocenie technicznej za dostarczenie mankietów dla pacjentów bariatrycznych, dedykowanych do pomiaru na przedramieniu? Takie rozwiązanie pozwala uniknąć problemów związanych z doborem odpowiedniego rozmiaru mankietu (długość i szerokość) u pacjentów otyłych i zapewnia wiarygodne pomiary, co zostało potwierdzone badaniami klinicznymi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. - Pkt 124. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wyświetlania jednocześnie 3 wartości temperatury: T1, T2 i Tkrwi (w przypadku monitorowania rzutu serca), bez funkcji wyświetlania różnicy pomiędzy T1 i T2? Zwracamy uwagę na fakt, że na Sali operacyjnej monitoruje się najczęściej temperaturę w 1 kanale – co zdaje się potwierdzać wymóg dostarczenia wraz z kardiomonitorem wyłącznie jednego czujnika temperatury (do monitorowania temperatury skóry). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pkt 126. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia od -40 do 320 mmHg oraz częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem w zakresie 30-250 ud./min? Proponowane zakresy stanowią niewielkie odstępstwo od wymogu i są w zupełności wystarczające klinicznie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 126. Czy Zamawiający wymaga jednoczesnego, automatycznego pomiaru parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pkt 128. Uprzejmie prosimy o podanie producenta i modelu wykorzystywanych w szpitalu przetworników ciśnienia, co pozwoli na wycenę, zaoferowanie i dostarczenie kompatybilnych przewodów interfejsowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: EDWARDS, linia do pomiaru ciśnienia PX 260, czujnik FLOTTROC MHD6R5. - Pkt 129. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez opisanej w punkcie 129 funkcji trybu intubacji, z możliwością ręcznego, czasowego lub bezterminowego wyciszenia alarmów, w tym bezterminowego wyciszenia alarmów związanych z bezdechem? Obecny zapis spełniany jest tylko przez jednego producenta kardiomonitorów i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 133. Czy Zamawiający dopuści pamięć do 100 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki 3 krzywych dynamicznych oraz wartość parametru, który wywołał alarm, z możliwością sprawdzenia wartości pozostałych parametrów w pamięci trendów – zsynchronizowanej czasowo z pamięcią krzywych dynamicznych i zdarzeń? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 134. Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony funkcję obliczeń hemodynamicznych oraz skale oceny NEWS2/MEWS, bez pozostałych wymaganych kalkulatorów oraz wbudowanej skali Glasgow – które mają nikłe zastosowanie na Sali operacyjnej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pkt 140. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji? Zwracamy uwagę, że ma ona znikome zastosowanie w obszarze Sali Operacyjnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pkt 144. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany kardiomonitor był wyposażony w pomiar reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce bólowe i podawane środki znieczulające? Wprowadzenie wymogu nie stanowi ograniczenia konkurencyjności, bowiem pomiar może być realizowany przez dodatkowe, zewnętrzne urządzenie, a ułatwia właściwe prowadzenie znieczulenia, optymalizację zużycia leków, utrzymanie stabilności hemodynamicznej pacjenta w trakcie operacji i pomaga udowodnić, że pacjent był właściwie znieczulony na wypadek roszczeń odszkodowawczych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. - Pkt 146. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne – pomiar głębokości uśpienia metodą Entropii, pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pkt 146. Czy Zamawiający przyzna dodatkowe 10 punktów w ocenie technicznej za wyświetlanie wyniku pomiaru prezentowany na wspólnym wykresie z pomiarem analgezji, w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. - Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. „W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania”, Zamawiający będzie wymagał, aby wymienione urządzenia medyczne były gotowe do eksportu danych i posiadały aktywne interfejsy lub porty (LAN lub RS232 lub USB), licencje, umożliwiając eksport danych do systemów zewnętrznych w celu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Dotyczy załącznika „Warunki gwarancji i serwisu”: - Pkt 1 do „bez wyłączeń” Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej. Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób: ,,Gwarancją nie są objęte: - uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: - eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); - Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób: ,,Gwarancją nie są objęte: - uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: - eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby). - Pkt 3 Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: „Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. - Pkt 4 Z uwagi na specyfikę urządzenia medycznego, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby weryfikacja złożonej reklamacji odbywała się w ciągu 48 godzin w dni robocze? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. - Pkt 5 Z uwagi na specyfikę urządzenia medycznego czy Zamawiający wyrazi zgodę na zdalną diagnostykę (np. poprzez rozmowę telefoniczną z inżynierem serwisu lub połączenie zdalne z urządzeniem)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na połączenie telefoniczne /dot. grupy 4/. - Pkt 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacji zapisu w następujący sposób: Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy po 3 nieskutecznej naprawie tego podzespołu w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę /dot. grupy 4/. Dotyczy SWZ, Grupa 4 Aparat do znieczulenia - Rozdział 5.2.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę. na zapis: Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) max. 48h w dni robocze? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę., aby płatność wynagrodzenia nastąpiła do 45 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 2 ppkt 1), 2) i 3) W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. §9 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: 1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. 2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary: 1) w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca - w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto (§2 ust. 3 Umowy), przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę, 2) w razie zwłoki w wykonaniu umowy - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto (§2 ust. 3 Umowy), za każdy dzień zwłoki 3) w razie zwłoki w podjęciu lub wykonaniu naprawy w terminach określonych Umowie oraz niewykonania przeglądów - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto (§2 ust. 3 Umowy), za każdy dzień zwłoki, 3. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. Kara umowna należna na podstawie Umowy powinna być zapłacona przez Dostawcę w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Dostawca oświadcza, że upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego Dostawcy wynagrodzenia, 4. Naliczenie bądź zapłata przez Dostawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z Umowy. 5. Strony wyraźnie postanawiają, że jakiekolwiek uprawnienia Zamawiającego określone w Umowie pozostają niezależne i nie wyłączają realizacji przez Zamawiającego przysługujących mu praw wynikających z rękojmi za wady fizyczne sprzedanych rzeczy. 6. Maksymalna wysokości kar umownych jaką strony mogą dochodzić na podstawie umowy to 30% wartości umowy. - Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 3 Prosimy o usunięcie postanowienia uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 Przedmiot zamówienia: Cieplarka do płynów infuzyjnych (1 sztuka) - Pkt. 2 Prosimy o dopuszczenie obudowy z płyty PWC zapewniającej doskonałą izolację termiczną. Czyszczenie za pomocą ściereczki nasączonej środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Pkt. 4 Prosimy o dopuszczenie panelu z wyświetlaczem led, z przyciskami membranowymi oraz z indykatorami stanu urządzenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Przekątna całego panelu sterującego z klawiaturą to 287mm ( max 11,2 cala), przekątna wyświetlacza to 195 mm (max 7,7cala). Prosimy o dopuszczenie: wskaźnik stand-by w formie diody przy przycisku włączenia. Zgodnie z poniższym zdjęciem Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Pkt. 5 Prosimy o dopuszczenie urządzenie cały czas wskazującego temperaturę rzeczywistą, zadana temperatura pojawia się na wyświetlaczu w momencie zmiany strzałkami góra/dół. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Pkt. 7 i 8 Prosimy o dopuszczenie rozprowadzania ciepła za pomocą konwekcji i kondukcji. Urządzenie wyposażone jest w wentylator, który wymusza obieg gorącego powietrza. Dzięki temu, jest ono w stanie szybciej i skuteczniej podgrzewać pojemniki. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Pkt. 9 Prosimy o odstąpienie od wskazanego parametru i dopuszczenie monitorowania temperaturę mis grzejnych a nie powietrza, w związku z innym rozwiązaniem technologicznym jakim jest kondukcja. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Pkt. 16 Prosimy o dopuszczenie mechanicznego zabezpieczenia innego niż termostat bimetaliczny Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pkt. 22 Prosimy o dopuszczenie pojemności komory roboczej: max 2 x 35l netto (2 x 77l brutto) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pkt. 23 Prosimy o dopuszczenie maksymalnego obciążenia szuflady 20 kg Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Pkt.25 Prosimy o dopuszczenie temperatury wnętrza komory: 28 - 70 °C (Dwa zakresy: I 28 - 41 °C, II 42 - 70 °C) co 0,5 °C Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Pkt. 26 Prosimy o dopuszczenie komory o wymiarach: 450 mm x940 mmx 715 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Pkt. 27 Prosimy o dopuszczenie określenia wewnętrznych wymiarów szuflady na podstawie aktywnej powierzchni grzewczej i maksymalnej wysokości produktów: 410 x 335 x 255mm (D x S x W) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Pkt. 28 Prosimy o dopuszczenie określenia wewnętrznych wymiarów komory na podstawie sumy aktywnej powierzchni grzewczej i maksymalnej wysokości produktów w obu szufladach: 2 szuflady x 410 x 335 x 255mm (D x S x W) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Pkt. 29 Prosimy o odstąpienie od wymogu: prąd znamionowy 1.75 A. gdyż nie ma wymogu podawania tej wartości przez producenta. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Pkt. 32 Prosimy o dopuszczenie temperatury otoczenia (magazynowanie): 5 - 55 °C. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Pkt. 35 Prosimy o odstąpienie od wymogu " Opcja "BOOST" pozwalająca na przyspieszenie ogrzewania wsadu poprzez czasowe zwiększenie temperatury grzania i dopuszczenie rozwiązania równoważnego, polegającego na uruchamianiu wymuszonego obiegu powietrza dodatkowym wentylatorem. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. - Pkt. 36 Prosimy o dopuszczenie: Oprogramowania wyposażonego w programator czasowy, pozwalający precyzyjnie ustalić dzienny cykl pracy urządzenia bez podziału na dni tygodnia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. GRUPA 1 Przedmiot zamówienia: Cieplarka do płynów infuzyjnych (1 sztuka) - Czy Zamawiający będzie wymagał aby temperaturę można było ustawiać osobno dla każdej szuflady? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Góral