Kraków dnia: 2025-08-13

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-29/25-726.AF

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa odczynników i dzierżawa urządzeń do analizy parametrów krytycznych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-29/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dotyczy Załącznik nr 1b, Pakiet 2, Warunki serwisu. Pkt 2. Prosimy o informację czy Zamawiający zapewni konfigurację sieci do realizacji wymaganej funkcjonalności za pomocą usługi IoT i zdalnego dostępu zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi. Jeśli nie, to czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył zewnętrzne łącze SafeConnect zapewniające bezpieczne podłączenie we własnym zakresie? Aplikacja aparatu zawiera zintegrowany VPN ProxyPro SSL. Ze względu na wbudowaną ochronę systemu operacyjnego, nie ma możliwości instalacji VPN innych dostawców. Rodzaj rozwiązania; Nazwa usługi/serwera; Adresy URL (FQDN); Porty; Adresy IP. Pomoc zdalna; Pomoc zdalna (globalna); Remotedk.radiometer.net Remotedk4.radiometer.net Remotedk5.radiometer.net Remotedk6.radiometer.net Remotedk7.radiometer.net Remotedk8.radiometer.net Remotedk10.radiometer.net Remotedk11.radiometer.net Remotedk12.radiometer.net; TLS (https) TCP/443; 195.41.216.184 195.41.216.193 195.41.216.196 195.41.216.195 195.41.216.197 195.41.216.194 195.41.216.188 195.41.216.131 195.41.216.210. Pomoc zdalna; Pomoc zdalna (CN); Remotecn.radiometer.net; TLS (https) TCP/443; 58.247.178.253. Analizy danych (RadCon); Device Insights (RadCon/gen. 1); heimdall.radiometer.net; TLS (https) TCP/443; 195.41.216.173. Analizy danych; Device Insights (IoT gen. 2) ¦ Serwer udostępniania urządzeń; global.azure-devices-provisioning.net; TLS (https) TCP/443; Różne adresy IP. Analizy danych; Device Insights (IoT gen. 2) ¦ Microsoft Azure IOT Hub; lc-westeurope-iothub.azure-devices.net; TLS (https) TCP/443; 40.113.176.171. Analizy danych; Device Insights (IoT gen. 2) ¦ Usługi Microsoft Azure API Management; lc-westeurope-iotgw-apim.azure-api.net; TLS (https) TCP/443; 52.142.194.244. Analizy danych; Device Insights (IoT gen. 2) ¦ Usługa analityczna Microsoft Cloud Log; 185db0bb-4ac1-4449-9920-d85ee8b30bc2.ods.opinsights.azure.com; TLS (https) TCP/443; Różne adresy IP. Analizy danych; Device Insights (IoT gen. 2) ¦ Microsoft Device Code Authentication (MFA); login.microsoftonline.com; TLS (https) TCP/443; Różne adresy IP. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie zapewni konfiguracji sieci za pomocą usługi IoT i zdalnego dostępu zgodnie z ww. wytycznymi. Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca dostarczył zewnętrzne łącze. - Dotyczy: Zał. Nr 4, Wzór umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie analizatorów do 40 dni od daty podpisania umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dotyczy Zał. Nr1, Analizatory do wykonywania badań parametrów krytycznych wraz z systemem nadzoru - Specyfikacja techniczna parametrów wymaganych pkt. 25 A) Czy Zamawiający udostępni zasoby serwerowe spełniającej min. wymogi techniczne: - CPU: Quad core 3 GHz lub większy - RAM: 16 GB lub więcej - Dysk: 100 GB lub więcej - Sieć: 100 Mbps lub więcej Jeśli nie, to Wykonawca dostarczył serwer fizyczny z w/w wymaganiami technicznymi do dodania w infrastrukturę szpitalną, który to serwer posłuży do instalacji systemu nadzoru nad aparatami POCT. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie udostępni zasobów serwerowych. Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca dostarczy proponowany w pytaniu serwer fizyczny. B) Czy Zamawiający udostępni system operacyjny do serwera z pytania A): Microsoft Windows Server 2025 lub 2022/2019, Standard lub Datacenter? Jeśli nie, to Wykonawca dostarczy licencję Microsoft Windows Server 2025 dla potrzeb instalacji systemu nadzoru nad aparatami POCT, dla serwera o fizycznych parametrach jak w pyt A) tj. dla CPU Quad core 3 GHz (do 16 core). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie udostępni systemu operacyjnego. Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca dostarczy proponowany w pytaniu system operacyjny serwera. C) Czy Zamawiający udostępni zdalny dostęp (VPN) do sieci Zamawiającego w zakresie potrzebnym do instalacji, wdrożenia i sprawowania serwisu systemu nadzoru POCT dla wskazanych przez Wykonawcę pracowników w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na dostęp zdalny w postaci VPN. D) Prosimy o zaakceptowanie harmonogramu prac, który pozwoli na realizację wdrożenia w czasie 30 dni od podpisania umowy: Działanie; Odpowiedzialna strona; Termin realizacji. Dostęp do VPN dla wskazanych pracowników Wykonawcy; Szpital; 1-7 dni od podpisania umowy. Przygotowanie maszyny fizyczne/wirtualnej; Szpital lub Wykonawca (ad. Pytanie A); 1-7 dni od podpisania umowy. Instalacja systemu POCT wraz z konfiguracją; Wykonawca; 8 – 20 dni od podpisania umowy. Podłączenie analizatorów do systemu POCT; Wykonawca; 12-16 dni od podpisania umowy. Przekazanie dostępu do systemu nadzoru wraz ze szkoleniem dla personelu; Wykonawca; 21-30 dni od podpisania umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany harmonogram prac.

Pytanie nr 2 - Dotyczy Zadania 1, Załącznik nr 2b do SWZ, pkt 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza asortymentowo - cenowego oraz zaoferowanie strzykawek konfekcjonowanych po 100 sztuk w opakowaniu o objętości 1ml i w związku z tym również zmodyfikuje ilość tj. z 10 na 35 opakowań? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2b do SWZ, Zadanie 1, pkt 19 - Dotyczy Zadania 2, Załącznik nr 2b do SWZ, pkt 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza asortymentowo - cenowego oraz zaoferowanie strzykawek konfekcjonowanych po 100 sztuk w opakowaniu o objętości 1ml i w związku z tym również zmodyfikuje ilość tj. z 50 na 175 opakowań? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2b do SWZ, Zadanie 2, pkt 14

Zamawiający

Dyrektor

dr n. o zdr. Jacek Żak