## Arkusz1
Pakiet 1 - Materiały opakowaniowe do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość oferowanego opakowania zbiorczego (poz. 2-6) | Ilość opakowań (poz. 2-6) / rolek (poz. 1) | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. bez VAT za 1 szt. | Wartość bez VAT | Wart. VAT w % | Wart. VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru / Numer katalogowy / Producent | Termin ważności - UWAGA parametr punktowany - min. 12 m-cy | Próbki
1 | Rękaw włókninowo-foliowy płaski, włóknina o gramaturze min. 60g/m2, folia min. 6-cio warstwowa, min. 3 kanały termozgrzewu. Wskaźniki sterylizacji S/EO/F. Oznaczony kierunek otwierania, lot właściwy dla rozmiaru, rozmiar (naniesione z tyłu od strony włókniny), identyfikacja producenta, napisy min. w języku polskim, kierunek otwierania, oznaczenie wyrobu jednorazowego użycia, wskaźniki chemiczne (naniesione na włókninie od strony folii, poza obszarem wypełnienia). Rękaw nawijany folią na zewnątrz. Rękaw zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5*. Wymagana długość rolki 100 mb. | Szer. 210 mm | x |  | 20 rolek | [7 empty] | 2 mb
|  | Szer. 250 mm | x |  | 20 rolek | [7 empty] | 2 mb
|  | Szer. 300 mm | x |  | 20 rolek | [7 empty] | 2 mb
|  | Szer. 360 mm | x |  | 20 rolek | [7 empty] | 2 mb
|  | Szer. 420 mm | x |  | 20 rolek | [7 empty] | 2 mb
2 | Torebki foliowo włókninowe płaskie do zgrzewania, włóknina o gramaturze min. 60 g/m2, folia min. 6-cio warstwowa, min 3 kanały termozgrzewu. Wskaźniki sterylizacji S/EO/F. Oznaczony kierunek otwierania, lot właściwy dla rozmiaru, rozmiar (naniesione z tyłu od strony papieru/włókniny), identyfikacja producenta, napisy min. w języku polskim, kierunek otwierania, oznaczenie wyrobu jednorazowego użycia, wskaźniki chemiczne (naniesione na papierze od strony folii, poza obszarem wypełnienia). Torebki zgodne z normą PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5* | 420mm x 600mm |  |  | 1500 szt. | [7 empty] | 1 szt.
|  | 320mm x 500 mm |  |  | 2000 szt. | [7 empty] | 1 szt.
|  | 270mm x 450mm |  |  | 1000 szt. | [7 empty] | 1 szt.
3 | Papier krepowany o gramaturze 60 g/m2, +/- 2 g/m2 do sterylizacji parą wodną i EO naprzemiennie układany w tym jedna warstwa w kolorze zielonym. Papier zgodny z normą PN‑EN 868-2 i PN-EN ISO 11607-1**, zachowujący barierowość przez min. 180 dni, zawartość chlorków max. 0,005 %, zawartość siarczków max. 0,034% | 750mm x 750mm |  |  | 15000 arkuszy | [7 empty] | 2 ark.
|  | 1000mm x 1000mm |  |  | 28000 arkuszy | [7 empty] | 2 ark.
|  | 1200mm x 1200mm |  |  | 8000 arkuszy | [7 empty] | 2 ark.
4 | Włóknina celulozowo-syntetyczna zielona o gramaturze min. 57 g/m2, do sterylizacji parą wodną i EO; Włóknina zgodna z normą PN‑EN 868-2 i PN-EN ISO 11607-1**, zachowująca barierowość przez min.180 dni, zawartość chlorków max. 0,03 %, zawartość siarczków max. 0,12% | 1000mm x 1000mm |  |  | 500 szt. | [7 empty] | 1 ark.
|  | 1200mm x 1200mm |  |  | 1500 szt. | [7 empty] | 1 ark. zielony
5 | Włóknina celulozowo-syntetyczna niebieska o gramaturze min. 60 g/m2, do sterylizacji parą wodną i EO; Włóknina zgodna z normą PN‑EN 868-2 i PN-EN ISO 11607-1**, zachowująca barierowość przez min. 180 dni, zawartość chlorków max. 0,03 %, zawartość siarczków max. 0,12% | 1000mm x 1000mm |  |  | 500 szt. | [7 empty] | 1 ark.
|  | 1200mm x 1200mm |  |  | 1500 szt. | [7 empty] | 1 ark. niebieski
6 | Opakowanie posterylizacyjne, foliowe. Warstwa kleju do zamknięcia zabezpieczona paskiem. Czyste mikrobiologicznie. | 200mm x 300mm |  |  | 2000 szt. | [7 empty] | 1 szt.
|  | 300mm x 500mm |  |  | 750 szt. | [7 empty] | 1 szt.
|  | 600mm x 760mm |  |  | 200 szt. | [7 empty] | 1 szt.
RAZEM |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x
*Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normami: PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5 należy dostarczyć wraz z ofertą.
** Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normami: PN‑EN 868-2 i PN-EN ISO 11607-1 należy dostarczyć wraz z ofertą.
Pakiet 2 - Rękawy papierowo-foliowe
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia |  | Rozmiar |  | Ilość na 24 m-ce w rolkach | Cena jedn. bez VAT za 1 rolkę | Wartość bez VAT | Wart. VAT w % | Wart. VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru / Numer katalogowy / Producent | Termin ważności - UWAGA parametr punktowany - min. 12 m-cy | Próbki
1 | Rękaw papierowo-foliowy płaski, papier o gramaturze min. 70g/m2, folia min. 6-cio warstwowa, min 3 kanały termozgrzewu. Wskaźniki sterylizacji S/EO/F, Oznaczony kierunek otwierania, lot właściwy dla rozmiaru, rozmiar (naniesione z tyłu od strony papieru/włókniny), identyfikacja producenta, napisy min. w języku polskim, kierunek otwierania, oznaczenie wyrobu jednorazowego użycia, wskaźniki chemiczne (naniesione na papierze od strony folii, poza obszarem wypełnienia). Rękaw papierowo - foliowy nawijany folią na zewnątrz. Rękaw zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5*. Wymagana długość rolki 200 mb. |  | Szer. 75mm |  | 48 | [7 empty] | x
|  |  | Szer. 100mm |  | 48 | [7 empty] | x
|  |  | Szer. 120mm |  | 60 | [7 empty] | 1 mb
|  |  | Szer. 150mm |  | 48 | [7 empty] | 1 mb
|  |  | Szer. 200mm |  | 48 | [7 empty] | x
|  |  | Szer. 250mm |  | 24 | [7 empty] | x
|  |  | Szer. 300mm |  | 24 | [7 empty] | x
2 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą, papier o gramaturze min. 70g/m2, folia min. 6-cio warstwowa, min 3 kanały termozgrzewu. Wskaźniki sterylizacji S/EO/F, Oznaczony kierunek otwierania, lot właściwy dla rozmiaru, rozmiar (naniesione z tyłu od strony papieru/włókniny), identyfikacja producenta, napisy min. w języku polskim, kierunek otwierania, oznaczenie wyrobu jednorazowego użycia, wskaźniki chemiczne (naniesione na papierze od strony folii, poza obszarem wypełnienia). Rękaw papierowo - foliowy nawijany folią na zewnątrz. Rękaw zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5*. Wymagana długość rolki 100 mb |  | Szer. 75mm x 25mm |  | 24 | [7 empty] | 1 mb
|  |  | Szer. 100mm x 40mm |  | 48 | [7 empty] | x
|  |  | Szer. 150mm x 50mm |  | 48 | [7 empty] | x
|  |  | Szer. 200mm x 50mm |  | 48 | [7 empty] | 1 mb
|  |  | Szer. 250mm x 60mm |  | 24 | [7 empty] | x
|  |  | Szer. 300mm x 60mm |  | 4 | [7 empty] | x
|  |  | Szer. 380mm x 80mm |  | 4 | [7 empty] | x
|  |  | Szer. 420mm x 90mm |  | 4 | [7 empty] | x
RAZEM |  |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x
*Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normą PN-EN ISO 11140-1, PN-EN ISO 11607-1,2 oraz PN-EN 868-5 należy dostarczyć wraz z ofertą.
Pakiet 3 - Testy skuteczności sterylizacji
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia |  | Wielkość oferowanego opakowania zbiorczego | Ilość opakowań | Ilość na 24 m-ce w sztukach | Cena jedn. bez VAT za 1 sztukę | Wartość bez VAT | Wart. VAT w % | Wart. VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru / Numer katalogowy / Producent | Termin ważności - UWAGA parametr punktowany - min. 12 m-cy | Próbki
1 | Jednorazowy pakiet testowy Bowie Dick w formie gotowego zestawu składający się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki. Zmiana zabarwienia z np. żółtego na np. fioletowy na całej powierzchni testowej. Spakowany w papier krepowy lub kartonik. Informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie min. w języku polskim. |  |  |  | 2000 | [7 empty] | 2 szt.
RAZEM |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x
Pakiet 4 - Sól tabletkowana do stacji uzdatniania wody
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia |  | Wielkość op./ilość pełnych opak. | Ilość na 24 m-ce w tonach |  | Cena 1 op. bez VAT w zł | Wartość bez VAT | Wart. VAT w % | Wart. VAT w zł | Wartość z VAT | Nazwa towaru / Numer katalogowy / Producent | Termin ważności - UWAGA parametr punktowany - min. 12 m-cy | Próbki
1 | Chlorek sodu w postaci tabletek, do stacji uzdatniania wody. Opakowanie jednostkowe worek foliowy o maksymalnie 2 brzegach zgrzewanych, z możliwością łatwego otwarcia o wadze max. 25 kg. Jednorazowa dostawa minimum 1 tona. |  | 480 | 12 ton | [8 empty] | Ocena na podstawie folderów
RAZEM |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x