Kraków dnia: 2025-08-29

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-518/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa i montaż dwóch dygestoriów z filtrem i wentylatorem - KC-DE-zp.272-518/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-518/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Zamawiający wymaga dostarczenia dygestorium laboratoryjnego mającego służyć do ochrony pracowników przed szkodliwymi substancjami, oparami i pyłami powstającymi podczas pracy w laboratorium, czy w związku bezpieczeństwo pracy przy dygestorium powinno być potwierdzone tylko i wyłącznie poprzez dostarczenie certyfikatu zgodnego z normą PN-EN 14175 wystawionego przez akredytowane i notyfikowane w UE w tym zakresie laboratorium gdzie zostały określone parametry bezpiecznego przepływu (PN-EN 14175 cz.3) oraz budowa (PN-EN 14175 cz.2).Brak takiego wymogu może spowodować dostarczenie urządzeń, których bezpieczeństwo pracy nie zostało potwierdzone żadnymi badaniami a jedynie będzie deklaracją producenta. Czy zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu zgodności z norma PN-EN 14175 cz2,3 wystawionego przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze? Odpowiedź Zamawiający, z uwagi na przedmiot postępowania przetargowego, tj. dygestorium specjalne na indywidualne zamówienie, nie wymaga certyfikatów wymienionych w zapytaniu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczył deklarację producenta, że dygestorium zostało wykonane zgodnie z normą PN-EN 14175, cz. 2 i cz. 3. lub równoważną. Pytanie 2 Czy dla zapewniania bezpieczeństwa i ochrony personelu pracującego w budynku przed polem magnetycznym (w tym ochrony aparatury w laboratorium i infrastruktury informatycznej), przed porażeniem prądem, przed urazami mechanicznymi personelu, dygestoria powinny być certyfikowane na zgodność z obowiązująca normą dotyczącą bezpieczeństwa dygestoriów: dyrektywami UE: dyrektywa Komisji Europejskiej 2014/30/UE (kompatybilność elektromagnetyczna); dyrektywa Komisji Europejskiej 2014/35/UE (niskie napięcie); dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/42/UE (maszyny) i czy certyfikaty te powinny być wystawione przez niezależne jednostki akredytowane i notyfikowane przez Komisje Europejską i dołączone do oferty? Odpowiedź Zamawiający wymaga aby wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczył deklarację producenta, że dygestorium spełnia wymagania wymienionych dyrektyw UE.