Kraków dnia: 2025-09-17

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt KC-DE-zp.272-521/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# 2 WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ

##### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ” Dostawa 1 zestawu maszyny wytrzymałościowej na potrzeby WTK” – znak sprawy KC-DE-zp.272-521/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie 
z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny wytrzymałościowej zapewniającą transfer jednostek pomiarowych z częstotliwością 2500 Hz synchronicznie we wszystkich cyfrowych kanałach systemu (pkt. 4 specyfikacji technicznej)?

2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny wytrzymałościowej o rozdzielczości pozycji trawersy nie gorszej niż 0,06 µm (pkt. 5 specyfikacji technicznej)?

3. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny wytrzymałościowej wyposażonej w panel sterowania zintegrowany z maszyną z rolką do precyzyjnego pozycjonowania trawersy, posiadający co najmniej następujące funkcje: odczyt cyfrowy siły testującej, pozycji trawersy, możliwość kontroli startu, zatrzymania testu, bezwzględnego pozycjonowania trawersy oraz zerowania siły i przemieszczenia, ale bez wewnętrznej pamięci na co najmniej 20 metod pomiarowych oraz 20 wyników testów i bez możliwości wykonywania testów bez komputera (tabletu) (pkt. 6, 7 specyfikacji technicznej)?

4. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny wytrzymałościowej wyposażonej w ekstensometr optyczny zintegrowany z maszyną wytrzymałościową i oprogramowaniem o polu widzenia 120 mm w klasie dokładności 0.5 oraz o polu widzenia 260 mm w klasie dokładności 1 z rozdzielczością kamery 5 MPix.(pkt. 13. d) specyfikacji technicznej)?

Odpowiedzi Zamawiającego

Ad.1.

Zamawiający dopuszcza maszynę wytrzymałościową zapewniającą transfer danych z częstotliwością 2500 Hz.

Ad. 2.

Zamawiający dopuszcza rozdzielczość pozycji trawersy nie gorszą niż 0,06 um.

Ad. 3.

Zamawiający nie dopuszcza zmian w zakresie pkt 6 i pkt 7 OPZ. Wymagania w przedmiotowym zakresie pozostają bez zmian.

Ad 4.

Zamawiający dopuszcza wyposażenie maszyny w ekstensometr optyczny o mniejszym polu widzenia tj. 120 mm w klasie dokładności 0.5 i 260 mm w klasie dokładności 1 z rozdzielczością kamery 5 MPix.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia zapisy OPZ w następujący sposób:

Pkt. 4 specyfikacji technicznej

Jest:

Transfer jednostek pomiarowych z częstotliwością nie gorsza niż 5000Hz synchronicznie we wszystkich cyfrowych kanałach systemu.

Powinno być:

Transfer jednostek pomiarowych z częstotliwością nie gorsza niż 2500Hz synchronicznie we wszystkich cyfrowych kanałach systemu.

Pkt. 5 specyfikacji technicznej

Jest:

Rozdzielczość pozycji trawersy nie gorsza niż 0,007 µm.

Powinno być:

Rozdzielczość pozycji trawersy nie gorsza niż 0,06 µm.

Pkt. 13 d. specyfikacji technicznej

Jest:

Ekstensometr optyczny zintegrowany z maszyną wytrzymałościową i oprogramowaniem o polu widzenia co najmniej 500 mm. oraz rozdzielczości kamery co najmniej 5 MPix. Klasa dokładności co najmniej 0.5.

Powinno być:

Ekstensometr optyczny zintegrowany z maszyną wytrzymałościową i oprogramowaniem o polu widzenia co najmniej 120 mm. w klasie dokładności 0.5 i 260 mm w klasie dokładności 1 
z rozdzielczością kamery 5 MPix

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert  nie ulegają zmianie.