Kraków dnia: 2025-10-03

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/43/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 3 Czy Zamawiający dopuści dren z trokarem w rozmiarze 20CH zamiast rozmiaru 18CH? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 3 Czy Zamawiający dopuści dren z trokarem ostrym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 8 Czy Zamawiający dopuści rozmiary od 4.0 do 9.5 mm co 0,5? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 8 Czy Zamawiający dopuści rurkę wraz z prowadnicą umieszczoną od razu w rurce? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 8 Czy Zamawiający dopuści długość prowadnicy od 255 do 340 mm w zależności od rozmiaru rurki? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 8 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wykonaną z aluminium powlekanego tworzywem sztucznym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 8 Czy Zamawiający dopuści skalę zaczynającą si dla rozmiarów 4,0 i 4,5 od 12 cm, 5,0 od 14 cm, 5,5 i 6,0 od 16 cm, 7,0; 7,5; 8,0 od 18 cm, 8,5; 9,0;9,5 od 20 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 8 Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach 2.0 dł. 255 mm, 3.3 dł. 340 mm, 4.7 dł. 340 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 14 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu "posiadający rekomendację min. 3 producentów ultrasonografów (należy złożyć wraz z ofertą dokument potwierdzający rekomendację)"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet nr 16 Czy Zamawiający dopuści zestaw rur o stałej długości, karbowane, nierozciągliwe? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 16 Czy Zamawiający dopuści obie rury o długości 200 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 16 Czy Zamawiający dopuści zestaw rur z dwoma pułapkami wodnymi - po jednej na każdym ramieniu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 24 Czy Zamawiający dopuści miękką końcówkę z PCV? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 27 poz. 1, 2, 3, 4 Czy Zamawiający dopuści wyroby mikrobiologicznie czyste? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 27 poz. 1, 2, 3 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu "opakowanie jednostkowe z ułatwieniem bezpiecznego otwierania np. nacięcie"? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 27 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści dren łączący nie krótszy niż 200 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 27 poz. 1, 2, 3, 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów zawierających ftalany mające szkodliwe działanie na zdrowie, w tym na płodność i rozrodczość? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 31 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści dren o długości min. 300 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 31 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści docinaną końcówkę 10-20 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 31 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści końcówkę zakrzywioną o długości całkowitej 27 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Pakiet nr 31 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści średnicę wewnętrzną 4,13 mm oraz zewnętrzną 7,50 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 31 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści końcówkę zakrzywioną o długości całkowitej 27 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Pakiet nr 31 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści średnicę wewnętrzną 4,13 mm oraz zewnętrzną 7,50 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 31 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści końcówkę prostą? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 31 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści końcówkę o długości całkowitej 25 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 31 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści średnicę wewnętrzną 2,5 mm oraz zewnętrzną 4,0 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 31 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści końcówkę pakowaną w opakowanie pojedyncze? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 31 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ortopedycznych o składzie: 1. uchwyt rozbudowany z filtrem; średnica wejścia ok. 9/11mm; długość ok. 21cm; filtr perforowany o średnicy ok. 16,5/19mm i długości ok. 12,3cm 2. dodatkowy filtr perforowany 3. końcówka ssąca długa zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 23cm 4. końcówka ssąca krótka zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 15cm 5. końcówka ssąca prosta o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 28cm 6. dren z końcówką lejek - cut-to-fit o średnicy 5/8mm i długości 200cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 31 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany w opakowanie pojedyncze? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 31 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści końcówkę typu Pool ze zdejmowaną nasadką chroniącą przed uszkodzeniem narządów, atraumatyczne zakończenie kaniuli wewnętrznej. Wykonana z polistyrenu w kolorze białym. Długość całkowita 264mm, długość po wysunięciu kaniuli wewnętrznej 257 mm, średnica kaniuli wewnętrznej 5,2 mm (+/- 0,3mm), średnica łącznika 7,75 mm (+/- 0,3mm). Kaniula wewnętrzna z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi. Osłonka posiadająca 6 rzędów perforowanych otworów na długości ok. 8,5cm. Produkt bez DEHP i lateksu (z oznaczeniem na opakowaniu indywidualnym), sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany w opakowanie papierowo-foliowe? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 31 poz. 7 Czy Zamawiający wyłączy pozycję 7 z Pakietu nr 31 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet nr 31 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści tolerancję +/- 10% w zakresie wszystkich parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol