Kraków dnia: 2025-10-03

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/43/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej o poniższych parametrach: Rurka intubacyjna zbrojona z medycznego PVC, bez DEHP, bez lateksu, wstępnie ukształtowana, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; atraumatyczna, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG od zakończenia spirali do końca rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 9,5 co pół, spirala metalowa całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej długości, opakowanie papier-folia. Rurka dostarczana z prowadnicą (pakowaną oddzielnie) o parametrach: Jednorazowa, sterylna, prowadnica do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, aluminiowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP. Dostępna w rozmiarach: - 6 o długości całkowitej 305 mm i średnicy 2.0 mm - 10 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 3.3 mm - 12 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.0 mm - 14 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.7 mm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 27, pozycja 1 i 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Cewnik do podawania tlenu przez nos jednorazowego użytku, z miękkiego, przezroczystego PVC, część donosowa prosta, rozpraszająca tlen równomiernie, anatomiczna końcówka do nosa z miękkiego materiału eliminującego podrażnienia śluzówki, dren o przekroju gwiazdkowym na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę, długość drenu 2.1m, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol "jednorazowego użytku" (przekreślona cyfra 2), symbol CE, kod GTIN EAN-128. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 sztuk. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 27, pozycja 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Dren tlenowy jednorazowego użytku do połączenia źródła tlenu z urządzeniem do podaży tlenu, przekrój gwiazdkowy, długość. 2.1m, łącznik do podłączenia źródła tlenu uniwersalny odpowiedni dla aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, czysty mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu (BPA), pakowany pojedynczo Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol "jednorazowego użytku" (przekreślona cyfra 2), symbol CE, kod GTIN EAN-128. W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 50 sztuk. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 27, pozycja 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski mikrobiologicznie czystej. Pozostałe parametry zgodne. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 34 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego płaszcza dostępu moczowodowego z kanałem wewnętrznym 10, 11 lub 12 Fr do wyboru przez Zamawiającego, długość 46 cm, ukośny port boczny do podpięcia ssania z suwakiem do ręcznej regulacji odsysania, płaszcz i zewnętrzna końcówka mandrynu hydrofilne, biały znacznik wskazujący miejsce wycofania endoskopu, bez pojemnika do zbierania złogów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 34 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie płaszcza dostępu moczowodowego z kanałem wewnętrznym 10, 11 lub 12 Fr do wyboru przez Zamawiającego, ukośny port boczny do podpięcia ssania z suwakiem do ręcznej regulacji odsysania, biały znacznik wskazujący miejsce wycofania endoskopu. Mandryn z kanałem do wprowadzania narzędzi. Średnica wewnętrzna 10/11/12 Ch długość 46 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol