Kraków dnia: 2025-10-03

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/43/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto" ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości 50cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki z możliwością stosowania do 7 dni? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści butelkę z możliwością połączenia z drenami w rozmiarach 6-32? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści dreny pakowane lekko zwinięte? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści dren z perforacją krzyżową na długości 14cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wzierniki wyłącznie w rozmiarach 2,5mm i 4mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250 sztuk wraz z odpowiednim przeliczaniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 10, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczaniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 150cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1500ml i drenem o długości 115cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczaniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 11, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kankę z wyłącznie jednym - centralnym otworem w następujących rozmiarach i średnicach: Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 11, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny występujący w standardowych rozmiarach i średnicach: Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 21, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczaniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 22, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dren występujący w następujących rozmiarach: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 25, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści osłonki o średnicy 3,4cm i długości 19,5cm +/-2mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 27, pozycja 1,2 Czy Zamawiający dopuści cewniki mocowane pod brodą? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 35, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, warstwa antypoślizgowa, obustronnie polimerowane, pokryte od wewnątrz warstwą ułatwiającego zakładanie na mokre dłonie, mankiet rolowany zapobiegający się zsuwaniu, kolor naturalnego lateksu, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczny kształt dłoni, profilowane z przeciwstawnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, dzięki lepszemu dopasowaniu redukcja obciążenia dłoni, grubość na palcu 0,20±0,02, na dłoni 0,18±0,02, mankiecie 0,16±0,02, długość min 285 mm. Optymalne do procedur podwójnego rękawiczkowania. O obniżonym poziomie protein białek lateksu <10 ?g/g (potwierdzone raportem z badań producenta), siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 18N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). AQL: 0,65. Zgodność z EN 455-1, EN 455-2:2024 oraz EN 455-3:2023 (biokompatybilność i zawartość substancji chemicznych), EN 455-4. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Odporne na działanie leków cytostatycznych, min.10 substancji powyżej 4h, zgodnie z ASTM D6978, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporność chemiczna zgodnie z EN 16523, EN ISO 374-1, 2,4,5. Skuteczna ochrona biologiczna przed patogenami krwiopochodnymi - spełnianie wymagań ASTM F1671 oraz osiąganie najwyższej klasy odporności (klasa 6) zgodnie z ISO 16604, potwierdzone raportem z badania w jednostce niezależnej. o Podwójna bariera pakowania: opakowanie wewnętrzne papier z kodem EAN13 oraz informacjami ostrzegawczymi dla użytkownika , zewnętrzne foliowe z kodem UDI. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 35, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, o trójwarstwowej konstrukcji, ze wzmocnionym prążkowanym podłużnie mankietem z rolowanym brzegiem, wewnątrz warstwa nitrylowa, pokryta CPC o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Grubość ścianki na palcu 0,19mm, na dłoni 0,21mm, na mankiecie 0,16mm, długość min 280mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) 19N. AQL 0,65. <50 µg/g całkowitego ekstrahowalnego białka, zgodnie z normą EN 455-3 przy użyciu ASTM D5712 (zmodyfikowana metoda białkowa Lowry'ego) (potwierdzone raportem z badań producenta). Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na min. 10 leków cytostatycznych. Przebadane na min.25 substancji chemicznych w tym odporne na formaldehyd 3.7% powyżej 480minut, jodopowidon 10% powyżej 480min, gluconian chlorheksydyny 4% powyżej 480minut, alkohol izopropylowy 70% powyżej 30minut, metanol 99% powyżej 30minut. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Pakowane podwójnie - opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Wyprodukowane zgodnie z rygorystycznymi standardami EN ISO 13485 oraz EN ISO 14001 minimalizując negatywny wpływ na środowisko? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol