załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY / OPZ

Zad. nr 1 - Diatermia chirurgiczna – 1 szt.

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2025, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem minimum 32-bitowym | TAK/podać |  |
|  | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | TAK/podać |  |
|  | Interaktywny ekran dotykowy PCT - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, z bezodpryskowego szkła bezpiecznego, łatwy do utrzymania w czystości. | TAK/podać |  |
|  | Rozmiar ekranu | <9" - 0 pkt. ≥9" - 10 pkt. |  |
|  | System podświetlanych gniazd: - podświetlenie wolnych gniazd - brak podświetlenia gniazd z podłączonym instrumentem, - podświetlenie danego gniazda miga w czasie zmiany ustawień | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm lub 8mm (do wyboru) bez dodatkowych adapterów, - 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów - gniazdo elektrody neutralnej | TAK/podać |  |
|  | Możliwość wyświetlania nastaw wyłącznie w używanych gniazdach i ukrycia nastaw w gniazdach aktualnie nie używanych | TAK / podać |  |
|  | Płytkie, intuicyjne menu, ograniczone do maksymalnie trzech poziomów. | TAK/podać |  |
|  | Interfejs użytkownika oparty na oknach z ikonami odzwierciedlającymi używany tryb i nastawy. Zmiana grafiki na ikonach następuje wraz ze zmianą mocy i efektów. | TAK/podać |  |
|  | Rozbudowany system pomocy dla użytkownika: - komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim, - możliwość wyświetlenia wyjaśnień/instrukcji dla każdego poziomu menu, trybu pracy, opcji, - sugestie dotyczące naprawienia błędu, - możliwość wyświetlenia filmu instruktażowego na ekranie aparatu, - instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w menu generatora. | TAK / podać |  |
|  | Czytelny i prosty system monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie: - dzielona - niedzielona - dzielona pediatryczna - brak elektrody - wskaźnik poprawności przylegania elektrody. | TAK/podać |  |
|  | Automatyczne ograniczenie mocy do 50W we wszystkich programach w przypadku podłączenia elektrody neutralnej pediatrycznej | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego. | TAK/podać |  |
|  | Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym: - zasilania sieciowego - min. dwa dla przełączników nożnych - wyrównania potencjałów - port USB - gniazda przystawki argonowej | TAK/podać |  |
|  | Liczba miejsc w pamięci aparatu dla programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim | 1-99 - 0 pkt. 100-299 - 5 pkt. 300< - 10 pkt. |  |
|  | Możliwość zapisania min. 6 dowolnych kompletów nastaw na pamięci zewnętrznej | TAK / podać |  |
|  | Regulacja mocy cięcia w programach standartowych do min. 400W ± 5% | TAK / podać |  |
|  | Ilość stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego | 4-8 - 0 pkt. 9< - 10 pkt. |  |
|  | Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia: - Cięcie standardowe - Cięcie suche - Cięcie mikro - Cięcie pętlą i nożem igłowym dla procedur gastroenterologicznych - Cięcie pętlą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy - Cięcie laparoskopowe - Resekcja monopolarna | TAK / podać |  |
|  | Regulacja mocy koagulacji monopolarnej do min. 250W±5% | TAK / podać |  |
|  | Tryby koagulacji monopolarnej: - miękka, - 3 forsowne (nietnąca, mieszana tnąca), - spray, - kardiochirurgiczne, - gastroenterologiczne, - laparoskopia | TAK / podać |  |
|  | Możliwość koagulacji monopolarnej za pomocą dwóch instrumentów jednocześnie | TAK / podać |  |
|  | Możliwość regulacji efektu w koagulacji monopolarnej | TAK/podać |  |
|  | Regulacja mocy cięcia bipolarnego do min. 200W | TAK/podać |  |
|  | Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do min. 120W | TAK/podać |  |
|  | Minimum 5 trybów koagulacji bipolarnej (w tym standard, mikro, forsowna) | TAK / podać |  |
|  | Precyzyjne dawkowanie mocy w koagulacji bipolarnej mikro co 0,1W | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Możliwość aktywowania blokady ekranu dotykowego w celu uniknięcia przypadkowej zmiany nastaw | TAK/podać |  |
|  | Możliwość stosowania dwóch kompletów nastaw dla jednego gniazda. Przełączanie między nastawami za pomocą włącznika nożnego lub z uchwytu | TAK/podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnej koagulacji bipolarnej za pomocą dwóch instrumentów sterowanych z włączników nożnych, z odrębną regulacją mocy dla każdego instrumentu | TAK / podać |  |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s | TAK/podać |  |
|  | Aparat wyposażony w system zamykania naczyń o średnicy do 7mm | TAK / podać |  |
|  | Cykl zamykania naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia | TAK/podać |  |
|  | Aktywacja narzędzi do ligacji przez wyłącznik nożny i z uchwytu | TAK/podać |  |
|  | Możliwość podłączenia narzędzi do ligacji do dowolnego gniazda bipolarnego | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa zakończonej procedury zamykania naczyń | TAK / podać |  |
|  | Program do resekcji bipolarnej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy i możliwością wyboru efektu | TAK / podać |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | TAK / podać |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do zamykania naczyń, resekcji) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | TAK / podać |  |
|  | Możliwość aktualizacji oprogramowania przez gniazdo USB lub gniazdo internetowe | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Odrębna zmiana poziomu głośności dla aktywacji, przycisków i dźwięków alarmowych | TAK / podać |  |
|  | Możliwość zmiany jasności ekranu w zależności od oświetlenia sali operacyjnej | TAK / podać |  |
|  | Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa | TAK/podać |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
|  | Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. min. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem / 1 szt. | TAK / podać |  |
|  | Pojedynczy włącznik nożny do koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem / 1 szt. | TAK / podać |  |
|  | Kabel do elektrod neutralnych, długość min. 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji / 1 szt. | TAK/podać |  |
|  | Bezpłatny zestaw startowy: Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. / 1 szt. | TAK/podać |  |
|  | Bezpłatny zestaw startowy: Elektroda neutralna jednorazowego użytku z kablem dł. 3m, wtyczka płaska, elektroda dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 15 szt. / 1 szt. | TAK/podać |  |
|  | Instrument do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku - klemy do chirurgii otwartej dł. 230-240mm, z zaczepem, końcówka zagięta dł. 30-35mm, szerokość 3mm - 5mm, pokryta powłoką nieprzywierającą, kabel min. 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 50 cykli sterylizacji / 2 szt. | TAK/podać |  |
|  | Instrument laparoskopowy wielorazowego użytku, bipolarny, do koagulacji, aktywowany ręcznie, bez konieczności użycia włącznika nożnego; zestaw: uchwyt z przyciskiem do aktywacji i kablem, tuba z możliwością rotacji 360°, wkład Maryland; dł. 360mm; instrument automatycznie rozpoznawany przez aparat / 2 szt. | TAK/podać |  |
|  | Kabel bipolarny do resektoskopów Storz, długość min 4m, wtyczka od strony aparatu 3-bolcowa z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji / 3 szt. | TAK/podać |  |
| PRZYSTAWKA ARGONOWA |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2025, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK/podać |  |
|  | Aparat wyposażony w ekran dotykowy | TAK/podać |  |
|  | Aparat połączony z generatorem za pomocą dwóch wiązek światłowodowych | TAK/podać |  |
|  | Wszystkie parametry regulowane z ekranu generatora | TAK/podać |  |
|  | Automatyczne dobieranie parametrów mocy i przepływu w zależności od wybranego programu argonowego | TAK/podać |  |
|  | Przycisk służący do wypełnienia instrumentów gazem | TAK/podać |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch butli z argonem | TAK = 10 pkt. NIE = 0 pkt. |  |
|  | Wskaźniki napełnienia butli na ekranie generatora | TAK/podać |  |
|  | Automatyczne przełączanie z butli pustej na pełną | TAK/podać |  |
|  | Wyświetlanie wartości przepływu dla cięcia i koagulacji na ekranie generatora | TAK/podać |  |
|  | Regulacja przepływu w zakresie 0,1-10,0 l/min z krokiem co 0,1 l/min. | TAK / podać |  |
|  | Możliwość skutecznego zapłonu argonu przy mocy poniżej 5W | TAK = 10 pkt. NIE = 0 pkt. |  |
|  | System ciągłego monitorowania przepływu argonu | TAK / podać |  |
|  | Ciągły autotest systemu, monitorowanie ciśnienia gazu na końcówce elektrody | TAK/podać |  |
|  | Wykrywanie niedrożności sondy | TAK/podać |  |
|  | Wyświetlanie błędów, ostrzeżeń i komunikatów na ekranie generatora | TAK/podać |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
|  | Reduktor ciśnienia do argonu, z manometrem i elektrycznym miernikiem ciśnienia, DIN 477, NR 6 | TAK/podać |  |
|  | Butla na argon, pojemność 5l, zawór DIN 477, NR6 | TAK/podać |  |
|  | Uchwyt argonowy z dwoma przyciskami i kablem dł. 3,5m, wtyczka od strony aparatu 3-bolcowa, przyłącze argonowe Luer Lock, z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji/ 2 szt. | TAK/podać |  |
|  | Sztywna elektroda argonowa z przestawnym nożem do cięcia i koagulacji z trzonkiem Ø4mm, długość 100mm, Ø5mm, długość noża 14mm, końcówka elektrody wykonana z ceramiki; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / 2 szt. | TAK/podać |  |
|  | Sztywna laparoskopowa elektroda argonowa do koagulacji z trzonkiem Ø4mm, długość 370mm, Ø5mm, końcówka elektrody wykonana z ceramiki; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / 1 szt | TAK/podać |  |
|  | Bezpłatny zestaw startowy: Zestaw sterylnych filtrów jednorazowego użytku do argonu, średnica filtra 25mm / opakowanie 50 szt. / 1 szt. | TAK/podać |  |
| ODSYSACZ DYMU Z POLA OPERACYJNEGO |  |  |  |  |
|  | Wydajność min. 700 l/min | TAK / podać |  |
|  | 3 poziomy wydajności odsysania, ustawiane jednym przyciskiem | TAK / podać |  |
|  | Wyświetlacz filtra głównego | TAK / podać |  |
|  | Wskaźnik stanu filtra głównego | TAK / podać |  |
|  | Czterostopniowy filtr (filtr wstępny, ULPA, węgiel aktywny, filtr dodatkowy), łatwy do wymiany, umieszczony na panelu z przodu urządzenia | TAK / podać |  |
|  | Waga max. 6 kg z filtrem | TAK / podać |  |
|  | 3 średnice wejścia akcesoriów 22mm; 9,5mm; 6,4mm | TAK / podać |  |
|  | Głośność urządzenia oczekiwana przez Zamawiającego na poziomie nie większym niż 55 dBa | TAK / podać |  |
|  | Czujnik aktywacji (automatyczna aktywacja ssania podczas aktywacji cięcia i koagulacji) | TAK / podać |  |
|  | Włącznik nożny pneumatyczny | TAK / podać |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
|  | Bezpłatny zestaw startowy: Filtr do odsysacza dymu umożliwiający 4-stopniową filtrację (filtr wstępny, ULPA, węgiel aktywny, filtr dodatkowy), 35-godzinny, 3-portowy (6,4mm, 9,5mm, 22mm), z osłoną przed przypadkowym dotknięciem / 1 opakowanie 2 szt. / 1 szt. | TAK / podać |  |
|  | Bezpłatny zestaw startowy: Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, sterylny,regulowany, z trzema przyciskami, długość 165mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, z kablem o dł. 3m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową; zintegrowany z wężem do odsysania dymu z pola operacyjnego (przewód poprowadzony wewnątrz węża), w komplecie z futerałem / opakowanie 20 szt./ 1 opakowania / 1 sztuka | TAK / podać |  |
|  | Bezpłatny zestaw startowy: Wąż do odsysania dymu, do laparoskopii, dł. 3m, złącze Luer Lock / opakowanie 12 szt./ 1 opakowanie / 1 szt. |  |  |
|  | Bezpłatny zestaw startowy: Filtr wstępny do odsysacza dymu 20 szt. 1 opakowanie / 1 szt. | TAK / podać |  |
| PLATFORMA JEZDNA |  |  |  |  |
|  | Wózek fabrycznie nowy | TAK/podać |  |
|  | Podstawa/miejsce na przełącznik nożny dwupedałowy i uchwyt na przełącznik nożny jednopedałowy | TAK/podać |  |
|  | Wózek na czterech skrętnych kołach odprowadzających ładunki elektrostatyczne, z czego dwa koła z hamulcem. | TAK/podać |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt do przetaczania oraz zamykany uchwyt na butlę gazową | TAK/podać |  |
|  | Wózek wyposażony w półki na diatermię z przystawką argonową oraz system odsysania dymu i 1 szufaldę oraz złącza wyrównania potencjałów | TAK/podać |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
|  |  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  |  | Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  |  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  |  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 24 miesięcy na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  |  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania przedmiotu przetargu do eksploatacji. | Tak |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godzin. Czas skutecznej naprawy maksimum 7 dni kalendarzowych. Czas skutecznej naprawy, wymagającej importu części spoza terenu Polski, maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  |  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  |  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  |  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  |  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  |  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak |  |
|  |  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  |  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  |  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  |  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  |  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  |  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  |  | Dostawa 10 grudnia 2025 (zrealizowanie wszystkich postanowień umowy) | Tak |  |

SUMA PUNKTÓW: 100

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

| Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diatermia chirurgiczna | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

…………………………….

Podpis Wykonawcy