załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY / OPZ

Zad. nr 2 - Kozetka elektryczna – 1 szt.

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2025, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |
|  | Stół zabiegowy elektryczny | Tak |  |
|  | Blat stołu 2 segmentowy, segmenty tapicerowane, ruchome. Grubość tapicerki min 6cm. Możliwość wyboru koloru z minimum 10 propozycji | Tak/Podać |  |
|  | Długość stołu 2050mm (+/-50mm) | Tak/Podać |  |
|  | Szerokość stołu 700mm (+/-50mm). Możliwość wyboru przez Zamawiającego szerokości blatu z dwóch propozycji | Tak/Podać |  |
|  | Długość podgłówka 450mm (+/-20mm) | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja segmentu głowy w zakresie -25° do +50° (+/-5°) | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja segmentu głowy za pomocą sprężyny gazowej, dźwignia zwalniająca blokadę sprężyny | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 440mm - 960mm (+/-20mm) | Tak/Podać |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą sterowników nożnych umieszczonych z 4 stron mocowanych do podstawy stołu. | Tak |  |
|  | Koła o średnicy 75mm (+/- 15mm) wysuwane z podstawy dźwignią nożną w celu przemieszczenia stołu. Dźwignie nożne wysuwające koła po obu stronach wózka. | Tak/Podać |  |
|  | Stół blokowany do podłogi za pomocą 4 gumowych nóżek, celem stabilizacji. | Tak |  |
|  | Tworzywowa osłona podstawy na całej jej długości i szerokości | Tak |  |
|  | Blat stołu oparty na dwóch punktach podparcia, konstrukcja podpierająca leże w postaci dwóch ramion wznoszących | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze stołu min 250kg | Tak/Podać |  |
|  | Wyposażenie: - pilot przewodowy - akumulator dla zasilania awaryjnego - uchwyt na ręcznik jednorozowy - osłona pcv przezroczysta w cześci nożnej leża | Tak |  |

| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 24 miesięcy na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania przedmiotu przetargu do eksploatacji. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godzin. Czas skutecznej naprawy maksimum 7 dni kalendarzowych. Czas skutecznej naprawy, wymagającej importu części spoza terenu Polski, maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Dostawa 10 grudnia 2025 (zrealizowanie wszystkich postanowień umowy) | Tak |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

| Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kozetka elektryczna | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty 
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

…………………………….

Podpis Wykonawcy