załącznik nr 2 do SWZ

#### OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Aparat USG ginekologiczno – położniczy najwyższej klasy – 2 szt. (w tym 1 w ramach prawa opcji)

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2025, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanego aparatu lub umowa z autoryzowanym serwisem w Polsce | Tak/ załączyć |  |
|  | Ekran dotykowy (Touch Screen) o przekątnej min. 15,5 cali do sterowania aparatu. | TAK, podać |  |
|  | Centralny hamulec blokujący wszystkie cztery koła, łatwo dostępny z przodu oraz z tyłu aparatu. | TAK |  |
|  | Możliwość personalizacji wyglądu aparatu przez zmianę koloru podświetlenia aparatu, trackball, interfejsu użytkownika, guzików aktywnych funkcji na konsoli min. 6 kolorów do wyboru | TAK, podać |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej o minimum 160.000.000 kanałach przetwarzania. | TAK, podać |  |
|  | Dynamika systemu, min. 400 dB. | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy, min. 2,0-16,0 MHz. | TAK, podać |  |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych min. 4. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny przełącznik głowic, aktywujący daną głowicę i preset po jej wyciągnięciu z uchwytu | TAK |  |
|  | Wbudowany dysk stały o pojemności min. 1 TB. | TAK, podać |  |
|  | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: minimum 3.850. | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE ≥ 500 s. | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany podgrzewacz butelki z żelem | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | B-mode. | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji aparatu obejmująca zakres od 2,0 – 48,0 cm. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) – minimum 7 stopni ustawienia. | TAK, podać |  |
|  | Cyfrowa filtracja szumów „specklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości. | TAK |  |
|  | Obrazowanie B z redukcją cieni ultradźwiękowych | TAK |  |
|  | Podział ekranu na min. 4 obrazy. | TAK, podać |  |
|  | Zoom dla obrazów zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20x. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
|  | M-mode. | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode (minimum 2 linie M jednocześnie) | TAK, podać ilość linii M |  |
|  | Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |
|  | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 4,1 m/s. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i koloru na obrazach z pamięci Cine i odtwarzanych z twardego dysku. | TAK |  |
|  | Power Doppler (PD) i Power doppler z detekcją kierunku przepływu (kierunkowy Power Doppler). | TAK |  |
|  | Obrazowanie wolnych przepływów bez wykorzystania zjawiska dopplera, oparte na śledzeniu „plamek” (speckle tracking) | TAK, podać |  |
|  | Kolorowy i spektralny doppler tkankowy. | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD). | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym > 8,2 m/s. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-19 mm. | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji korekcji kąta minimum ±85°. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku. | TAK, podać |  |
|  | Doppler ciągły (CW). | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze ciągłym > 15 m/s. | TAK, podać |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D/4D | TAK |  |
|  | Ilość linii obrazowych w pojedynczym obrazie B > 1000. | TAK, podać |  |
|  | Ilość obrazów w trybie B składających się na obraz 3D > 4000. | TAK, podać |  |
|  | Prędkość obrazowania 4D > 48 obrazów 3D/s. | TAK, podać |  |
|  | Liczba objętości w trybie 4D w pamięci dynamicznej CINE: minimum 380. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie 3D z wykorzystaniem funkcji akwizycji w układzie skrzyżowanych ultradźwięków. | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D z Kolor Doppler i Power Doppler w 3 płaszczyznach. | TAK |  |
|  | Rendering przestrzenny przepływów w naczyniach (uwidocznienie tylko przepływu) oraz z obrazem otaczających tkanek. | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode w trybie 4D | TAK |  |
|  | Obrazowanie tomograficzne – jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D. | TAK, podać |  |
|  | Renderowanie przestrzenne z cieniowaniem głębszych lub przysłoniętych obszarów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru kąta padania światła na renderowany obiekt – minimum 2 różne źródła światła | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do biopsji pod kontrolą obrazu 4D. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowo-obliczeniowe |  |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK, podać |  |
|  | Pomiary ginekologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość) - objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) - endometrium - długość szyjki macicy - pomiary pęcherzyków - tętnice jajników: PS, ED, RI | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. Vmax, Vmin, PI, RI, HR). | TAK, podać |  |
|  | Pomiary i kalkulacje położnicze, w tym AFI, waga płodu. | TAK, podać |  |
|  | Pomiary Z- SCORE. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar NT – automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości NT. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar IT – automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości IT. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar BPD i HC na obrazie główki płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar AC na obrazie brzuszka płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar FL na obrazie kości udowej płodu (automatyczny pomiar długości i wyznaczenie wartości). | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar HL na obrazie kości przedramienia płodu (automatyczny pomiar długości i wyznaczenie wartości). | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar Cerebellum, VP oraz CM. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar BPD, HC, CM, Vp, Cereb, OFD na trójwymiarowym (wielopłaszczyznowym) skanie główki płodu. | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do półautomatycznego pomiaru objętości na obrazach 3D. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obliczenia procentu waskularyzacji tkanki na obrazach 3D | TAK |  |
|  | Protokół do różnicowania zmian nowotworowych wg IOTA. | TAK |  |
|  | Raport z badania ginekologicznego. | TAK |  |
|  | Raport z badania położniczego. | TAK |  |
|  | Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla 3 płodów. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej dla ciąży pojedynczej i bliźniaczej. | TAK |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe |  |  |
|  | Głowica convex 2D do badań położniczych i ginekologicznych wykonana w technologii pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. Pure Crystal, Single Crystal lub równoważnej zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 3,5 – 9,0 MHz. | TAK, podać |  |
|  | Ilość kryształów: minimum 192. | TAK, podać |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 95º. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding). | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne. | TAK |  |
|  | Kolorowy i spektralny doppler tkankowy. | TAK |  |
|  | CW-doppler z regulacją położenia wiązki dopplera pod kontrolą obrazu B w czasie rzeczywistym. | TAK, podać |  |
|  | Głowica objętościowa convex (3D/4D) do badań położniczych i ginekologicznych wykonana w technologii pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. Pure Crystal, Single Crystal lub równoważnej zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 2,5 – 4,5 MHz. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w technice harmonicznej. | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 85º. | TAK, podać |  |
|  | Obszar skanowania 3D/4D minimum 85ºx85º. | TAK, podać |  |
|  | Ilość kryształów min. 192. | TAK, podać |  |
|  | Promień czoła głowicy w zakresie 45 – 50 mm. | TAK, podać |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 25 cm | TAK, podać |  |
|  | Kolorowy i spektralny doppler tkankowy. | TAK |  |
|  | CW-doppler | TAK |  |
|  | Głowica endovaginalna objętościowa (3D/4D) do badań położniczych i ginekologicznych wykonana w technologii pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. Pure Crystal, Single Crystal lub równoważnej zgodnie z nomenklaturą producenta)) | TAK, podać typ |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 5,0 – 10,0 MHz. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w technice harmonicznej. | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 205º. | TAK, podać |  |
|  | Obszar skanowania 3D/4D minimum 205ºx150º. | TAK, podać |  |
|  | Ilość kryształów min. 230 | TAK, podać |  |
|  | Promień czoła głowicy w zakresie 9 – 12 mm. | TAK, podać |  |
|  | Głębokość obrazowania min.17 cm | TAK, podać |  |
|  | Archiwizacja |  |  |
|  | Videoprinter monochromatyczny formatu A6. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów. | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym dysku SSD o pojemności minimum 1,0 TB | TAK |  |
|  | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 500 GB przez gniazdo USB. | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazdo USB z przodu lub z boku aparatu. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do zapisu całego badania na pamięciach USB. | TAK |  |
|  | Gniazda wyjściowe obrazu z aparatu: VGA, DVI lub HDMI. | TAK |  |
|  | Eksport obrazów przestrzennych w formatach drukarek 3D: STL, OBJ, 3MF. | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM. | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy |  |  |
|  | Możliwość podłączenia bezprzewodowej głowicy liniowej o zakresie częstotliwości obejmującym przedział 5-10 MHz, minimum 192 kryształy, szerokość pola obrazu z zakresu 37-42 mm | TAK, podać typ i parametry |  |
|  | Możliwość podłączenia bezprzewodowej głowicy convex o zakresie częstotliwości obejmującym przedział 3-4,5 MHz, minimum 120 kryształów, kąt pola obrazu > 52°, głębokość obrazowania > 23 cm | TAK, podać typ i parametry |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię uciskową i elastografię fali poprzecznej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania i obliczania struktur hypoechogenicznych (pęcherzyków Graafa) z analizą zmian w czasie i raportowaniem oraz analizą objętości pęcherzyków niestymulowanych. | TAK, podać |  |
|  | Bazujące na danych 3D obrazowanie przekroju poprzecznego zadanego po swobodnej krzywej na przekroju wzdłużnym (krzywa wyznaczona palcem na obrazie na ekranie dotykowym) | TAK, podać |  |
|  | Bazująca na danych 3D, wspierana przez sztuczną inteligencję, automatyczna metoda wspomagająca uzyskanie prawidłowych przekrojów i pomiarów w badaniu uroginekologicznym (dna miednicy) | TAK, podać |  |
|  | Możliwość stworzenia modelu 3D mającego na celu uwidocznienie lokalizacji i rozmiaru mięśniaków macicy, ułatwiając rozpoznanie i klasyfikację FIGO | TAK, podać |  |
|  | Pseudotrójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi (np. S-Flow, RadiantFlow, SMI lub inna zgodnie z nomenklaturą producenta). | TAK, podać |  |
|  | PRAWO OPCJI: Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) oraz pełna integracja z systemem PACS (węzeł DICOM itd. ) wykorzystywanym przez Zamawiającego (oprogramowanie firmy Radpoint). Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi z pełną integracją urządzenia z systemami Szpitala obciążają Wykonawcę. | Tak |  |

- Aparat USG ginekologiczno – położniczy – 1 szt.

| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Tak/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji min. 2025, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanego aparatu lub umowa z autoryzowanym serwisem w Polsce | Tak/ załączyć |  |
|  | Mobilny ultrasonograf do badań położniczo-ginekologicznych z wbudowanym videoprinerem. | TAK, podać |  |
|  | Monitor obrazowy wysokiej rozdzielczości min 1920x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED, OLED lub LCD o przekątnej ekranu min 18", z funkcją dotykową (Touch Screen), służący jednocześnie do sterowania niektórymi funkcjami aparatu. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem. | TAK |  |
|  | Szerokość podstawy i monitora nie większa niż 50 cm. Ciężar aparatu mniejszy niż 60 kg | TAK, podać |  |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych min. 3. | TAK, podać |  |
|  | Ilość kanałów przetwarzania min. 100.000 | TAK, podać |  |
|  | Dynamika systemu, min. 375 dB | TAK, podać |  |
|  | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |
|  | B-mode. | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania minimum 40 cm | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) - minimum 7 stopni ustawienia (np. Sono CT) | TAK, podać |  |
|  | Cyfrowa filtracja szumów „specklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK, podać |  |
|  | Funkcja redukcji cieni ultradźwiękowych na obrazach 2D | TAK, podać |  |
|  | Podział ekranu na min. 4 obrazy. | TAK |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20x. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja zasięgowa wzmocnienia, minimum 8 punktowa. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
|  | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE minimum 12.000 | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna długość filmu 2D w pamięci CINE > 360 s | TAK, podać |  |
|  | M-mode | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode (minimum 2 linie M jednocześnie) | TAK, podać ilość linii M |  |
|  | Kolor M-mode | TAK, podać |  |
|  | Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |
|  | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 4,1 m/s. | TAK, podać |  |
|  | Power Doppler (PD). | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD). | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 8,0 m/s. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-20 mm. | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji korekcji kąta minimum ±85° | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej, skali i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK, podać |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | POMIARY |  |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK, podać |  |
|  | Pomiary ginekologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość); - objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych); - endometrium; - długość szyjki macicy; - pomiary pęcherzyków; - tętnice jajników: PS, ED, RI. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. PI, RI, HR) na wykresie spektrum na obrazach zatrzymanych i odtwarzanych z archiwum. | TAK, podać |  |
|  | Pomiary i kalkulacje położnicze, w tym AFI, waga płodu. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar BPD i HC na obrazie główki płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar AC, FL i HL na obrazie brzuszka lub kończyny płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). | TAK, podać |  |
|  | Protokół IOTA do oceny i zmian nowotworowych guzów jajnika | TAK, podać |  |
|  | Pomiary Z- SCORE | TAK, podać |  |
|  | Raport z badania ginekologicznego | TAK |  |
|  | Raport z badania położniczego | TAK |  |
|  | Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla 3 płodów | TAK, podać |  |
|  | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej. | TAK |  |
|  | GŁOWICE ULTADŹWIĘKOWE |  |  |
|  | GŁOWICA CONVEX 2D do badań położniczych | TAK, podać typ głowicy |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział minimum 2,5 – 4,5 MHz. | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów: minimum 192 kryształy. | TAK, podać |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 110º | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | GŁOWICA ENDOVAGINALANA 2D do badań ginekologicznych | TAK, podać typ głowicy |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział 3,5 - 9,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w technice harmonicznej | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 181º | TAK, podać |  |
|  | Głębokość penetracji minimum 16 cm | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów min 192 kryształy | TAK, podać ilość kryształów |  |
|  | Promień czoła głowicy w zakresie 9 – 12 mm | TAK |  |
|  | Tryby pracy: B, M-mode, PW-doppler, kolor doppler, Power Doppler. | TAK |  |
|  | ARCHIWIZACJA |  |  |
|  | Videoprinter monochromatyczny formatu A6. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów. | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym dysku SDD o pojemności minimum 500 GB. Wielkość partycji przeznaczona na archiwum większa niż 420 GB. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na zewnętrzne dyski SSD lub HDD o pojemności minimum 500 GB przez gniazdo USB3.0 | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg przez gniazdo USB 3.0. | TAK |  |
|  | Gniazdo wyjściowe obrazu z aparatu typu HDMI. | TAK |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM | TAK |  |
|  | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |
|  | Elastografia z oferowanej głowicy endovaginalnej. | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D/4D z głowic objętościowych , ilość obrazów w trybie B składających się na obraz 3D ≥ 4000, prędkość obrazowania 4D > 40 obrazów 3D/s, liczba objętości w trybie 4D w pamięci dynamicznej CINE: minimum 300 | TAK, podać parametry obrazowania |  |
|  | Obrazowanie tomograficzne – jednoczesne obrazowanie minimum 7 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D. | TAK, podać ilość warstw |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego obrysu struktury i automatycznego obliczania objętości na obrazach w trybie 3D. | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie do biopsji pod kontrolą obrazu 4D | TAK |  |
|  | Głowica covex objętościowa obrazująca w trybach 2D, 3D, 4D o zakresie częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. od 3,0 do 6,0 MHz, ilość elementów min. 192, kącie obrazowania min. 90o | TAK, podać typ głowicy i jej parametry |  |
|  | Głowica endowaginalna objętościowa obrazująca w trybach 2D, 3D, 4D o zakresie częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. od 4,0 do 9,0 MHz, ilość elementów min. 192, kącie obrazowania min. 181o | TAK, podać typ głowicy i jej parametry |  |
|  | Automatyczny pomiar Cerebellum, VP oraz CM | TAK, podać |  |

| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Szkolenie z obsługi dla personelu w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesięcy na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 10 pkt 48 miesięcy – 20 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania przedmiotu przetargu do eksploatacji. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godzin. Czas skutecznej naprawy maksimum 7 dni kalendarzowych. Czas skutecznej naprawy, wymagającej importu części spoza terenu Polski, maksimum 14 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Dostawa 8 tygodni od dnia podpisania umowy (zrealizowanie wszystkich postanowień umowy) | Tak |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

| Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat USG ginekologiczno – położniczy najwyższej klasy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Aparat USG ginekologiczno – położniczy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | xxxx | xxx | xxxx |  | xxx | xxx |  |

| Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat USG ginekologiczno – położniczy najwyższej klasy (PRAWO OPCJI) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS (PRAWO OPCJI)* | szt. | 2 |  |  |  |  |  |

- Dotyczy USG najwyższej klasy (A)

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto

…………………………….

Podpis Wykonawcy