Kraków dnia: 2025-11-25

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

DZP-271-63/25-1132.AF

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (10 grup) - zakup, dostawa /wraz z uruchomieniem jeśli dotyczy/ oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego /jeśli dotyczy/. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-63/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Pytanie nr 1 GRUPA 2 Przedmiot zamówienia: Wózek transportowy dla dorosłych (3 sztuki) - 1.1. Pytanie 1 dotyczy pkt 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o regulacji wysokości leża: 58-87 cm ? - Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - 1.2. Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu dostawy wózków do przewożenia chorych do 20 Stycznia 2026r. Produkcja wózków i innego sprzętu medycznego jest nie możliwa w tym roku kalendarzowym ze względu na olbrzymia ilość zamówień aktualnie już realizowanych? - Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu dostawy. GRUPA 8 Przedmiot zamówienia: Wózki do przewożenia chorych w pozycji leżącej (4 sztuki) 2.1. Pytanie 1 dotyczy pkt 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o regulacji wysokości leża: 58-87 cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 2.2. Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu dostawy wózków do przewożenia chorych do 20 Stycznia 2026r. Produkcja wózków i innego sprzętu medycznego jest nie możliwa w tym roku kalendarzowym ze względu na olbrzymia ilość zamówień aktualnie już realizowanych.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu dostawy. GRUPA 5 Przedmiot zamówienia: Wózek anestezjologiczny (7 sztuk) 3.1. Pytanie nr 1, dotyczy pkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny o wymiarach wózka bez wyposażenia dodatkowego: szerokość 650 mm, głębokość 475 mm i wysokość od podłoża do blatu 960 mm.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 3.2. Pytanie nr 2, dotyczy pkt 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny o wymiarach szafki : szerokość 650 mm, głębokość 475 mm i wysokość 835 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 3.3. Pytanie nr 3, dotyczy pkt 3. (Liczba i wysokość szuflad) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny wyposażony w 5 szuflad, w tym 1 szufladę o wysokości frontu 230 mm i 4 szuflady o wysokości frontu 110 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 3.4. Pytanie nr 4, dotyczy pkt 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym wymiary powierzchni wewnętrznej (użytkowej) szuflad wynoszą: 480x360 mm dla wszystkich szuflad, w tym 1 szuflada o wysokości wewnętrznej 230 mm i 4 szuflady o wysokości wewnętrznej 110 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 3.5. Pytanie nr 5, dotyczy pkt 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózka, w którym funkcja wygłuszająca, niechłonąca wilgoci i minimalizująca drgania, jest realizowana przez maty antypoślizgowe umieszczone wewnątrz każdej z szuflad? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 3.6. Pytanie nr 6, dotyczy pkt 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego konstrukcja oparta jest na czterech aluminiowych kolumnach, ścianki boczne i tylna wykonane są z lekkiego kompozytu aluminiowego (koloru szarego), a fronty szuflad wykonane są z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor niebieskiego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 3.7. Pytanie nr 7, dotyczy pkt 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny, którego górny blat roboczy wykonany jest z płyty ze stali nierdzewnej (zamiast z tworzywa ABS) zabezpieczony brzegami zapobiegającymi wylewanie się płynów, otoczony z 3 stron relingami ze stali nierdzewnej o wysokości 8 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 3.8. Pytanie nr 8, dotyczy pkt 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózka, którego uchwyty szuflad wykonane są z szarego plastiku o ergonomicznym kształcie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 3.9. Pytanie nr 9, dotyczy pkt 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózka, którego konstrukcja podstawy jest wykonana z tworzywa ABS, zaokrąglona w narożnikach pełniąca funkcję odbojów, wyposażona w 4 podwójne cichobieżne koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą jazdy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający nie dopuszcza. 3.10. Pytanie nr 9, dotyczy pkt 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny wyposażony tylko w następujące akcesoria: - 1 x blat boczny wysuwany z lewej strony wózka, wykonany z plastiku1 x blat boczny wysuwany z lewej strony wózka, wykonany z plastiku, - 1 x stelaż nadstawki z 10 uchylnymi, transparentnymi, pojemnikami wykonany metalu lakierowanego lakierowanego proszkowo, - 3 x odcinki szyny aluminiowe, - 1 x uchwyt do przetaczania wózka, - 1x koszyk druciany na akcesoria medyczne jak na przykład pojemnik na zużyte igły czy opakowanie rękawiczek jednorazowych, - 2 x plastikowe kosze na odpady o pojemności 6l, - centralny zamek szuflad, - podziałki w trzech górnych szufladach ułatwiające segregację zawartości, - w trzech górnych szufladach maty antypoślizgowe, wygłuszające. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Według Zamawiającego pytanie nie dotyczy punktu 10. Jeśli pytanie dotyczy zał. nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, grupa 5, punkt 11 Zamawiający udziela odpowiedzi, że dopuszcza powyższe wyposażenie wózka anestezjologicznego, ale go nie wymaga. 3.11. Pytanie nr 10, dotyczy pkt 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny, którego wszystkie dodatkowe akcesoria mocowane są na specjalnych szynach aluminiowych za pomocą metalowo/plastikowych kostek o wymiarach około 8x10 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

- Pytanie nr 2 GRUPA 3 Przedmiot zamówienia: Łóżko szpitalne z szafką 4.1. Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne łóżka: -Długość całkowita: 2160 mm (± 50 mm) -Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max. 1030 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 4.2. Czy Zamawiający dopuści Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 360 do 850 mm (± 30 mm)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 4.3. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone panel sterujący z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (dostępność funkcji po naciśnięciu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 4.4. Leże wypełnione płytami z ABS, tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. W płytach specjalne otwory do montażu pasów do unieruchomienia pacjenta? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 4.5. Czy Zamawiający dopuści wysokość barierek liczona od górnej części leża do szczytu barierki 41 cm. Pod barierką uchwyty do montażu uchwytu uniwersalnego np. na worki urologiczne. Uchwyty przesuwne na całej długości listwy euro na której się znajdują? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 4.6. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wysuwanej półki zlokalizowanej na przedłużeniu leża? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 4.7. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwość wyboru kolorów ze względu na 7 dniowy termin dostawy i fakt iż łózka są wykonane z HPL w kolorze drewnopodobnym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 4.8. Czy Zamawiający dopuści materac przeznaczony dla Szpitali i innych placówek medycznych o wymiarach dopasowanych do leża łóżka. Materac warstwowy przeciwodleżynowy wykonany pianki poliuretanowej 9 cm i górnej warstwy wiskolelastycznej 5 cm razem o wysokości o wysokości 14cm, gęstości min 40 kg/m3 i twardości 4.1 kPa (+/-10%). Krawędzie wzmocnione z pianki PUR. Materac wyposażony w pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzemakalny wyposażony w zamek w kształcie litery "C". z możliwością prania w temp do 900C, oraz suszenia w temp. do 1000. Materac przystosowany do mycia w automatycznych stacjach mycia łóżek? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 4.9. Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóżkowy z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka bez Możliwość wyboru koloru korpusu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 4.10. Czy Zamawiający dopuści stolik wyposażony w szufladę, Szafka wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego Osłona blatu głównego posiada ograniczniki zabezpieczające przed zsuwaniem się przedmiotów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 4.11. Czy Zamawiający dopuści Wymiary zewnętrzne stolika: - szerokość stolika (bez blatu bocznego) 500 mm (+/- 50 mm) - szerokość stolika ze złożonym blatem bocznym 500 mm (+/-50 mm) - szerokość stolika z rozłożonym blatem bocznym 1000 mm (+/- 50 mm) - głębokość stolika 500 mm (+/- 50 mm) - wysokość stolika (bez blatu bocznego) 870 mm (+/-50 mm)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 4.12. Czy Zamawiający dopuści szafkę bez pustej przestrzeni pomiędzy szufladą i zamykaną drzwiczkami półką na rzeczy osobiste pacjenta? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 4.13. Czy Zamawiający dopuści Wymiary szuflady: szerokość 440 mm (+/- 5mm), głębokość- 440 mm (+/- 5 mm)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 4.14. Czy Zamawiający dopuści Wymiary części zamykanej stolika: szerokość 440 mm (+/- 50 mm), głębokość 450 mm (+/-50 mm). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 4.15. Czy Zamawiający dopuści Konstrukcja stolika lekka, kontenerowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, obudowana po bokach tworzywem ABS? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 4.16. Czy Zamawiający dopuści Dodatkowy blat boczny stolika wykonany z tworzywa sztucznego wytrzymałego. Na blacie bocznym znajdują się ograniczniki zabezpieczające przedmioty przed przypadkowym zsuwaniem się? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 4.17. Czy Zamawiający dopuści szafkę bez możliwość przełożenia blatu bocznego z prawej lub lewej strony stolika w łatwy sposób bez użycia narzędzi. Blat do spożywania posiłków wysuwany spod blatu głównego szafki? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 4.18. Czy Zamawiający dopuści Blat boczny stolika nie regulowany w pionie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 4.19. Czy Zamawiający dopuści blat bez regulacji kąta nachylenia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 4.20. Czy Zamawiający dopuści Uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady bez technologii antybakteryjnej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający dopuści termin realizacji przedmiotu zamówienia w 51 tygodniu grudnia lub dokona innego przedłużenia terminu realizacji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający wymaga dostawy do 7 dni od podpisania umowy. - Czy Zamawiający będzie oczekiwał złożenia wraz z ofertą oryginalnych katalogów oraz deklaracji zgodności potwierdzających właściwości zaoferowanego asortymentu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie oczekuje złożenia wraz z ofertą oryginalnych katalogów ani deklaracji zgodności. Zamawiający wraz z ofertą wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1 SWZ. - Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami z polipropylenu przeziernymi dla promieni RTG, gdzie leże jako całość nie jest przezierne dla promieni RTG? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania łózka z pilotem przewodowym z wyświetlaczem LCD? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez półki na obuwie pod korpusem szafki, co nie wpływa na funkcjonalność oferowanego asortymentu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z dwóch szuflad oraz otwartej półki między nimi (wysokość półki 169 mm) ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową be osłony tworzywowej z ABS, co wydaje się parametrem zbędnym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 87,5 cm, szerokości 55,5 cm (szerokość 434 mm bez złożonego blatu bocznego), głębokości 45,1 cm, szerokość szafki z rozłożonym blatem bocznym 1160 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty HPL o gr. 6 mm oraz frontami szyflad wykonanymi z płyty HPL o gr. 8 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Czy w związku z pkt. 30 i 31 Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami o szerokości 404 mm i głębokości 368 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 760-1110 mm (sprężyna gazowa umieszczona w albumowej obudowie)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym bez możliwości pochylenia blatu bocznego na boki? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami do otwierania szuflad bez powłok antybakteryjnych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Czy w Grupie 1 i 2 Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuści wózek o poniższych parametrach: - Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych lakierowanych proszkowo, - Wymiary: szerokość całkowita: 870 mm, długość całkowita: 2185 mm, - Wysokość regulowana nożnie (2 pedały umieszczone z boku wózka) za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 470-790 mm, - Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg: - pozycja Trendelenburga realizowana płynnie za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0 - 12°, - pozycja anty-Trendelenburga realizowana płynnie za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0 - 12°, - Leże 2 segmentowe, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG - Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia, - Na szczytach wózka uchwyty chromowane ułatwiające prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem, Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu - Wózek wyposażony w 2 listwy po bokach wózkach z przesuwnymi uchwytami do mocowania akcesoriów, - Segment oparcia pleców regulowany płynnie za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0-70°, - Wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe dwuosiowe, - Barierki boczne zabezpieczające w ¾ długości leża składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości 350 mm powyżej leża, - Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości, - Barierki wyposażone w krążki odbojowe chroniące przed zarysowaniami - Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku oznaczonego wyróżniającym się kolorem, - Możliwość montażu wieszaka na kroplówki w czterech narożnikach leża Wyposażenie wózka: wieszak kroplówki wyposażony w głowicę 4-haczykową materac z pianki w pokrowcu zmywalnym, grubość materaca 10 cm, tworzywowa taca do podawania posiłków, uchwyt na rolkę ręcznika przy krótszym boku - Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie - Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji - Koła 150 mm Blokada centralna kół. Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole - Bezpieczne obciążenie robocze wózka 200 kg - Brak ostrych krawędzi, wszystkie powierzchnie gładkie i materiały, z których wykonana jest kozetka odporne na działanie środków dezynfekcyjnych Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający dopuszcza dla Grupy 2. - Pytanie nr 4 Przedmiot zamówienia: Skaner żył 6.1. Czy Zamawiający w ramach części nr 10 (skaner naczyniowy) akceptuje urządzenie o poniższych parametrach technicznych: handheld, urządzenie bezkontaktowe do wizualizacji żył podczas wenopunkcji; - bezpieczne podwójne źródło światła podczerwonego oraz światła białego (bez lasera, bez promieniowania); - kolorowy ekran LCD 2,4"; - trzy tryby wielkości obrazu (½, ⅔, pełny rozmiar); - tryb normalny i inwersyjny; - siedem trybów wyświetlania jednokolorowego; - cztery tryby wyświetlania dwukolorowego (ocena głębokości naczyń); - trzy poziomy intensywności światła dla każdego koloru; - tryb wzmocnienia obrazu; - praca bezkontaktowa, bez konieczności sterylizacji; - możliwość użycia ręcznego lub w trybie hands-free; - akumulator 6360 mAh (około 6 godzin pracy); - praca w jasnych i ciemnych pomieszczeniach; - opcjonalny statyw lub stolik; - certyfikacja ISO 13485 oraz CE klasy IIa; parametry techniczne: • 210×58×63 mm • światło IR 850 nm + 850 nm • szybkość >30 fps • rozdzielczość 854×480 • projekcja 100×75 mm • ekran LCD 2,4" • akumulator 6360 mAh • optymalna odległość 26 ± 2 cm • BMP • waga ok. 400 g Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający nie dopuszcza. - Czy Zamawiający wymaga, aby skaner naczyniowy oferowany w ramach części nr 10 był zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR), tj. z obowiązkowym udziałem jednostki notyfikowanej w ocenie zgodności? Na rynku polskim dostępnych są skanery naczyniowe deklarowane przez producenta jako wyroby klasy I, bez udziału jednostki notyfikowanej. W takich przypadkach: - producent samodzielnie wystawia deklarację zgodności, - brak jest kontroli jednostki notyfikowanej nad dokumentacją techniczną, analizą ryzyka czy walidacją kliniczną, - użytkownik końcowy (szpital/podmiot publiczny) przejmuje odpowiedzialność za dopuszczenie do pracy klinicznej urządzenia pozbawionego oceny zgodności wymaganej dla klasy IIa. Czy Zamawiający dopuszcza tego rodzaju urządzenia (klasa I), czy też wymaga pełnej dokumentacji i certyfikacji dla klasy IIa, zgodnej z MDR? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga wyrobu medycznego klasy IIa zgodnie Rozporządzeniem (UE) 2017/745 (MDR). - Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), dopuszcza w Grupie 8 możliwość zaoferowania rozwiązania równoważnego dotyczącego wózka o poniższych parametrach: - Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych lakierowanych proszkowo, - Wymiary: szerokość całkowita: 870 mm, długość całkowita: 2185 mm, - Wysokość regulowana nożnie (2 pedały umieszczone z boku wózka) za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 470-790 mm, - Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg: - pozycja Trendelenburga realizowana płynnie za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0 - 12°, - pozycja anty-Trendelenburga realizowana płynnie za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0 - 12°, - Leże 2 segmentowe, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG - Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia, - Na szczytach wózka uchwyty chromowane ułatwiające prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem, Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu - Wózek wyposażony w 2 listwy po bokach wózkach z przesuwnymi uchwytami do mocowania akcesoriów, - Segment oparcia pleców regulowany płynnie za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0-70°, - Wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe dwuosiowe, - Barierki boczne zabezpieczające w ¾ długości leża składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości 350 mm powyżej leża, - Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości, - Barierki wyposażone w krążki odbojowe chroniące przed zarysowaniami - Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku oznaczonego wyróżniającym się kolorem, - Możliwość montażu wieszaka na kroplówki w czterech narożnikach leża Wyposażenie wózka: wieszak kroplówki wyposażony w głowicę 4-haczykową materac z pianki w pokrowcu zmywalnym, grubość materaca 10 cm, tworzywowa taca do podawania posiłków, uchwyt na rolkę ręcznika przy krótszym boku - Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie - Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji - Koła 150 mm Blokada centralna kół. Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole - Bezpieczne obciążenie robocze wózka 200 kg - Brak ostrych krawędzi, wszystkie powierzchnie gładkie i materiały, z których wykonana jest kozetka odporne na działanie środków dezynfekcyjnych.

Zamawiający

mgr Dorota Góral