Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Producent: …………………………………………………………………………………………………

Model:        ………………………………………………………………………………………………….

| Lp. |  | Opis wymaganych parametrów | Należy potwierdzić parametry słowem TAK, w przypadku parametru ocenianego wpisać wartość oferowaną |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  | Parametry techniczne |  |
|  | 1 | Szafa dystrybucyjna urządzenie na które składa się kolumna główna i kolumna pomocnicza - 2 komplety |  |
|  | 2 | Wymagany jest sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2025. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, podemonstracyjnych, itp. |  |
|  | 3 | Wymagany jest certyfikat CE |  |
|  |  | Wymiary pojedynczej kolumny |  |
|  | 4 | Wysokość kolumny 200 cm +/- 3% |  |
|  | 5 | Szerokość kolumny 65 cm +/- 3% |  |
|  | 6 | Głębokość kolumny 80 cm +/- 3% |  |
|  | 7 | Każdy kolumna urządzenia posiada koła skrętne, łożyskowane, niebrudzące, o właściwościach antystatycznych, w tym dwa przednie koła z blokadą toczenia |  |
|  | 8 | Możliwość dowolnej konfiguracji szuflad: wysokości (możliwe 3 wysokości szuflad), układu wewnętrznego z wykorzystaniem podziałek, zmiany miejsc i kolejności. |  |
|  | 9 | Każde urządzenie posiada możliwość konfiguracji min. 25 odseparowanych, niezależnych otwieranych i zamykanych szuflad lub szafek do przechowywania artykułów (zakładając wybór najmniejszy rozmiar szuflad/szafek). |  |
|  | 10 | Szuflady i szafki wyposażone w kosze oparte na systemie ISO 600x400 z możliwością zamiany pomiędzy urządzeniami przez użytkownika bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi czy interwencji serwisu Wykonawcy. |  |
|  | 11 | Ładowność min. 200 kg. |  |
|  | 12 | Maksymalne obciążenie 1 szuflady min. 15 kg (parametr oceniany) |  |
|  | 13 | System rejestruje i wyświetla informacje o temperaturze i wilgotności przechowywania produktów leczniczych. Urządzenie wyposażone w system alarmujący o przekroczeniu zadanych parametrów. |  |
|  | 14 | Urządzenie posiada system rejestrowania temperatury i wilgotności oparty na czujnikach wzorcowanych w Laboratorium wzorcującym akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji, |  |
|  | 15 | Czujniki możliwe do demontażu bez użycia narzędzi oraz do wysłania do ponownego wzorcowania w przypadku wątpliwości ich prawidłowego działania. |  |
|  | 16 | Każdy pion posiada czujniki mierzące temperaturę i wilgotność zamontowane przynajmniej w 2 miejscach. |  |
|  |  | Wymagania dla Głównej kolumny |  |
|  | 17 | Wyposażona w zintegrowany ekran dotykowy, czytnik RFID, czytnik kodów 1D i 2D, czytnik linii papilarnych, klawiaturę, drukarkę etykiet. (parametr oceniany) |  |
|  | 18 | Ekran dotykowy o przekątnej min. 21”, matryca IPS LED o rozdzielczości 1920 x 1080. Minimalna powierzchnia robocza ekranu szer. x wys. 470 x 260mm. |  |
|  | 19 | Klawiatura z touchpadem i podświetleniem, zmywalna, dezynfekowalna, odporna na pył i wodę. |  |
|  | 20 | Drukarka etykiet. |  |
|  | 21 | Kolumna wyposażona w 5 szuflad. Każda szuflada wyposażona w indywidualny zamek sterowany elektronicznie. Szuflady wyposażone w kosze w następujących ilościach. 1x Szuflada na kosz ISO 600x400 wysokości 50mm (+/- 5%), 3x Szuflada na kosz ISO 600x400 wysokości 100mm(+/- 5%), 1x Szuflada na kosz ISO 600x400 wysokości 200mm(+/- 5%), |  |
|  |  | Wymagania dla kolumny pomocniczej |  |
|  | 22 | Kolumna składa się z 4 sekcji z kontrola dostępu zamykanych drzwiczkami. |  |
|  | 23 | Każda sekcja wyposażona w indywidualny zamek sterowany elektronicznie. |  |
|  | 24 | Dwie górne sekcje wyposażone w 3 komplety skośne prowadnice z umożliwiające wysuwanie koszy ISO pod kątem 15-30stopni. |  |
|  | 25 | Dwie dolne sekcje wyposażone w 5 kompletów prowadnic (parametr oceniany) |  |
|  | 26 | Kolumna wyposażona w: 2x Kosz ISO 600x400 wysokości 50mm (+/- 5%), 4x Kosz ISO 600x400 wysokości 100mm (+/- 5%), 2x Kosz ISO 600x400 wysokości 200mm (+/- 5%), |  |
| II |  | Parametry ogólne |  |
|  | 27 | Informacja o źródle zasilania, bateryjne lub sieciowe, wyświetlane na ekranie urządzenia, w systemie szaf aptecznych. |  |
|  | 28 | Wszystkie szafy apteczne wyposażone w zintegrowane, zamknięte w obudowie zasilanie akumulatorowe, gwarantujące nieprzerwaną pracę przez min. 30 min. w przypadku awarii zasilania. Nie dopuszcza się wolnostojących UPSów. |  |
|  | 29 | System posiada procedurę dostępu do produktów leczniczych w sytuacji awaryjnej/nagłej np. braku zasilania. |  |
|  | 30 | System udziela dostępu do zmagazynowanych artykułów personelowi z odpowiednimi uprawnieniami po zalogowaniu. Sposoby logowania min. 3 sposoby: - login i hasło - RFID - odcisk palca |  |
|  | 31 | System generuje alarmy w przypadku niezamknięcia drzwi/szuflady automatycznej szafy apteczne. |  |
|  | 32 | System posiada wbudowane kamery umożliwiające rejestrowanie czynności wykonywanych przez personel przy obsłudze szaf aptecznych. |  |
|  | 33 | System umożliwia identyfikację produktów poprzez skanowanie kodu 1D/2D opakowania. |  |
|  | 34 | Czytnik kodów 1D/2D oraz kart RFID działający bez użycia rąk operatora. |  |
|  | 35 | W przypadku braku możliwości zeskanowania kodu system drukuje kod zastępczy i/lub umożliwić operatorowi na wybranie artykułu z listy i/lub umożliwić ręczne wprowadzenie danych. |  |
|  | 36 | System obsługuje kody w standardzie GS1, 1D i 2D data matrix, kody EAN, łącznie z numerem serii, numerem seryjnym i datą ważności. |  |
|  | 37 | System pozwala na konfigurację dodatkowych uprawnień oraz ograniczeń dostępu dla artykułów specjalnego nadzoru. Np. konieczność potwierdzenia operacji przez innego użytkownika. |  |
|  | 38 | System posiada dwukierunkowy interfejs do wymiany danych z posiadanym przez szpital systemem HIS* (dane wprowadzone w HIS* powinny być automatycznie odbierane i dostępne w systemie szaf aptecznych) oparty o protokół HL7 lub WebService umożliwiający wymianę informacji w zakresie min.: - ruch chorych (przyjęcie pacjenta na oddział, przeniesienie na inny oddział, wypisanie z oddziału, zgon) - receptariusz szpitalny - zlecenia podania produktów leczniczych wraz z harmonogramem - zamówienia artykułów na stan szaf aptecznych - zmiana stanów magazynowych artykułów w każdej szafie aptecznej (zatowarowanie i/lub przeniesienie pomiędzy apteczkami powinno automatycznie aktualizować stany magazynowe w HIS*) - wydanie artykułu z szafy w powiązaniu z pacjentem (system powinien automatycznie wysyłać do HIS* informację umożliwiającą zarejestrowanie wydania produktu leczniczego z szafy aptecznej: któremu pacjentowi wydano jaką ilość jakiego produktu leczniczego oraz zaktualizowanie stanów magazynowych) |  |
|  | 39 | System umożliwia pracę w co najmniej 2 trybach integracji: - wydawanie produktów leczniczych/wyrobów zleconych w systemie szpitalnym HIS* - wydawanie produktów leczniczych/wyrobów będących na stanie urządzenia bez zlecenia lekarskiego i przypisanie pobranych artykułów do danego pacjenta |  |
|  | 40 | Integracja z system HIS* działa w czasie rzeczywistym. Dot. wszystkich działań w systemie AMMS, które muszą zostać odnotowane w systemie szaf dystrybucyjnych |  |
|  | 41 | System potwierdza zgodność produktu leczniczego pobranego dla pacjenta ze zleceniem lekarskim z systemu HIS*. |  |
|  | 42 | Wykonawca dokona integracji z systemem szpitalnym HIS* oraz pokryje wszystkie koszty związane z integracją, wsparciem i wdrożeniem oferowanego rozwiązania z systemem szpitalnym HIS* |  |
|  | 43 | System wskazuje lokalizację na min. 2 sposoby z: - Wyświetla oznaczenie miejsca w urządzeniu (np. nr półki/szuflady) - Graficzne przedstawienie przestrzeni na ekranie monitora urządzenia - Wskazanie przestrzeni odpowiednim podświetleniem |  |
|  | 44 | System informatyczny do zarządzania procesem dystrybucji posiada moduł do generowania raportów w zakresie min.: - rotacji artykułów - artykułów poniżej/powyżej określonych stanów uwzględnieniem zamienników - terminie ważności artykułów w poszczególnych apteczkach oddziałowych - artykułów o określonym terminie ważności - zarejestrowanych strat - wykonanych czynności |  |
|  | 45 | System raportowania generuje raporty w formie danych liczbowych, wykresów i eksportować je do formatów min. xls, cvs, pdf. |  |
|  | 46 | System automatyzuje inwentaryzacje częściowe oraz całościowe w zakresie min. wg: - produktu - najmniejszej jednostki przechowywania - urządzenia - serii |  |
|  | 47 | System monitoruje daty ważności oraz numery serii wszystkich przechowywanych artykułów. |  |
|  | 48 | System zarządza zapasami oddziałowych szaf aptecznych i optymalizuje je na podstawie stanów minimalnych/maksymalnych definiowanych dla każdego artykułu indywidualnie oraz dla każdego urządzenia indywidualnie. |  |
|  | 49 | System wspomaga generowanie zamówienia do apteczek oddziałowych. |  |
|  | 50 | System umożliwia wydanie produktu leczniczego wg metodyki FEFO – tzn. wg najkrótszej daty ważności. |  |
|  | 51 | System umożliwia wytypowanie do pobrania opakowanie ze względu na stan otwarcia. |  |
|  | 52 | System umożliwia rejestrację strat produktów leczniczych w momencie kompletacji. W przypadku zarejestrowania straty system powinien wymagać podania jej przyczyny. |  |
|  | 53 | Użytkownik powinien móc wybrać przyczynę straty z predefiniowanej listy lub wprowadzić tekst. |  |
|  | 54 | System umożliwia wyszukiwanie produktów leczniczych w danej apteczce lub w innych apteczkach (np. na innych oddziałach). |  |
|  | 55 | System pozwala na przesuwanie produktów leczniczych pomiędzy szafami aptecznymi oraz pomiędzy oddziałami zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami (np. wymóg zalogowania 2. użytkownika) |  |
|  | 56 | System wymaga zeskanowania kodu kreskowego z opakowania każdego artykułu, w celu potwierdzenia zgodności dostawy lub przesunięcia, podczas zatowarowania szafy apteczne lub przesunięcia pomiędzy oddziałami i/lub apteczkami. |  |
|  | 57 | System pozwala na dowolną konfigurację jednostek rozchodu indywidualnie dla każdego artykułu i/lub oddziału (szt., ml., mg, itp.) |  |
|  | 58 | System pozwala na konfigurację różnych jednostek zleceń i rozchodu dla tego samego preparatu. |  |
|  | 59 | W momencie pobierania artykułów system odblokowuje tylko te szuflady/drzwi, w których znajduje się żądany artykuł. |  |
|  | 60 | W momencie zatowarowania artykułów system odblokowuje tylko te szuflady/drzwi lokalizacji w których należy umieścić dany artykuł. |  |
|  | 61 | Oprogramowanie systemy w języku polskim |  |
|  | 62 | System umożliwia przypisanie wydania produktu leczniczego/wyrobu do pobytu pacjenta w przypadku wcześniejszego pobrania pielęgniarkę bez wyboru pacjenta. |  |
|  | 63 | System umożliwia zdalne zarządzenia szafami aptecznymi z poziomu aplikacje webowej w zakresie min.: - diagnostyki błędów - zarządzania alarmami - zablokowania/odblokowania dostępu - konfiguracji przestrzeni przechowywania produktów leczniczych - zarządzenia uprawnieniami użytkowników - podglądu stanu |  |
|  | 64 | Bezterminowa licencja na oprogramowania do zarządzania system automatycznych szaf aptecznych. |  |
|  | 65 | Wyświetlanie informacji o pacjentach na oddziale oraz lekach zleconych tym pacjentom. minimum: -Imię Nazwisko, -Pesel, -Alergie pacjenta, -Zleconych lekach, -Dawkach leków, -Harmomnogramie podawania leków, |  |
|  | 66 | Otwieranie szuflad powinno być kontrolowane z poziomu zintegrowanego terminala sterującego urządzeniem. |  |
|  | 67 | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | 68 | W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania błędów i usterek przedmiotu oraz wsparcia technicznego w korzystaniu z przedmiotu umowy |  |
|  | 69 | Serwis gwarancyjny. |  |
|  | 70 | W okresie gwarancji przeglądy okresowe bezpłatne, nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej, zakończone wystawieniem certyfikatu sprawności technicznej. |  |
|  | 71 | Czas podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia usterki nie dłuższy niż 48 godzin w dni robocze. |  |
|  | 72 | Czas naprawy nie dłuższy niż 10 dni robocze, z możliwością przedłużenia do 40 dni roboczych w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. |  |
|  | 73 | Instrukcje obsługi w języku polskim, dostarczona wraz z urządzeniem. |  |
|  | 74 | Szkolenie dla użytkowników w siedzibie zamawiającego potwierdzone protokołem, dla ok. 40 osób, w ciągu max. 5 dni roboczych po 2 szkolenia w ciągu dnia |  |
|  | 75 | Szkolenie administratorów w siedzibie zamawiającego potwierdzone protokołem, dla 8-10 osób, w ciągu max. 5 dni roboczych po 2 szkolenia w ciągu dnia |  |
| III | 76 | Przeprowadzanie szkolenia w pełnym zakresie funkcjonalności systemu w szczególności: |  |
|  |  | Dane pacjenta w systemie AMMS. |  |
|  |  | Dodanie pacjenta + dane adresowe. |  |
|  |  | Modyfikacja danych pacjenta. |  |
|  |  | Usunięcie pacjenta. |  |
|  |  | Dodanie pobytu pacjenta. |  |
|  |  | Edytowanie danych pobytu. |  |
|  |  | Zakończenie pobytu pacjenta. |  |
|  |  | Zakończenie pobytu pacjenta - poprzez WYPIS pacjenta. |  |
|  |  | Zakończenie pobytu pacjenta - poprzez "Skieruj na inny oddział" |  |
|  |  | Zakończenie pobytu pacjenta - poprzez "Zarejestrowanie zgonu" |  |
|  |  | Dodanie zlecenia lekarskiego. |  |
|  |  | Zlecenie Jednorazowe - ustawiona droga podania, data i czas podania leku, dawka, lek oraz uwagi. |  |
|  |  | Zlecenie Rozłożone - ustawione 3 podania na dzień, droga podania, data, czas, lek, dawka, data zakończenia. |  |
|  |  | Zlecenie Zróżnicowane - 3 dni cyklu, 2 podania dziennie, ustawione atrybutu: droga podania, lek, różne dawki, godziny podań, data zakończenia, uwagi. |  |
|  |  | Zlecenie Co n godzin/dni - co 6h, data i czas pierwszego podania, droga podania, lek, uwagi. |  |
|  |  | Zlecenie Doraźne - atrybuty: lek, droga podania, jednostka, data zakończenia, uwagi, podań / 24 h. |  |
|  |  | Zlecenie na substancję czynną - pojedyncze zlecenie na substancję czynną z drogą podania, jednostką i datą podania leku. |  |
|  |  | Zlecenia na mieszankę/wlew - zlecenie składające się z dwóch składników, z podaną drogą podania, czasem, ilością podań i uwagami. |  |
|  |  | Zlecenia pompy infuzyjnej - zlecenie składające się z dwóch składników, z podaną drogą podania, czasem, ilością podań i uwagami. |  |
|  |  | Zlecenie panelu - przetestowanie kilku zleceń różnego typu w odpowiednim panelu. |  |
|  |  | Rejestracja zlecenia lekowego dla którego nie ma leku w szafie, ale można je zrealizować zamiennikiem |  |
|  |  | Modyfikacja zlecenia lekarskiego. |  |
|  |  | Modyfikacja zlecenia jednorazowego - zmiana dotyczy dawki, oraz godziny podania leku. |  |
|  |  | Modyfikacja zlecenia rozłożonego - zmiana dotyczy ilości podań na dzień, dawki oraz daty zakończenia podań. |  |
|  |  | Modyfikacja zlecenia zróżnicowanego - zmiana dotyczy dni cyklu, ilości podań na dzień, dawek w różnych godzinach i uwag lekarza. |  |
|  |  | Modyfikacja zlecenia Co n godzin/dni - zmiana dotyczy: co ile godzin, data i czas pierwszego podania, droga podania, lek, uwagi. |  |
|  |  | Modyfikacja zlecenia doraźnego- zmiana dotyczy: ilość podań na dobę, data i czas pierwszego podania, droga podania, lek, uwagi. |  |
|  |  | Modyfikacja zlecenie na substancję czynną - należy zmodyfikować ilość substancji czynnej oraz datę podania leku. |  |
|  |  | Modyfikacja zlecenia na mieszankę/wlew - dodanie kolejnego składnika, zmiana drogi podania, czasu, ilości podań i uwag. |  |
|  |  | Modyfikacja zlecenia pompy infuzyjnej - dodanie kolejnego składnika leku, zmiana drogi podania, czasu, ilości podań i uwag. |  |
|  |  | Usunięcie/Anulowanie zlecenia lekowego. |  |
|  |  | Usunięcie zlecenia jednorazowego. |  |
|  |  | Usunięcie zlecenia rozłożonego. |  |
|  |  | Usunięcie zlecenia zróżnicowanego. |  |
|  |  | Usunięcie zlecenia Co n godzin/dni. |  |
|  |  | Usunięcie zlecenia doraźnego. |  |
|  |  | Usunięcie zlecenia na substancję czynną. |  |
|  |  | Usunięcie zlecenia mieszanki/wlewu. |  |
|  |  | Usunięcie zlecenia pompy infuzyjnej. |  |
|  |  | Dodanie alergii pacjenta. |  |
|  |  | Alergia pokarmowa pacjenta. |  |
|  |  | Alergia lekowa. |  |
|  |  | Inna zdefiniowana alergia. |  |
|  |  | Modyfikacja alergii pacjenta. |  |
|  |  | Alergia pokarmowa - modyfikacja nasilenia alergii. |  |
|  |  | Alergia lekowa - zmiana daty pojawienia się alergii. |  |
|  |  | Modyfikacja własnej alergii - zmiana poziomu nasilenia alergii. |  |
|  |  | Zamówienie leków przez system szaf dystrybucyjnych |  |
|  |  | Złożenie zapotrzebowania na leki w aptece szpitalnej. |  |
|  |  | Pobranie informacji o złożonym zamówieniu |  |
|  |  | Odnotowanie operacji magazynowych apteczki oddziałowej w systemie AMMS. |  |
|  |  | Załadunek leku KOWALowego |  |
|  |  | Załadunek leku EANowego (bez serializacji) |  |
|  |  | Załadunek leku z procesem serializacji po stronie systemu szaf dystrybucyjnych - wydruk kodu kreskowego |  |
|  |  | Załadunek leku do maszyny, następnie usunięcie załadowanego leku |  |
|  |  | Scenariusz zatowarowania leku serializowanego o kończącej się dacie ważności. |  |
|  |  | Scenariusz realizacji zlecenia lekowego na pacjenta. |  |
|  |  | Scenariusz realizacji zwrotu do maszyny - PACJENT ODMÓWIŁ PRZYJĘCIA LEKU. |  |
|  |  | Scenariusz realizacji zwrotu do maszyny - WYDANIE NA PACJENTA - BEZ PODANIA. |  |
|  |  | Wydanie leku w celu przeniesienia na inny oddział. |  |
|  |  | Przyjęcie leku z procesu przeniesienia w szafie docelowej. |  |
|  |  | Zwrot leku na oddział z którego lek został wydany w celu przesunięcia międzymagazynowego. |  |
|  |  | Scenariusz dla sprawdzenia położenia leku w maszynie. |  |
|  |  | Operacje na lekach w sytuacjach szczególnych |  |
|  |  | Podanie pacjentowi leków bez zlecenia (leki pielęgniarskie) |  |
|  |  | Przypisanie pobrania leku bez zlecenia do zlecenia wystawionego w systemie AMMS w późniejszym terminie. |  |
|  |  | Udostępnienie informacji o stanie magazynowym towarów w systemie AMMS |  |
|  |  | Pobranie aktualnego stanu na wskazanym magazynie |  |
|  |  | Operacje słownikowe w systemie AMMS |  |
|  |  | Dodanie wpisu słownikowego pozycji receptariusza. |  |
|  |  | Edycja wpisu słownikowego pozycji receptariusza. |  |
|  |  | Zmiana wybranych atrybutów pozycji receptariusza: forma, nazwa handlowa, moc, mnożnik jednostki rozchodu, jednostka rozchodu, |  |
|  |  | Obrót lekiem |  |
|  |  | Wstrzymanie/wycofanie/wznowienie obrotu lekiem. |  |
|  |  | Wytworzenie dokumentu wstrzymania |  |
|  |  | Modyfikacja dokumentu wstrzymania |  |
|  |  | Anulowanie/usunięcie dokumentu wstrzymania |  |
|  | * | system HIS - należy rozumieć HIS AMMS produkcji Asseco Poland |  |

PUNKTACJA PARAMETRÓW OCENIANYCH

| PARAMETRY | Max ilość punktów | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- |
| Prowadnice teleskopowe (pkt. 25) | 10 | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| Maksymalne obciążenie 1 szuflady (pkt. 12) | 10 | 15 kg – 0 pkt. powyżej 15 kg -20 kg – 5 pkt. powyżej 20 kg – 10 pkt. |
| Ekran dotykowy, czytnik RFID, czytnik kodów 1D i 2D, czytnik linii papilarnych, klawiatura, drukarka etykiet zintegrowane w jednej płaszczyźnie z obudową szafy (pkt. 17) | 10 | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |