Kraków dnia: 3.02.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup ureterorenoskopu 9,5Fr dla potrzeb Oddziału Urologii z Onkologią oraz histeroskopu dla potrzeb Oddziału Położnictwa i Ginekologii z Onkologią” – znak sprawy ZP/6/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 "Czy Zamawiający w zakresie Części 1.1 dopuści ureterorenoskop o kącie patrzenia wynoszącym 12°? Oferowane urządzenie spełnia wszystkie pozostałe wymogi techniczne i wymiarowe, a zmiana kąta o 5-6° w stosunku do wymagań granicznych pozostaje bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo i technikę zabiegu." Uzasadnienie: Prośba o dopuszczenie urządzenia o kącie patrzenia 12° jest merytorycznie uzasadniona następującymi względami klinicznymi: 1. Ułatwiona inspekcja boczna (wall inspection): Kąt patrzenia 12° (w porównaniu do 6-7°) pozwala na dokładniejszą ocenę ściany moczowodu podczas wycofywania instrumentu. Umożliwia to lepszą diagnostykę zmian nabłonkowych oraz ocenę ewentualnych uszkodzeń jatrogennych, które przy kącie bliskim 0° mogą znajdować się w tzw. martwym polu. 2. Lepsza wizualizacja podczas litotrypsji: W trakcie kruszenia złogów w wąskich przestrzeniach moczowodu, lekkie odchylenie osi optycznej od osi kanału roboczego (co gwarantuje kąt 12°) pozwala na lepszą obserwację efektów pracy włókna laserowego lub litotryptora, zmniejszając ryzyko przysłonięcia pola zabiegowego przez końcówkę narzędzia roboczego. 3. Łatwiejsza nawigacja w zachyłkach: Kąt 12° jest parametrem optymalnym, łączącym cechy optyki "na wprost" (niezbędnej do bezpiecznego wprowadzania URS) z cechami optyki diagnostycznej, co ułatwia operatorowi zaglądanie do ujść kielichów nerkowych bez konieczności nadmiernego manewrowania całym instrumentem. 4. Równoważność kliniczna: Różnica rzędu 5-6 stopni w kącie patrzenia jest nieodczuwalna w kontekście traumatyczności procedury, natomiast podnosi walory diagnostyczne instrumentu. Urządzenie o takim parametrze jest z powodzeniem stosowane w wiodących ośrodkach urologicznych jako pełnowartościowy i bezpieczny zamiennik instrumentów o kącie 6-7°. Dopuszczenie powyższego rozwiązania zapewni Zamawiającemu dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz pozwoli na uzyskanie konkurencyjnych ofert cenowych przy zachowaniu najwyższych standardów operacyjnych. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski