Kraków dnia: 10.02.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych I” – znak sprawy ZP/5/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy pakiet 1 Zwracamy się o możliwość złożenia oferty: Rękawice diagnostyczne/ochronne nitrylowe, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, fioletowo-niebieskie , powierzchnia teksturowana na koniuszkach palców, mankiet rolowany. • AQL 1,0. • Średnia grubość ścianki: na palcu 0,10mm(± 0,03), na dłoni 0,08mm (± 0,03) , na mankiecie 0,07 mm (± 0,03), długość 240-252 mm w zależności od rozmiaru. • Siła przy zerwaniu przed testem obciążeniowym (zgodnie z normą EN455-2 )- 7,0 N. • Siła przy zerwaniu po teście wytrzymałościowym (zgodnie z normą EN455-2)-7,5 N. • Kolorystyczne kodowanie rozmiarów XS-XL. • Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. • Zgodne z EN 455-1, 2, 3 i 4. • Zgodne EN ISO 374-1 -Odporne na przenikanie 3 substancji chemicznych • Zgodne EN ISO 374-4 - Odporność na degradację • Ochrona przed ryzykiem mikroorganizmów zgodnie z normą EN ISO 374-5 ( Bakterie i grzyby (Metoda badania EN ISO 374-2, Wirusy (Metoda testowa ISO 16604). • PPE typu B • Odporność chemiczna wg.badania EN 16523-1(min. 28 substancji chemicznych w tym na 70% izopropanol na poziomie 6 i Etanol 85% - min. poziomie 1 .) i na min.14 leków chemioterapeutycznych( w tym Carmustine min. 24 min. oraz BCNU, Chlorhexidine Digluconate, 4% - 480 min.) zgodnie z normą ASTM D 6978. • Zgodne ISO 16604 - ochrona przed kontaktem z krwią i płynami ustrojowymi • Produkcja zgodnie z normą EN ISO 13485. Pozbawione dodatków chemicznych: ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT. Ze względów ekologicznych i ekonomicznych pakowane po : 200 rękawiczek w pudełku, (XL – 180 rękawiczek w pudełku). Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dotyczy pakiet 2 Zwracamy się o możliwość złożenia oferty: Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, j.u. niesterylne kształt uniwersalny, kolor niebieski, wewnętrznie chlorowane, powierzchnia zewnętrzna z teksturą na końcach palców, odporne na uszkodzenia mechaniczne przy standardowych czynnościach pielęgnacyjnych, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie zrolowany. Pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu, z możliwością pojedynczego pobierania rękawic wyłącznie za mankiet od spodu opakowania, AQL ?1,0. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,07 mm, na palcach 0,09 mm,na mankiecie 0,05 mm, minimalna długość rękawicy 244 mm. Siły zrywania min. 6,7 N po starzeniu. przebadane na przenikanie min. 43 substancji chemicznych, w tym min. 19 na 6 poziomie odporności potwierdzone badaniami jednostki niezależnej zgodnie z normą EN ISO 374-1 i EN 16523-1, przebadane na przenikanie min. 18 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Na opakowaniu umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa i adres producenta, informacje w j. polskim oraz znak CE. Wyrób medyczny Klasy I oraz środek ochrony indywidualnej Kategorii III/Typ c. Rękawice zgodne z normami EN 455 część 1,2,3,4 oraz EN 21420 i EN ISO 374 część 1,2,4,5; EN 16523-1. Pakowane po 200 szt. Rozmiary S, M, L, 180 szt. rozmiar XL. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dotyczy pakiet 3 Zwracamy się o możliwość złożenia oferty: Rękawice diagnostyczne/ochronne nitrylowe, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, niebieskie , powierzchnia teksturowana na koniuszkach palców, mankiet rolowany. • AQL 1,0. • Wolne od akceleratorów chemicznych • Średnia grubość ścianki: na palcu 0,09mm, na dłoni 0,07mm, na mankiecie 0,05 mm, długość 240-244 mm w zależności od rozmiaru. • Siła przy zerwaniu przed testem obciążeniowym (zgodnie z normą EN455-2 )- 8,2 N. • Siła przy zerwaniu po teście wytrzymałościowym (zgodnie z normą EN455-2)-7,9 N. • Kolorystyczne kodowanie rozmiarów XS-XL. • Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. • Zgodne z EN 455-1, 2, 3 i 4. • Zgodne EN ISO 374-1 -Odporne na przenikanie 3 substancji chemicznych • Zgodne EN ISO 374-4 - Odporność na degradację • Ochrona przed ryzykiem mikroorganizmów zgodnie z normą EN ISO 374-5 ( Bakterie i grzyby (Metoda badania EN ISO 374-2, Wirusy (Metoda testowa ISO 16604). • PPE typu B • Odporność chemiczna wg.badania EN 16523-1(min. 26 substancji chemicznych w tym na 70% izopropanol i 70% etanol na min.poziomie 1 ) i na min.34 leków chemioterapeutycznych( w tym Carmustine (BCNU) zgodnie z normą ASTM D 6978. • Zgodne ISO 16604 - ochrona przed kontaktem z krwią i płynami ustrojowymi • Produkcja zgodnie z normą EN ISO 13485. Pozbawione dodatków chemicznych(przyspieszaczy) Ze względów ekologicznych i ekonomicznych pakowane po : 200 rękawiczek w pudełku, (XL – 180 rękawiczek w pudełku). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel