Kraków dnia: 2026-02-24

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25-8/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa MainBoard - płyt głównych detektora mPMT FD, czujników parametrów środowiskowych detektora mPMT FD oraz taśm połączeniowych interfejsów analogowych detektora mPMT FD - KC-DE-zp.25-8/26” – znak sprawy KC-DE-zp.25-8/26.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Quantity; Designator; Footprint; Comment; Propozycja; Komentarz. 2; T1, T6; SOT95P230X110-3N; BSH103; BSH103,215; Element niedostępny. Przewidywany termin realizacji: ok. 5. tydzień/2027 r. Proszę o wskazanie zamiennika lub zaakceptowanie LT.. 19; J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18, J19; HRS-DF11C-12DP-2V(57); DF11C-12DP-2V(57); DF11C-12DP-2V(57); Element niedostępny w potrzebnej ilości. Dostępna ilość u autoryzowanych dystrybutorów: ok. 2420 szt. Przewidywany termin realizacji: ok. 13. tydzień/2026 r. Proszę o wskazanie zamiennika lub zaakceptowanie LT.. 1; U19; QFN50P900X900X100-65N-S44; FT2232HQ-REE; FT2232HQ-REEL; Doprecyzowany MPN. Element niedostępny. Przewidywany termin realizacji: ok. 15. tydzień/2026 r. Proszę o wskazanie zamiennika lub zaakceptowanie LT.. 1; U11; LGA-12-2X2X1; LSM303AGRTR; LSM303AGRTR; Element trudno dostępny (ok 23szt). Przewidywany termin realizacji: ok. 30. tydzień/2026 r. Proszę o wskazanie zamiennika lub zaakceptowanie LT.. 1; U64; LXMS21ACMF-218-C; LXMS21ACMF-218; LXMS21ACMF-218; Element niedostępny u autoryzowanych dostawców. Proszę o wskazanie zamiennika.. 2; JPOE1, JPOE2; H5008-24N; H5008FNL; Element niedostępny w potrzebnej ilości. Dostępna ilość u autoryzowanych dystrybutorów: ok. 1000 szt. Przewidywany termin realizacji: ok. 13. tydzień/2026 r. Proszę o wskazanie zamiennik lub zaakceptowanie LT.. 4; L8, L9, L10, L11; NR5040T150M; 15uH; NR5040T150M; Element niedostępny w potrzebnej ilości. Dostępna ilość u autoryzowanych dystrybutorów: ok. 1760 szt. Średni czas produkcji: ok. 7 tygodni. Proszę o wskazanie zamiennik lub zaakceptowanie LT.. 2; R109, R110; RESC1608X55N; 55; Niestety nie możemy odnaleźć elementu po zadanych wartościach. Czy możemy naruszyć jakieś parametry? Lub prosimy o podanie nr MPN.. 2; R127, R128; RESC1608X55N; 58K; Niestety nie możemy odnaleźć elementu po zadanych wartościach. Czy możemy naruszyć jakieś parametry? Lub prosimy o podanie nr MPN.. Odpowiedź Zamawiającego: Quantity; Designator; Footprint; Comment; Propozycja; Odpowiedź Zamawiającego. 2; T1, T6; SOT95P230X110-3N; BSH103; BSH103,215; Zamawiający dopuszcza produkt równoważny np. FDV303N The purchaser accepts an equivalent product, e.g., FDV303N. 19; J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18, J19; HRS-DF11C-12DP-2V(57); DF11C-12DP-2V(57); DF11C-12DP-2V(57); Zamawiający zmienia SWZ w zakresie harmonogramu terminu dostaw. Zamawiający dokonuje zmian w powyższym zakresie osobnym pismem pn. „Powiadomienie o zmianach SWZ” The Purchaser amends the Technical Specifications (SWZ) regarding the delivery schedule. The Purchaser makes changes in this respect in a separate letter entitled "Notification of Changes to the SWZ". 1; U19; QFN50P900X900X100-65N-S44; FT2232HQ-REE; FT2232HQ-REEL; Z wiedzy Zamawiającego wynika, że ta pozycja jest dostępna w RS Components To the knowledge of the purchaser, this item is available at RS Components. 1; U11; LGA-12-2X2X1; LSM303AGRTR; LSM303AGRTR; Zamawiający dopuszcza produkt równoważny np. LSM303AH. Wtedy nie ma konieczności montowania elementu R11. The purchaser accepts an equivalent product, e.g., LSM303AH. In this case, there is no need to install the R11 component.. 1; U64; LXMS21ACMF-218-C; LXMS21ACMF-218; LXMS21ACMF-218; Zamawiający dopuszcza produkt równoważny np. LXMS21ACMD-220 The purchaser accepts an equivalent product, e.g., LXMS21ACMD-220. 2; JPOE1, JPOE2; H5008-24N; H5008FNL; Zamawiający zmienia SWZ w zakresie harmonogramu terminu dostaw. Zamawiający dokonuje zmian w powyższym zakresie osobnym pismem pn. „Powiadomienie o zmianach SWZ” The Purchaser amends the Technical Specifications (SWZ) regarding the delivery schedule. The Purchaser makes changes in this respect in a separate letter entitled "Notification of Changes to the SWZ". 4; L8, L9, L10, L11; NR5040T150M; 15uH; 5040T150M; Zamawiający dopuszcza produkt równoważny np. LSXND5050YKL150MMG The purchaser accepts an equivalent product, e.g., LSXND5050YKL150MMG. 2; R109, R110; RESC1608X55N; 55; Zamawiający dopuszcza produkt równoważny np. 54.9 The purchaser accepts an equivalent product, e.g., 54.9. 2; R127, R128; RESC1608X55N; 58K; Zamawiający dopuszcza produkt równoważny np. 57.6K The purchaser accepts an equivalent product, e.g., 57.6K. KANCLERZ mgr inż. Henryk Zioło