Kraków dnia: 2026-03-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup urządzeń i wyrobów medycznych przeznaczonych do diagnostyki 
i leczenia kardiologicznego w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza 
w Krakowie” – znak sprawy ZP/4/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 4 aparat echokardiograficzny wysokiej klasy wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań: kardiologicznych osób dorosłych, kardiologicznych pediatrycznych, naczyniowych, transkranialnych oraz jamy brzusznej? Jako, że aparat jest dedykowany zastosowaniom kardiologiczno-naczyniowym ograniczenie opcji oprogramowania do wyżej wymienionych pozwoli zaoferować specjalistyczny Echokardiograf najwyższej klasy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 61 aparat echokardiograficzny wysokiej klasy z automatyczną regulacją wzmocnienia poprzecznego LGC? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 66 aparat echokardiograficzny wysokiej klasy z Dopplerem fali ciągłej o rejestrowanych prędkościach od -21 m\s do 0 oraz od 0 do 21 m/s przy zerowym kącie bramki? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 68 aparat echokardiograficzny wysokiej klasy ze Spektralnym Dopplerem Tkankowym ale bez funkcji barwienia kolorem, a która to funkcja byłaby zaimplementowana bezkosztowo dla Zamawiającego w niedalekiej przyszłości? Ewentualnie prosimy o wprowadzenie punktacji. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat echokardiograficzny wysokiej klasy ze Spektralnym Dopplerem Tkankowym bez funkcji barwienia kolorem, jednocześnie wprowadza punktację: Spektralny Doppler Tkankowy z funkcją barwienia kolorem - 10 pkt. Spektralny Doppler Tkankowy bez funkcji barwienia kolorem - 0 pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 83.2 aparat echokardiograficzny wysokiej klasy współpracujący w głowicą sektorową wykonaną w technologii Single Crystal pracującą w zakresie częstotliwości: 1,1 – 4,9 MHz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 6. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 84.2 aparat echokardiograficzny wysokiej klasy współpracujący w głowicą liniową pracującą w zakresie częstotliwości: 2,9 – 9,9 MHz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 7. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 85.2 aparat echokardiograficzny wysokiej klasy współpracujący z głowicą convex wykonaną w technologii Single Crystal pracującą w zakresie częstotliwości: 1,0 – 5,7 MHz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 8. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 85.3 aparat echokardiograficzny wysokiej klasy współpracujący z głowicą convex wykonaną w technologii Single Crystal z kątem widzenia 100 stopni? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 9. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 86.2 aparat echokardiograficzny wysokiej klasy współpracujący z głowicą przezprzełykową matrycową 4D wykonaną w technologii Single Crystal pracującą w zakresie częstotliwości: 2,3 - 6,8 MHz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski