Kraków dnia: 2026-03-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup urządzeń i wyrobów medycznych przeznaczonych do diagnostyki i leczenia kardiologicznego w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” – znak sprawy ZP/4/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia z 60 dni od dnia zawarcia umowy na 77 dni od dnia zawarcia umowy, przy jednoczesnym zachowaniu ostatecznego terminu realizacji nie później niż do 19 czerwca 2026 r. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 2 dot. Pakiet 4, załącznik 1.4, III Ogólne warunki serwisu i gwarancji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę gwarantowanego maksymalnego czasu naprawy z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie przypomina, że Wykonawca nadal będzie zobowiązany dostarczyć sprzęt zastępczy w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w terminie do 3 dni roboczych (pkt. 92 załącznika nr 1.4). Pytanie nr 3 dot. Załącznik 4 do SWZ, § 10, 1pkt, a). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych za zwłokę w realizacji dostawy z 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki na 0,2% wynagrodzenia brutto? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 4 Dotyczy Pakiet 4 - Zadanie 3 - echokardiograf - Załącznik nr 1.4 - OPZ Echokardiograf Dotyczy punktu nr 11 ("Panel sterowania (konsola) umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia we wszystkich kierunkach oraz obrót prawo/lewo min. ±90°"). Aby zapewnić jak największą ergonomię podczas pracy z przedmiotowym echokardiografem prosimy o wprowadzenie punktacji w oferowanym parametrze na poziomie - największy zakres regulacji 20 pkt. oraz najmniejszy zakres regulacji 0 pkt. Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następującą punktację: Największy zakres obrotu lewo/prawo - 10 pkt. Inne - 0 pkt. Pytanie nr 5 Dotyczy Pakiet 4 - Zadanie 3 - echokardiograf - Załącznik nr 1.4 - OPZ Echokardiograf Dotyczy punktu nr 12 ("Możliwość zmiany wysokości konsoli min. 22 cm"). Aby zapewnić jak największą ergonomię podczas pracy z przedmiotowym echokardiografem prosimy o wprowadzenie punktacji w oferowanym parametrze na poziomie - największy zakres regulacji 20 pkt. oraz najmniejszy zakres regulacji 0 pkt. Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następującą punktację: Największy zakres zmiany wysokości konsoli - 10 pkt. Inne - 0 pkt. Pytanie nr 6 Dotyczy Pakiet 4 - Zadanie 3 - echokardiograf - Załącznik nr 1.4 - OPZ Echokardiograf Dotyczy punktu nr 19 ("Możliwość wyświetlania obrazu diagnostycznego na min. 80 % wielkości ekranu"). Aby zapewnić jak największą ergonomię podczas pracy z przedmiotowym echokardiografem prosimy o wprowadzenie punktacji w oferowanym parametrze na poziomie - największa możliwość powiększenia (wyświetlenia) obrazu diagnostycznego 20 pkt. oraz najmniejsza możliwość powiększenia (wyświetlenia) obrazu diagnostycznego 0 pkt. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie punktacji. Pytanie nr 7 Dotyczy Pakiet 4 - Zadanie 3 - echokardiograf - Załącznik nr 1.4 - OPZ Echokardiograf Dotyczy punktu nr 22 ("Waga aparatu max. 130 kg"). Aby zapewnić jak największą ergonomię podczas pracy z przedmiotowym echokardiografem oraz zapewnić jak największą mobilność oferowanego echokardiografu prosimy o wprowadzenie punktacji w oferowanym parametrze na poziomie - najmniejsza waga 20 pkt. oraz największa waga 0 pkt. Odpowiedź: Zamawiający zastosował już punktację w punkcie 22 załącznika 1.4 i nie wyraża zgody na jej zmianę. Pytanie nr 8 Dotyczy Pakiet 4 - Zadanie 3 - echokardiograf - Załącznik nr 1.4 - OPZ Echokardiograf Dotyczy punktu nr 26 ("Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1-21 MHz (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert)"). Aby zapewnić jak największą wartość diagnostyczną i możliwości rozbudowy w przyszłości oferowanego echokardiografu prosimy o wprowadzenie punktacji w oferowanym parametrze na poziomie - największy zakres częstotliwości pracy aparatu 20 pkt. oraz najmniejszy zakres częstotliwości pracy aparatu 0 pkt. Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następującą punktację: Największy zakres częstotliwości pracy aparatu - 10 pkt. Pozostałe - 0 pkt. Pytanie nr 9 Dotyczy Pakiet 4 - Zadanie 3 - echokardiograf - Załącznik nr 1.4 - OPZ Echokardiograf Dotyczy punktu nr 29 ("Pojemność zainstalowanych dysków min. 1TB (min. 1 dysk SSD, preferowane 2 dyski połączone w trybie mirror)"). Aby zapewnić jak największą pojemność pamięci w oferowanym echokardiografie prosimy o wprowadzenie punktacji w oferowanym parametrze na poziomie - największa pojemność zainstalowanych dysków 20 pkt. oraz najmniejsza pojemność zainstalowanych dysków 0 pkt. Odpowiedź: Zamawiający zastosował już punktację w punkcie 29 załącznika 1.4 i nie wyraża zgody na jej zmianę. Pytanie nr 10 Dotyczy Pakiet 4 - Zadanie 3 - echokardiograf - Załącznik nr 1.4 - OPZ Echokardiograf Dotyczy punktu nr 34 ("Dedykowany, wbudowany w aparat podgrzewacz żelu"). Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie alternatywnego wymogu w przedmiotowym punkcie i nadanie mu następującego brzmienia: ("Dedykowany, wbudowany w aparat podgrzewacz żelu" lub "Zintegrowany i włączany z aparatem podgrzewacz do żelu" ). Dla Zamawiającego nie obniży to ergonomii pracy przy korzystaniu z przedmiotowego podgrzewacza. Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje zapis punktu 34 załącznika 1.4 na następujący: Dedykowany, wbudowany w aparat podgrzewacz żelu lub Zintegrowany i włączany z aparatem podgrzewacz do żelu Punktacja ulega zmianie w następujący sposób: Tak, dedykowany, wbudowany w aparat podgrzewacz żelu - 5 pkt. Tak, zintegrowany i włączany z aparatem podgrzewacz do żelu - 5 pkt. Nie - 0 pkt. Pytanie nr 11 Dotyczy Pakiet 4 - Zadanie 3 - echokardiograf - Załącznik nr 1.4 - OPZ Echokardiograf Dotyczy punktu nr 73 ("Obrazowanie serca w dwóch płaszczyznach jednocześnie tzw. Bi-plane oraz w trybie 4D (Live 3D) dostępne na głowicach przezklatkowych i przezprzełykowych"). Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat echokardiograficzny nie posiadający w standardzie opisanej funkcjonalności. Udzielenie pozytywnej odpowiedzi w przedmiotowym punkcie pozwoli na zaoferowanie przedmiotu zamówienia w korzystniejszej cenie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację: Tak - 5 pkt., Nie - 0 pkt. Pytanie nr 12 Dotyczy Pakiet 4 - Zadanie 3 - echokardiograf - Załącznik nr 1.4 - OPZ Echokardiograf Dotyczy punktu nr 74 ("Oprogramowanie pozwalające na wizualizację złożonych struktur np. zastawek z obu stron jednocześnie, celem lepszej oceny struktur serca na obrazach 3D/4D"). Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat echokardiograficzny nie posiadający w standardzie opisanej funkcjonalności. Udzielenie pozytywnej odpowiedzi w przedmiotowym punkcie pozwoli na zaoferowanie przedmiotu zamówienia w korzystniejszej cenie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację: Tak - 5 pkt., Nie - 0 pkt. Pytanie nr 13 Dotyczy Pakiet 4 - Zadanie 3 - echokardiograf - Załącznik nr 1.4 - OPZ Echokardiograf Dotyczy punktu nr 75 ("Oprogramowanie pozwalające na umieszczenie markerów (znaczników) min. 3 markery, celem identyfikacji zaznaczonych struktur serca na obrazach 3D/4D"). Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat echokardiograficzny nie posiadający w standardzie opisanej funkcjonalności. Udzielenie pozytywnej odpowiedzi w przedmiotowym punkcie pozwoli na zaoferowanie przedmiotu zamówienia w korzystniejszej cenie. Odpowiedź: Parametr opisany w punkcie 75 nie jest wymagany tylko dodatkowo punktowany. Zamawiający nie wprowadza zmian w zakresie punktu 75 załącznika 1.4. Pytanie nr 14 Dotyczy Pakiet 4 - Zadanie 3 - echokardiograf - Załącznik nr 1.4 - OPZ Echokardiograf Dotyczy punktu nr 76 ("Aplikacja do półautomatycznego wykonywania pomiarów kardiologicznych na obrazach 3D. Narzędzie oparte na sztucznej inteligencji (AI). Pomiary min. pole powierzchni, obwód, min. i max średnica. Aplikacja dostępna na głowicach 4D przezklatkowych i przezprzełykowych."). Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat echokardiograficzny nie posiadający w standardzie opisanej funkcjonalności. Udzielenie pozytywnej odpowiedzi w przedmiotowym punkcie pozwoli na zaoferowanie przedmiotu zamówienia w korzystniejszej cenie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza punktację: Tak - 5 pkt., Nie - 0 pkt. Pytanie nr 15 Dotyczy Pakiet 4 - Zadanie 3 - echokardiograf - Załącznik nr 1.4 - OPZ Echokardiograf Dotyczy punktu nr 85.1 ("Głowica wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub w technologii matrycowej (min. 180 elementów akustycznych)"). Aby zapewnić jak największą wartość diagnostyczną oferowanego echokardiografu prosimy o wprowadzenie punktacji w oferowanym parametrze na poziomie - największa ilość elementów akustycznych 20 pkt. oraz najmniejsza ilość elementów akustycznych 0 pkt. Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następującą punktację: Największa ilość elementów akustycznych - 10 pkt. Pozostałe - 0 pkt. Pytanie nr 16 Dotyczy Pakiet 4 - Zadanie 3 - echokardiograf - Załącznik nr 1.4 - OPZ Echokardiograf Dotyczy punktu nr 85.2 ("Zakres częstotliwości pracy min. 1,0-6,0MHz"). Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat posiadający nowoczesną głowicę convex wysokiej klasy o zakresie częstotliwości pracy min. 1,0 - 5,0 MHz. Zmiana taka pozwoli na złożenie ważnej oferty w prowadzonym postępowaniu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 17 Dotyczy Pakiet 4 - Zadanie 3 - echokardiograf - Załącznik nr 1.4 - OPZ Echokardiograf Dotyczy punktu nr 86.1 ("Liczba przetworników min. 2300"). Aby zapewnić jak największą wartość diagnostyczną oferowanego echokardiografu i jak największą jakość uzyskiwanych akwizycji w obrazowaniu przezprzełykowym prosimy o wprowadzenie punktacji w oferowanym parametrze na poziomie - największa liczba przetworników 20 pkt. oraz najmniejsza liczba przetworników 0 pkt. Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następującą punktację: Największa liczba przetworników - 10 pkt. Pozostałe - 0 pkt. Pytanie nr 18 Dotyczy Pakiet 4 - Zadanie 3 - echokardiograf - Załącznik nr 1.4 - OPZ Echokardiograf Dotyczy punktu nr 86.2 ("Zakres częstotliwości pracy min. 2,0-7,0MHz"). Aby zapewnić jak największą wartość diagnostyczną oferowanego echokardiografu i jak największą jakość uzyskiwanych akwizycji w obrazowaniu przezprzełykowym prosimy o wprowadzenie punktacji w oferowanym parametrze na poziomie - największy zakres częstotliwości pracy 20 pkt. oraz najmniejszy zakres częstotliwości pracy 0 pkt. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie punktacji.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski