Kraków dnia: 2026-03-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup urządzeń i wyrobów medycznych przeznaczonych do diagnostyki i leczenia kardiologicznego w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” – znak sprawy ZP/4/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami

Pytanie dotyczy pakietu:

Zadanie nr 1 - Kamień milowy nr 1 - Zakup aparatury do ciągłego monitorowania podstawowych parametrów układu krążenia

Pytanie 1. Czy Zamawiający  przydzieli 5 pkt w pkt 8 kardiomonitorów za ekran full HD? Czy zamawiający będzie oczekiwał rozdzielczości full HD bezwzględnie ?

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał rozdzielczości fullHD bezwzględnie, ale przydzieli 5 pkt. za rozdzielczość min. 1920x1080.

Pytanie 2  Czy Zmawiający  będzie wymagał zaoferowania markowej saturację taką jak Nellcor / Masimo Rainbow / FAST ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga żadnej konkretnej technologii pomiaru saturacji, jednak przypomina, że pomiar SpO2 w zakresie min. 70-100% nie może mieć dokładności gorszej niż +/-2%.

Pytanie 3 Czy Zmawiający przydzieli 10 pkt za monitor, który może podpiąć metoda plug&play temperaturę typu SpotCheck w technologii pomiaru temperatury przewidywanej z ucha lub np z pod pachy / pod języka ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów za opisaną funkcjonalność.

Pytanie 4 dot. centrala pkt 91 – Czy Zamawiający przyzna 10 pkt za ekrany min 27”  ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 5 Czy Zamawiający  będzie oczekiwał, aby pomiar kapnografii był markowej technologii jak Microstrream lub Respironics lub Masimo ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga żadnej konkretnej technologii pomiaru kapnografii.

# Pytanie 6- Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności  monitorowanie opisane poniżej ?

( na czerwono zostały zaznaczone różnice oraz wykreślone parametry, które nie są spełnione  )

Odpowiedź: Zamawiający odnosi się do każdej proponowanej zmiany w kolumnie „Parametr oferowany”. Odpowiedzi w kolorze zielonym.

| # KARDIOMONITOR – 11 SZTUK # KARDIOMONITOR Z MODUŁEM KAPNOGRAFII – 4 SZTUKI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa urządzenia: model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego |  |  |  |  |  |  |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |  |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: ≥2025 – parametr wymagany |  |  |  |  |  |  |
| ###### Lp | Parametr [jednostka] |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | ## Ocena Komisji ## spełnia / ## nie spełnia |
| - INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty |  | Tak |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności producenta potwierdzająca, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) oraz jest oznakowany znakiem CE. W przypadku wyrobów wprowadzonych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych, zgodnie z art. 120 ust. 2 i 3 MDR, dopuszcza się złożenie deklaracji zgodności producenta na zgodność z dyrektywą 93/42/EEC (MDD), wraz z potwierdzeniem możliwości dalszego wprowadzania wyrobu do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR |  | Tak, załączyć |  |  |  |
| - PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor o budowie kompaktowo-modułowej. |  | Tak |  |  |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony we wbudowaną lub opcjonalną zewnętrzną ramę na co najmniej dwa dodatkowe moduły. Nie dopuszcza się monitora z zewnętrzną ramą dołączaną do kardiomonitora |  | Tak, podać | Zamawiający nie wyraża zgody na zewnętrzną ramę. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe (rozbudowa bez udziału serwisu): - inwazyjnego pomiaru ciśnienia (co najmniej o dwa kanały), - kapnografii, - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji |  |  |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy dotykowy |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 15" |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Rozdzielczość co najmniej 1300x700 pikseli |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kąt widzenia powyżej 160° |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Funkcja szybkiego przełączania między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. |  | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów. |  | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: - normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), - minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), - duże odczyty |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Minimum 6 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V / 50 Hz |  | Tak |  |  |  |
|  | Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2 |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Deklarowana żywotność akumulatora podana w liczbie pełnych cykli ładowania, po których akumulator zachowuje co najmniej 80% swojej pojemności znamionowej |  | Podać |  | Najwyższa wartość – 10 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |  |
|  | Co najmniej 96-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 5 minut |  | Tak, podać | Zamawiający wyraża zgodę |  |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 24 godzin. Dopuszcza się realizację tej funkcji za pomocą centrali. |  | Tak, podać | Zamawiający wyraża zgodę |  |  |
|  | Alarmy min. 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Regulacja głośności alarmów dźwiękowych (min. 9 progów głośności). |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 50 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) |  | Tak | Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wymogu z 1000 na 50 zapamiętanych zdarzeń alarmowych |  |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny |  | Tak |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji |  | Tak |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS |  | Tak |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane |  | Tak/Nie | Parametr oceniany, nie wymagany. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz oszczędzanie energii, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania |  | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym |  | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych |  | Tak |  |  |  |
|  | Gniazdo do podłączenia monitora kopiującego (HDMI lub DP) lub LAN. |  | Tak, podać | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Gniazdo LAN nie pozwoli na proste podłączenie monitora kopiującego |  |  |
|  | Łączność przewodowa (LAN) oraz bezprzewodowa (WLAN) min. 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GHz) |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Współpraca ze stacją centralnego nadzoru przystosowaną również do obsługi monitorów modułowych oraz nadajników telemetrycznych |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych |  | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | W komplecie z każdym monitorem uchwyt do montażu na ścianie z półką na monitor i koszykiem na akcesoria lub wózek jezdny z półką na monitor i koszykiem na akcesoria (do wyboru przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) |  | Tak |  |  |  |
| Pomiar EKG |  |  |  |  |  |  |
|  | W komplecie przewód główny i przewód do 5 elektrod klipsowych – 2 komplety na każde stanowisko |  | Tak |  |  |  |
|  | Monitorowanie min. do 7 odprowadzeń EKG jednocześnie |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Pomiar częstości serca w zakresie min. 30-250/min |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto |  | Tak, podać | Zamawiający wyraża zgodę |  |  |
|  | Wykorzystywanie do analizy EKG 2 odprowadzeń jednocześnie, z możliwością ich wyboru |  | Tak | Zamawiający wyraża zgodę |  |  |
|  | Monitory wyposażony w funkcję analizującą jednocześnie sygnał EKG oraz sygnał krzywej pletyzmograficznej w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna lub funkcja umożliwiająca pomiar SPO2 i NBP na tej samej kończynie bez wywoływania alarmów saturacji |  | Tak | Zamawiający nie wyraża zgody. Zaproponowana przez Wykonawcę funkcja ma zupełnie odmienne przeznaczenie |  |  |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR, ST, QT i arytmii: statystyka dot. częstości akcji serca, statystyka zdarzeń arytmii, statystyka pomiarów QT/QTc, statystyka maksymalnych i minimalnych wartości odcinka ST dla poszczególnych odprowadzeń, statystyka dot. danych stymulatora lub funkcjonalność umożliwiająca rejestrację wieloparametrowych zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin; możliwość edycji kryteriów |  | Tak | Zamawiający wyraża zgodę |  |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w 7 odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,5 do +2,5 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w postaci wykresów kołowych. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST. |  | Tak, podać | Zamawiający wyraża zgodę |  |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 2 wzorów |  | Tak, podać | Zamawiający wyraża zgodę |  |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii pracy serca. Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. |  | Tak |  |  |  |
|  | Analiza i alarmy zaburzeń rytmu, co najmniej 21 rodzajów w tym: asystolii, bradykardii, tachykardii, R/T, SV, migotania przedsionków i komór. |  | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Detekcja sygnału stymulatora serca |  | Tak |  |  |  |
|  | Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min. Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji. Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3 mm/s; 6.25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s. |  | Tak, podać | Zamawiający wyraża zgodę |  |  |
| Pomiar saturacji i tętna |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji SpO2 z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale. Na ekranie widoczny wskaźnik perfuzji |  | Tak |  |  |  |
|  | Modulacja dźwięku przy zmianie wartości % SpO2 |  | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar SpO2 w zakresie min. 70-100% z dokładnością nie gorszą niż +/-2%. |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca |  | Tak |  |  |  |
|  | Czujnik wielorazowy do pomiaru SPO2 dla dorosłych i dzieci typu klips na palec – 2 szt. na każde stanowisko. Kabel główny o długości min. 2m |  | Tak, podać |  |  |  |
| Pomiar temperatury |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 tor pomiarowy temperatury, w zestawie na każde stanowisko kabel do podłączenia czujnika oraz czujnik powierzchniowy (możliwość doposażenia w drugi pomiar temperatury) |  | Tak | Zamawiający nie wyraża zgody na redukcję ilości torów pomiarowych temperatury |  |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż 0,1°C |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy co najmniej od 25 do 45°C |  | Tak, podać | Zamawiający wyraża zgodę |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego pomiaru minimum dwóch temperatur, wyświetlanie temperatury T1, T2 i ich różnicy T2-T1 (przy doposażeniu w drugi pomiar temperatury) |  | Tak | Zamawiający nie wyraża zgody na redukcję ilości torów pomiarowych temperatury |  |  |
|  | Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy |  | Tak |  |  |  |
| Pomiar ciśnienia tętniczego krwi |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną oscylometryczną |  | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min. |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia co najmniej od 30 do 270 mmHg |  | Tak, podać | Zamawiający wyraża zgodę |  |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. |  | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja stazy ułatwiająca nakłucie żyły. |  | Tak |  |  |  |
|  | Wyświetlanie tabeli zawierającej wyniki poprzednich pomiarów ciśnienia na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości |  | Tak |  |  |  |
|  | Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym (3 różne rozmiary mankietów: duży, średni, mały) oraz mankiet na przedramię dla otyłych pacjentów lub mankiet udowy |  | Tak | Zamawiający wyraża zgodę |  |  |
| Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym – moduły dla 4 kardiomonitorów |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 120 mmHg. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. |  | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość przenoszenia modułu pomiędzy monitorami pacjenta bez udziału serwisu, obsługa i wyświetlanie danych na modułowym monitorze pacjenta. |  | Tak |  |  |  |
|  | W komplecie z każdym modułem CO2: 2 szt. akcesoriów do usuwania nadmiaru wilgoci i 5 jednorazowych linii próbkujących lub 5 linii pomiarowych dopasowanych do oferowanej technologii |  | Tak | Zamawiający wyraża zgodę |  |  |

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski