Kraków dnia: 2026-03-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup urządzeń i wyrobów medycznych przeznaczonych do diagnostyki 
i leczenia kardiologicznego w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza 
w Krakowie” – znak sprawy ZP/4/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 do załącznik 1.3 OPZ Aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

Pakiet 3: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach:

-lp. 4 kalibracja czujnika światłowodowego balonu po wprowadzeniu cewnika do pacjenta i podłączeniu balonu do pompy oraz automatyczne rekalibracje przy cyklach wymiany He

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że parametr opisany w lp. 4 nie jest parametrem granicznym (warunkującym dopuszczenie oferty), a jedynie kryterium punktowanym. Zatem opisany przez Wykonawcę parametr jest dopuszczony, ale nie uzyska dodatkowych punktów.

- lp. 5 bez możliwość regulacji objętości dostarczonego helu do balonu cewnika przez użytkownika - automatyczne rekalibracje przy cyklach wymiany He oraz automatyczne uzupełnianie braków z powodu dyfuzji gazu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- lp. 6 kolorowy składany monitor LCD z możliwością odłączenia od konsoli w czasie transportu, przekątna ekranu – 12,1”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- lp. 9 Automatyczne usuwanie pary wodnej (kondensatu) z układu przez system osuszania- bez zbiornika na kondensat (brak magazynowania kondensatu i konieczności jego usuwania przez personel podczas eksploatacji pompy do kontrapulsacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że parametr opisany w lp. 9 nie jest parametrem granicznym (warunkującym dopuszczenie oferty), a jedynie kryterium punktowanym. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis lp. 9 na następujący:

| 9. | Pojemnik w jednostce napędowej zbierający skroploną parę wodną lub automatyczne usuwanie pary wodnej (kondensatu) z układu przez system osuszania- bez zbiornika na kondensat | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt Nie- 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- lp. 12 możliwość ustawienie przez użytkownika współczynnika kontrapulsacji 1:1, 1:2, 1:3

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że parametr opisany w lp. 4 nie jest parametrem granicznym (warunkującym dopuszczenie oferty), a jedynie kryterium punktowanym. Zatem opisany przez Wykonawcę parametr jest dopuszczony, ale nie uzyska dodatkowych punktów.

- lp. 14 wyposażone w monitorowanie ciśnienia augmentacji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- lp. 15 historia alarmów umożliwiająca wyświetlenie i wydruk 10 ostatnich komunikatów alarmowych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- lp. 16 wyposażone w moduł dysku bezpieczeństwa pacjenta gwarantujący zabezpieczenie komponentów pompy przed zalaniem krwią pacjenta – konieczność wymiany co 6 mln cykli lub raz na 4 lata

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 do załącznik 1.3 OPZ Aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej Pakiet 3: Czy Zamawiający dopuści

- lp.20 czas reakcji 2 dni robocze, czas naprawy bez części 5 dni roboczych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- lp.21 czas naprawy z częściami z poza RP 10 dni roboczych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski