Kraków dnia: 2026-03-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup urządzeń i wyrobów medycznych przeznaczonych do diagnostyki 
i leczenia kardiologicznego w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza 
w Krakowie” – znak sprawy ZP/4/2026.

Pytania do Załącznik 1.8 pakiet 8, zadanie 5- zestaw pomp infuzyjnych

Dot. Lp. 7 – Czy Zamawiający dopuści pompy z  akumulatorem o wadze 2,085 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Lp. 35 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na określeniu żywotności akumulatora poprzez deklarowany przez producenta czas jego eksploatacji (np. w latach) w typowych warunkach użytkowania urządzenia? Deklarowana liczba cykli ładowania nie jest parametrem w pełni porównywalnym pomiędzy różnymi producentami, ponieważ zależy od przyjętej metodologii testowej, w szczególności od głębokości rozładowania (DoD – Depth of Discharge), temperatury oraz warunków laboratoryjnych. W praktyce szpitalnej pompy infuzyjne najczęściej pracują podłączone do zasilania sieciowego, a akumulator pełni funkcję zasilania awaryjnego lub transportowego, co powoduje występowanie wielu częściowych cykli ładowania. W związku z tym bardziej miarodajnym i praktycznym parametrem dla użytkownika jest deklarowany czas życia baterii, który uwzględnia zarówno starzenie kalendarzowe, jak i rzeczywiste warunki eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu określenia i oceny przedmiotowego parametru i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Uzasadnienie i dodatkowe wyjaśnienia Zamawiającego:

Parametr określający żywotność akumulatora w latach jest wartością wysoce szacunkową, zależną w głównej mierze od intensywności eksploatacji sprzętu, co uniemożliwia obiektywne i matematyczne porównanie ofert w ramach kryteriów oceny. Liczba pełnych cykli ładowania jest standardowym, mierzalnym parametrem technicznym podawanym w specyfikacjach ogniw akumulatorowych.

Jednocześnie Zamawiający przypomina i doprecyzowuje, że oceniany parametr nie jest parametrem granicznym (warunkującym dopuszczenie oferty), a jedynie kryterium punktowanym. Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie podać udokumentowanej wartości parametru w wymagany sposób (tj. w liczbie cykli), jego oferta nie zostanie z tego powodu odrzucona. W takiej sytuacji oferta otrzyma 0 punktów w ramach oceny tego konkretnego parametru, natomiast w pełni zachowa ważność i będzie podlegała ocenie w pozostałych kryteriach.

Pytania do Załącznik 1.8 pakiet 7, zadanie 5- elektrokardiograf

Dot. Lp. 5 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na określeniu żywotności akumulatora poprzez deklarowany przez producenta czas jego eksploatacji (np. w latach) w typowych warunkach użytkowania urządzenia? Deklarowana liczba cykli ładowania nie jest parametrem w pełni porównywalnym pomiędzy różnymi producentami, ponieważ zależy od przyjętej metodologii testowej, w szczególności od głębokości rozładowania (DoD – Depth of Discharge), temperatury oraz warunków laboratoryjnych. W praktyce szpitalnej pompy infuzyjne najczęściej pracują podłączone do zasilania sieciowego, a akumulator pełni funkcję zasilania awaryjnego lub transportowego, co powoduje występowanie wielu częściowych cykli ładowania. W związku z tym bardziej miarodajnym i praktycznym parametrem dla użytkownika jest deklarowany czas życia baterii, który uwzględnia zarówno starzenie kalendarzowe, jak i rzeczywiste warunki eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu określenia i oceny przedmiotowego parametru i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Uzasadnienie i dodatkowe wyjaśnienia Zamawiającego:

Parametr określający żywotność akumulatora w latach jest wartością wysoce szacunkową, zależną w głównej mierze od intensywności eksploatacji sprzętu, co uniemożliwia obiektywne i matematyczne porównanie ofert w ramach kryteriów oceny. Liczba pełnych cykli ładowania jest standardowym, mierzalnym parametrem technicznym podawanym w specyfikacjach ogniw akumulatorowych.

Jednocześnie Zamawiający przypomina i doprecyzowuje, że oceniany parametr nie jest parametrem granicznym (warunkującym dopuszczenie oferty), a jedynie kryterium punktowanym. Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie podać udokumentowanej wartości parametru w wymagany sposób (tj. w liczbie cykli), jego oferta nie zostanie z tego powodu odrzucona. W takiej sytuacji oferta otrzyma 0 punktów w ramach oceny tego konkretnego parametru, natomiast w pełni zachowa ważność i będzie podlegała ocenie w pozostałych kryteriach.

Pytania do Załącznik 1.8 pakiet 6, zadanie 5- defibrylator

Dot. Lp. 10 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na określeniu żywotności akumulatora poprzez deklarowany przez producenta czas jego eksploatacji (np. w latach) w typowych warunkach użytkowania urządzenia? Deklarowana liczba cykli ładowania nie jest parametrem w pełni porównywalnym pomiędzy różnymi producentami, ponieważ zależy od przyjętej metodologii testowej, w szczególności od głębokości rozładowania (DoD – Depth of Discharge), temperatury oraz warunków laboratoryjnych. W praktyce szpitalnej pompy infuzyjne najczęściej pracują podłączone do zasilania sieciowego, a akumulator pełni funkcję zasilania awaryjnego lub transportowego, co powoduje występowanie wielu częściowych cykli ładowania. W związku z tym bardziej miarodajnym i praktycznym parametrem dla użytkownika jest deklarowany czas życia baterii, który uwzględnia zarówno starzenie kalendarzowe, jak i rzeczywiste warunki eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu określenia i oceny przedmiotowego parametru i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Uzasadnienie i dodatkowe wyjaśnienia Zamawiającego:

Parametr określający żywotność akumulatora w latach jest wartością wysoce szacunkową, zależną w głównej mierze od intensywności eksploatacji sprzętu, co uniemożliwia obiektywne i matematyczne porównanie ofert w ramach kryteriów oceny. Liczba pełnych cykli ładowania jest standardowym, mierzalnym parametrem technicznym podawanym w specyfikacjach ogniw akumulatorowych.

Jednocześnie Zamawiający przypomina i doprecyzowuje, że oceniany parametr nie jest parametrem granicznym (warunkującym dopuszczenie oferty), a jedynie kryterium punktowanym. Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie podać udokumentowanej wartości parametru w wymagany sposób (tj. w liczbie cykli), jego oferta nie zostanie z tego powodu odrzucona. W takiej sytuacji oferta otrzyma 0 punktów w ramach oceny tego konkretnego parametru, natomiast w pełni zachowa ważność i będzie podlegała ocenie w pozostałych kryteriach.

Pytania do Załącznik 1.8 pakiet 1, zadanie 1- aparatura_do_ciaglego_monitorowania

Dot. Lp. 74 i Lp.16  - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na określeniu żywotności akumulatora poprzez deklarowany przez producenta czas jego eksploatacji (np. w latach) w typowych warunkach użytkowania urządzenia? Deklarowana liczba cykli ładowania nie jest parametrem w pełni porównywalnym pomiędzy różnymi producentami, ponieważ zależy od przyjętej metodologii testowej, w szczególności od głębokości rozładowania (DoD – Depth of Discharge), temperatury oraz warunków laboratoryjnych. W praktyce szpitalnej pompy infuzyjne najczęściej pracują podłączone do zasilania sieciowego, a akumulator pełni funkcję zasilania awaryjnego lub transportowego, co powoduje występowanie wielu częściowych cykli ładowania. W związku z tym bardziej miarodajnym i praktycznym parametrem dla użytkownika jest deklarowany czas życia baterii, który uwzględnia zarówno starzenie kalendarzowe, jak i rzeczywiste warunki eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu określenia i oceny przedmiotowego parametru i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Uzasadnienie i dodatkowe wyjaśnienia Zamawiającego:

Parametr określający żywotność akumulatora w latach jest wartością wysoce szacunkową, zależną w głównej mierze od intensywności eksploatacji sprzętu, co uniemożliwia obiektywne i matematyczne porównanie ofert w ramach kryteriów oceny. Liczba pełnych cykli ładowania jest standardowym, mierzalnym parametrem technicznym podawanym w specyfikacjach ogniw akumulatorowych.

Jednocześnie Zamawiający przypomina i doprecyzowuje, że oceniany parametr nie jest parametrem granicznym (warunkującym dopuszczenie oferty), a jedynie kryterium punktowanym. Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie podać udokumentowanej wartości parametru w wymagany sposób (tj. w liczbie cykli), jego oferta nie zostanie z tego powodu odrzucona. W takiej sytuacji oferta otrzyma 0 punktów w ramach oceny tego konkretnego parametru, natomiast w pełni zachowa ważność i będzie podlegała ocenie w pozostałych kryteriach.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski