Kraków dnia: 2026-03-16

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.19.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA -2

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Zakup i dostawa komory laminarnej (1szt.)  dla WTK - KC-DE-zp.25.19.2026”.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 tj. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z podstawą komory na poziomujących nóżkach, zamiast kółek? Komora laminarna co do zasady nie jest urządzeniem mobilnym. Odpowiedź 1: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. W związku z powyższym zmianie ulega zapis: z: „- podstawa komory na blokowanych kółkach (Zamawiający dopuszcza podstawę komory wyposażoną w blokowane kółka z możliwością regulacji wysokości. Regulacja wysokości nie jest jednak parametrem wymaganym),” na: „- podstawa komory na blokowanych kółkach (Zamawiający dopuszcza podstawę komory wyposażoną w blokowane kółka z możliwością regulacji wysokości. Regulacja wysokości nie jest jednak parametrem wymaganym) lub na poziomujących nóżkach.” Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści komorę bez uszczelki wokół szyby przedniej? Obecność uszczelki wokół szyby nie ma uzasadnienia merytorycznego, a ponadto jest to rozwiązanie archaiczne i wadliwe. Komora będzie spełniała wszystkie pozostał wymogi techniczne Zamawiającego. Odpowiedź 2 Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Pytanie 3: Zamawiający nie postawił wymogu dotyczącego wymiarów komory. W związku z tym prosimy Zamawiającego o określenie czy zaakceptuje komorę o wymiarach blatu roboczego (szer. x gł.) 1192 × 580 mm i wymiarach zewnętrznych (szer. x gł.): 1350 x 855 mm? Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, że kwestia wymiarów komory laminarnej została określona w „WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA -1”. Wymiary wskazane w pytaniu mieszczą się w zakresach określonych przez Zamawiającego.