Kraków dnia: 2026-03-18

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup urządzeń i wyrobów medycznych przeznaczonych do diagnostyki i leczenia kardiologicznego w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” – znak sprawy ZP/4/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – pkt. 41. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kardiomonitora wyposażonego w funkcję analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR, ST, QT i arytmii: statystyka dot. częstości akcji serca, statystyka zdarzeń arytmii, statystyka pomiarów QT/QTc, statystyka maksymalnych i minimalnych wartości odcinka ST dla poszczególnych odprowadzeń, bez statystyki dotyczącej danych stymulatora, przy czym oferowane urządzenie posiada funkcję detekcji sygnału stymulatora serca, co umożliwia prawidłową identyfikację pracy stymulatora i zapewnia bezpieczeństwo interpretacji zapisu EKG. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 2 – pkt. 42. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kardiomonitora wyposażonego w analizę odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w 7 odprowadzeniach w zakresie od -2 do +2 mV. Wartość ta pokrywa typowe odchylenia występujące w różnych stanach niedokrwienia. Co więcej oferowane urządzenie analizuje odcinek ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach i prezentuje zmiany dla tego odcinka w postaci czytelnych i kolorowych histogramów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 3 – pkt. 47. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kardiomonitora z możliwością wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych: 6.25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50mm/s. Oferowane urządzenie zapewnia prędkości przesuwu krzywych standardowo stosowane klinicznie, gwarantując pełną funkcjonalność kliniczną monitorowania respiracji. Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 4 – pkt. 72. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie monitorów telemetrycznych wyposażonych w dotykowy kolorowy ekran 3,5’’ umożliwiający pionowe wyświetlanie krzywych i parametrów. Oferowane urządzenie posiada jasny i czytelny ekran, który umożliwia wygodny podgląd parametrów i wspiera komfort codziennej pracy personelu medycznego. Pełna prezentacja i analiza parametrów odbywa się na centrali monitorującej, dzięki czemu brak poziomego wyświetlania krzywych nie ogranicza funkcjonalności systemu. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 5 – pkt. 107. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie centrali monitorującej z funkcją zdalnego programowania układu krzywych i wartości parametrów na wybranym monitorze pacjenta lub z funkcją pokazującą status wszystkich monitorów - w tym tryb wstrzymania (monitor będący w trybie wstrzymania nie znika z podglądu zbiorczego) oraz prywatny. Oferowane rozwiązanie zapewnia stały i czytelny nadzór nad wszystkimi monitorami oraz pełny podgląd parametrów pacjenta. Jednocześnie ograniczenie możliwości zdalnej edycji wybranych ustawień wynika z kwestii bezpieczeństwa i ma na celu zapewnienie ciągłości monitorowania oraz minimalizację ryzyka niezamierzonych zmian na monitorze pacjenta. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga funkcji zdalnego programowania układu krzywych i wartości parametrów na wybranym monitorze pacjenta z poziomu centrali. Pytanie nr 6 – pkt. 108. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie centrali monitorującej z funkcją ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorach pacjenta oraz we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie lub z funkcją zdalnej konfiguracji ustawień pomiaru NIBP – możliwość regulacji odstępu pomiędzy pomiarami ciśnienia w trybie automatycznym i uruchomienia pomiaru. Oferowane monitory pacjenta posiadają tryb nocny (wygaszony ekran, włączone podświetlenie klawiszy, obniżona głośność alarmu, brak sygnału pulsu, brak sygnału przycisków) włączany i wyłączany jednym przyciskiem na ekranie kardiomonitora. Rozwiązanie to zapewnia pełną funkcjonalność kliniczną systemu centralnego monitorowania. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie funkcji ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorach pacjenta oraz we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie, na funkcję zdalnej konfiguracji ustawień pomiaru NIBP.

Z-ca Przewodniczący Komisji Przetargowej

Barbara Frań