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WYKONAWCY
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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Zakup i dostawa materiałów szewnych.

	Numer referencyjny:
	DZP-271-13/26



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
1. Część nr 7
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części  nr 7 poz.1 wosku chirurgicznego wytwarzanego  z  mieszaniny  wosku pszczelego    (80%)  i  palmitynianu  izopropylu  (20%),  sterylny 2,5g ?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.


	Pytanie nr 2
1. Część nr 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie staplerów ze wstępnie założonym ładunkiem oraz odpowiednich ładunków z przeliczeniem ilości w pakiecie zapewniającym porównywalność ofert, tzn.: (120 rączek staplera oraz 300 ładunków daje 120 staplerów gotowych do użycia - załadowanych ładunkami plus 180 samych ładunków). Staplery i ładunki w wymaganych rozmiarach 60mm i 80mm. Długość linii cięcia 60mm i 80mm, długość linii szwu 65mm i 85mm. Tkanka standardowa ładunek niebieski (wysokość zszywki otwartej 3,85mm, zamkniętej 1,5mm). Tkanka gruba ładunek zielony (wysokość zszywki otwartej 4,5mm, zamkniętej 2,0mm). Do wyboru przez zamawiającego.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

	
Pytanie nr 3
1. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary:
1) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy (w zakresie danego pakietu), o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę,
2) w wysokości 0,5 % wartości części niedostarczonych, a zamawianych wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień  opóźnienia w ich dostarczeniu, 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Czy w związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającej dla dużych przedsiębiorców obowiązek wystawiania i wysyłania faktur online wyłącznie w systemie KSeF, Zamawiający zastąpi zapisy umowy odnoszące się do procesu wystawiania i doręczania faktur, zapisami zgodnymi z powyższą ustawą, których wzorcową treść zamieszczamy poniżej: 
[W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane Wykonawcę/Dostawcę/Sprzedawcę* oraz odbierane prze Zamawiającego/Odbiorcę/Kupującego* wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail _______ na adres e-mail: _______.]
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację par. 7 ust. 4 umowy, który otrzymuje następującą treść:
„4. W przypadku wystąpienia awarii KSeF po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Dostawca wystawia faktury w formacie zgodnym z wzorem e-faktury i udostępnia je Zamawiającemu w formie elektronicznej (PDF) na adres poczty elektronicznej apteka@zeromski-szpital.pl nie później niż w terminach określonych w ustawie o podatku od towarów i usług. W tym przypadku fakturę uznaje się za otrzymaną w dniu faktycznego wpływu wiadomości e-mail, o ile wcześniej nie został nadany numer identyfikujący w systemie KSeF.”


	Pytanie nr 4
1. Część nr 5, poz.1
Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 2x7mm lub 2x8mm, pozostałe parametry bez zmian?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.
2. Część nr 5, poz.2
Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą bez określenia "kosmetyczna dwuwklęsła"?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.
3. Część nr 5, poz.2
Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.
4. Część nr 6
Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, syntetyczne, plecione, wykonane z kopolimeru Poli(glikolidu-co-L-laktydu) (90/10), powlekane mieszanką  poli(glikolidu-co-L-laktydu) (30/70) oraz stearynianem wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach, 0% po 10-14 dniach, i o okresie całkowitego wchłonięcia szwu do 42 dni?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.
5. Część nr 6, poz.1-2
Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną bez określenia "dwuwklęsła"?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.
6. Część nr 6, poz.1-2
Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.
7. Część nr 6, poz.2
Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 16 mm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.
8. Część nr 6, poz.3
Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą bez określenia " kosmetyczna dwuwklęsła"?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.


	Pytanie nr 5
1. Czy Zamawiający dopuści w części nr 4?
Poz. 1
Sterylny stapler skórny jednorazowego użytku zawierający 35 zszywek w magazynku. Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, bez pokrycia teflonem w rozmiarach - do wyboru przez zamawiającego:
- grzbiet: 7,0 mm (+/-0,1mm), nóżka: 4,2 mm(+/-0,1mm) , o grubości 0,58 mm (+/-0,1mm);
- grzbiet: 5,5 mm (+/-0,1mm) , nóżka: 3,5 mm(+/-0,1mm) , o grubości 0,58 mm (+/-0,1mm).
Wskaźnik ilości zszywek w staplerze, pozwala na kontrolowanie zużycia.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści w części nr 4?
Poz. 1
Sterylny stapler skórny jednorazowego użytku zawierający 35 zszywek w magazynku. Zszywki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, bez pokrycia teflonem w rozmiarach - do wyboru przez zamawiającego:
- grzbiet: 7,3 mm (+/-0,1mm), nóżka: 4,0 mm(+/-0,1mm) , o grubości 0,58 mm (+/-0,1mm);
- grzbiet: 5,5 mm (+/-0,1mm) , nóżka: 3,5 mm(+/-0,1mm) , o grubości 0,58 mm (+/-0,1mm).
Wskaźnik ilości zszywek w staplerze, pozwala na kontrolowanie zużycia.
Pragniemy wskazać, iż zastosowanie powłoki teflonowej nie stanowi kluczowego parametru wpływającego na skuteczność ani bezpieczeństwo użytkowania staplera skórnego.
Zszywki wykonane ze stali nierdzewnej, bez dodatkowej powłoki, są powszechnie stosowane w praktyce klinicznej i zapewniają odpowiednią penetrację tkanek oraz prawidłowe zamknięcie rany. Dostępne dane oraz doświadczenie użytkowe nie wskazują, aby powłoka teflonowa w istotny sposób redukowała dolegliwości bólowe pacjenta lub wpływała na proces gojenia.
W związku z powyższym, parametr dotyczący pokrycia teflonem ma charakter dodatkowy, a nie funkcjonalnie niezbędny i jego brak nie wpływa na jakość, bezpieczeństwo ani skuteczność oferowanego produktu.
Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.
Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.


	Pytanie nr 6
1. Do umowy:
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Pakiet 4 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zszywki o wymiarze 5,9x3,9mm i średnicy 0,5mm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Tak, przy zachowaniu dwóch rozmiarów - do wyboru przez Zamawiającego.
3. Pakiet 4 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zszywki o wymiarze 7,2x4,9mm i średnicy 0,6mm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Tak, przy zachowaniu dwóch rozmiarów - do wyboru przez Zamawiającego.
4. Pakiet 4 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zszywki bez pokrycia teflonem?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.
5. Pakiet 7 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku kostnego wykonanego z mieszaniny wosków pszczelich - 80 % oraz palmitynianu izopropylowego - 20 %?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.


	Pytanie nr 7
1. Część 1 Poz. 1
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy magazynek z nożem do liniowego staplera tnąco-szyjącego z poz. 3. Linia cięcia 60 mm, linia szwu 65,1 mm, pozostałe parametry wg SWZ?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.
2. Część 1 Poz. 2
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy magazynek z nożem do liniowego staplera tnąco-szyjącego z poz. 3. Linia cięcia 80 mm, linia szwu 85,1 mm, pozostałe parametry wg SWZ?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.
3. Część 1 Poz. 3
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy tnąco-szyjący z załadowanym ładunkiem. Nóż wbudowany w ładunek. Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku wraz z przyciskiem szybkiego zwalniania z zabezpieczeniem przed przypadkowym wystrzeleniem podczas wstępnego przygotowywania tkanki. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Przeznaczony do użycia dla tkanki standardowej i/lub grubej, do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia, z możliwością 7 krotnego załadowania (8 wystrzałów). Do wyboru przez Zamawiającego:
Długość linii cięcia 62,9 mm, długość linii szwu 65,1 mm
Długość linii cięcia 82,9 mm, długość linii szwu 85,1 mm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.
4. Część 3 Poz. 1
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny (zakrzywiony), sterylny,  jednorazowego użytku, o średnicy 21 mm, wysokość otwartej zszywki 4,5 mm, z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,4  do 2,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.
5. Część 3 Poz. 2
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny (zakrzywiony), sterylny,  jednorazowego użytku, o średnicy 26 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,6  do 2,4 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.
5. Część 3 Poz. 3
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny (zakrzywiony), sterylny,  jednorazowego użytku, o średnicy 29 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,6  do 2,4 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.
6. Część 3 Poz. 4
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny (zakrzywiony), sterylny,  jednorazowego użytku, o średnicy 32 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm, z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,8  do 2,6 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.


Zamawiający
Dr n. o zdr. Jacek Żak
Dyrektor Szpitala
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