## Formularz cenowy
| ZP/17/2026 | [8 empty] | Załącznik nr 1
Formularz asotymentowo - cenowy
Wymagania ogólne:
1. | Zamawiający oświadcza, że posiada na wyposażeniu narzędzia, zestawy endoskopowe/laparoskopowe marki Karl Storz. Zaoferowany asortyment musi być w 100% kompatybilny, współpracujący i w pełni funkcjonalny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem, bez konieczności stosowania dodatkowych złączek, adapterów czy przejściówek, które mogłyby obniżyć jakość obrazu, ergonomię pracy chirurga lub bezpieczeństwo pacjenta.
2. | Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie zaoferowanego asortymentu ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego. W razie jakichkolwiek wątpliwości na etapie oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu bezpłatnego udostępnienia zaoferowanego asortymentu na testy kompatybilności (tzw. próbki), w celu empirycznego potwierdzenia deklarowanej współpracy z posiadaną aparaturą.
3. | Wszędzie tam, gdzie w wykazie asortymentowo-cenowym Zamawiający wskazał konkretne parametry wymiarowe (np. długość robocza, średnica), Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o wymiarach różniących się o maksymalnie +/- 2% w stosunku do wartości wymaganej. Zastosowana tolerancja +/- 2% w żadnym wypadku nie może jednak naruszać wymogu pełnej kompatybilności z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem, a także nie może negatywnie wpływać na cel, funkcjonalność i bezpieczeństwo przeprowadzanych zabiegów operacyjnych.
4. | Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany i być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
5. | Zaoferowane wyroby muszą posiadać status wyrobu medycznego dopuszczonego do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 - MDR), posiadać znak CE oraz odpowiednią deklarację zgodności.
6. | W przypadku narzędzi wielorazowego użytku, muszą one być bezwzględnie przystosowane do sterylizacji parowej (autoklawowania) w temperaturze do 134°C. Narzędzia te muszą posiadać oznaczenia lub informacje w instrukcji używania bezsprzecznie potwierdzające możliwość takiego autoklawowania.
7. | Optyki oraz inne kluczowe narzędzia wielorazowe muszą posiadać trwale naniesione oznaczenia (np. grawer laserowy lub nadrukowany kod DATA MATRIX), zawierające co najmniej numer katalogowy oraz numer seryjny/partii, co ma na celu zapewnienie ich pełnej identyfikowalności w procesach sterylizacji i serwisowania.
8. | Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oficjalne materiały producenta (np. karty katalogowe, prospekty, oświadczenia) w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski, które jednoznacznie potwierdzą parametry i wymagania graniczne stawiane przez Zamawiającego w OPZ. Dokumenty te muszą pozwalać na bezsporną weryfikację zaoferowanego przedmiotu.
Lp | Asortyment | Producent | Typ i numer katalogowy | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | VAT (PLN) | Wartość brutto (PLN)
Cystoskop operacyjny 22
1 | Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu |  |  | szt. | 9
2 | Płaszcz cystoskopowy, rozmiar płaszcza 22 Fr., długość robocza 22 cm, boczne przyłącza napływ / odpływ wyposażone w mocowanie LUER-Lock, przyłącza wyposażone w rozbieralne metalowe kraniki, płaszcz wyposażony w przekręcane mocowanie łącznika optyki, w zestawie obturator |  |  | szt. | 2
3 | Łącznik cystoskop-optyka, z jednym zamykanym kanałem instrumentowym |  |  | szt. | 4
4 | Mechanizm odginający, z 2 kanałami, z przyciskiem |  |  | szt. | 2
5 | Kleszcze do usuwania ciał obcych, giętkie, obie bransze ruchome, 9 Fr., dł. 40 cm |  |  | szt. | 2
6 | Kleszcze biopsyjne, giętkie, obie bransze ruchome, 9 Fr., dł. 40 cm |  |  | szt. | 2
7 | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami, wymiary 480 x 250 x 66 mm |  |  | szt. | 11
8 | Pokrywa tacy drucianej, rozmiar 480 x 250 mm |  |  | szt. | 8
9 | Mata silikonowa, do zastosowania z tacą drucianą, wymiary 470 x 240 |  |  | szt. | 10
10 | Kołki mocujące, do zastosowania z tacą drucianą, metalowe, op 12 szt. |  |  | op. | 10
11 | Paski silikonowe do mocowania instrumentów, op. 12 szt. |  |  | op. | 10
Cytoskop 17
12 | Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, dłuość 230 cm, średnica 3,5 mm |  |  | szt. | 2
13 | Płaszcz cystoskopowy, rozmiar płaszcza 17 Fr., długość robocza 22 cm, boczne przyłącza napływ / odpływ wyposażone w mocowanie LUER-Lock, przyłącza wyposażone w rozbieralne metalowe kraniki, płaszcz wyposażony w przekręcane mocowanie łącznika optyki, w zestawie obturator |  |  | szt. | 1
14 | Kleszcze giętkie, do usuwania ciał obcych, obie bransze ruchome, 5 Fr., długość 40 cm |  |  | szt. | 2
15 | Kleszcze giętkie, biopsyjne, obie bransze ruchome, 5 Fr., długość 40 cm |  |  | szt. | 2
Cytoskop 19
16 | Płaszcz cystoskopowy, rozmiar płaszcza 19 Fr., długość robocza 22 cm, boczne przyłącza napływ / odpływ wyposażone w mocowanie LUER-Lock, przyłącza wyposażone w rozbieralne metalowe kraniki, płaszcz wyposażony w przekręcane mocowanie łącznika optyki, w zestawie obturator |  |  | szt. | 1
Turbt bipolar
17 | Światłowód, średnica 3,5mm, długość 300cm |  |  | szt. | 10
18 | Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe |  |  | szt. | 5
19 | Obturator standardowy, do zastosowania z płaszczami resektoskopu 24/26 Fr. |  |  | szt. | 5
20 | Element pracujący resektoskopu bipolarnego, aktywny, wykorzystujący dwubiegunowe elektrody i technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki |  |  | szt. | 3
21 | Przewód bipolarny HF, długość 400 cm, do zastosowania z resektoskopem bipolarnym i diatermią AUTOCON III 400 |  |  | szt. | 3
22 | Pętla tnąca, bipolarna, 24/26 Fr., op 6 szt. |  |  | op. | 3
23 | Elektroda waporyzacyjna, HALF MOON, kształt kulkowy, bipolarna, 24/26 Fr., op. 6 szt. |  |  | op. | 3
24 | Tuleja ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod, pętli oraz noży |  |  | szt. | 4
Turbt monopolar
25 | Adapter do połączenia ewakuatora ELLIK z płaszczem zewnętrznym resektoskopu |  |  | szt. | 2
26 | Element pracujący resektoskopu monopolarnego, aktywny, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki |  |  | szt. | 2
27 | Pętla tnąca monopolarna, zagięta, 24/26 Fr., op 6 szt. |  |  | op. | 2
28 | Elektroda koagulacyjna monopolarna, kulka śr. 5 mm, 24/26 Fr., op. 6 szt. |  |  | op. | 2
29 | Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 4 mm, długość 300 cm, do diatermii Erbe |  |  | szt. | 3
UiO
30 | Optyka cystoskopowa: kąt patrzenia 70°, dł. 30 cm, średnica 4 mm zawierająca system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie w postaci graficznej średnicy kompatybilnego światłowodu. |  |  | szt. | 1
31 | Płaszcz uretrotomu, rozmiar 21 Fr., typu SACHSE |  |  | szt. | 1
32 | Obturator kompatybilny z płaszczem uretrotomu 21Fr |  |  | szt. | 1
33 | Płaszcz dodatkowy, do przepłukiwania i odsysania, do zastosowania z płaszczem uretrotomu |  |  | szt. | 1
34 | Element pracujący uretrotomu monopolarnego, bierny, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki |  |  | szt. | 1
35 | Nóż zimny SACHSE do uretrotomu, prosty, op. 6 szt. |  |  | op. | 1
Ursl 7
36 | Ureterorenoskop , kąt patrzenia ureterorenoskopu max 6°, długość 43 cm, okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu, rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym 7 Fr., z końcówką dystalną o rozmiarze 6,5 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu, kanał instrumentowy osiowy o rozmiarze. 4,8 Fr, do użycia z narzędziami do 4 Fr., wejście kanału roboczego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port mocowany na szybkozłącze do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych, w pełni autoklawowalny, zestaw z dedykowanym koszem |  |  | szt. | 1
Ursl 9,5
37 | Ureterorenoskop 9,5 Fr., okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu, rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym 9,5 Fr., z końcówką dystalną o rozmiarze 8 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu, jedno łagodne przejście powiększające obwód płaszcza do rozmiaru 12 Fr., kąt patrzenia ureterorenoskopu - 6º, długość 43 cm, kanał instrumentowy osiowy o rozmiarze 6 Fr., 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90º do osi ureterorenoskopu, wejście kanału instrumentowego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych, port montowany na szybkozłącze, wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym, możliwość sterylizacji ureterorenoskopu w autoklawie, kosz druciany do mycia, sterylizacji oraz przechowywania ureterorenosokopu wyposażony w specjalne przyłącza do przepłukiwania kanału instrumentowego oraz portu |  |  | szt. | 2
Zestaw HoLEP
38 | Optyka urologiczna z równoległym okularem, kąt patrzenia 6°, autoklawowalna, średnica kompatybilna z płaszczem resektoskopu 26 Fr., wyposażona w system soczewek wałeczkowych, przyłącze LUER-Lock do podłączenia płukania, kanał roboczy do wprowadzenia ostrza morcelatora, wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę oraz rozbieralny kranik, możliwość zastosowania optyki do zabiegu przezskórnej nefrolitotrypsji |  |  | szt. | 1
39 | Adapter do połączenia optyki z płaszczem zewnętrznym |  |  | szt. | 1
40 | Element pracujący KUNTZ, do zastosowania z płaszczami resektoskopowymi 24/26 Fr. i włóknami laserowymi do 0,8 mm |  |  | szt. | 1
41 | Wymienna prowadnica do włókien laserowych, średnica wewnętrzna 0,8 mm, do zastosowania z elementem pracującym |  |  | szt. | 1
42 | Wymienna prowadnica do włókien laserowych, śr. wewnętrzna 1,5 mm, do zastosowania z elementem pracującym |  |  | szt. | 1
43 | Wymienna prowadnica do włókien laserowych, z retraktorem, śr. wewnętrzna 0,8 mm |  |  | szt. | 1
44 | Wymienna prowadnica do włókien laserowych, z retraktorem, śr. wewnętrzna 1,5 mm |  |  | szt. | 1
45 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, 2 poziomy, wymiary zewnętrzne 545x260x115mm. Zestaw zawiera silikonowe maty, trzpienie i paski do przymocowania instrumentów |  |  | szt. | 1
Zestaw mini PCNL
46 | Nefroskop do minimalnie inwazyjnych procedur mini PCNL, rozmiar tubusu 12 Fr., kąt patrzenia 12°, długość 22 cm, autoklawowalny, wyposażony w okular skośny, osiowy kanał roboczy o rozmiarze 6,7 Frr., nefroskop wyposażony w zdejmowany port z wejściami do wprowadzania instrumentów oraz podłączenia drenu napływowego, jedno z wejść portu wyposażone w uszczelkę dwustopniową o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale oraz gdy jest wyjęty z kanału, drugie wejście portu wyposażone w przyłącze Luer z kranikiem, łączenie portu z nefroskopem poprzez szybkozłącze, w zestawie kosz druciany do mycia, sterylizacji oraz przechowywania nefroskopu wyposażony w specjalne przyłącza do przepłukiwania kanału instrumentowego oraz portu podczas mycia w myjni automatycznej |  |  | szt. | 1
47 | Płaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny płaszcza w kształcie lejka ułatwiającego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, rozmiar płaszcza [wew. / zew.] - 15/16 Fr., długość 18 cm |  |  | szt. | 1
48 | Płaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny płaszcza w kształcie lejka ułatwiającego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, rozmiar płaszcza [wew. / zew.] - 16,5/17,5 Fr., długość 18 cm |  |  | szt. | 1
49 | Płaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny płaszcza w kształcie lejka ułatwiającego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, rozmiar płaszcza [wew. / zew.] - 21/22 Fr., długość 18 cm |  |  | szt. | 1
50 | Rozszerzadło jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposażone w kanał dla drutu prowadzącego. Rozmiar rozszerzadła dostosowany do płaszcza operacyjnego o rozmiarze wewnętrznym 15 Fr. |  |  | szt. | 1
51 | Rozszerzadło jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposażone w dwa kanały centralny i boczny umożliwiające jednoczesne wprowadzenie dwóch drutów prowadzących. Rozmiar rozszerzadła dostosowany do płaszcza operacyjnego o rozmiarze wewnętrznym 16,5 Fr. |  |  | szt. | 1
52 | Rozszerzadło jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposażone w dwa kanały centralny i boczny umożliwiające jednoczesne wprowadzenie dwóch drutów prowadzących. Rozmiar rozszerzadła dostosowany do płaszcza operacyjnego o rozmiarze wewnętrznym 21 Fr. |  |  | szt. | 1
53 | Kosz metalowy do sterylizacji narzędzi posiadający pokrywę, matę sylikonową oraz kołki mocujące. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 480 x 250 x 50 mm |  |  | szt. | 1
Dodatkowe - zapotrzebowanie z ZBO + zamówienia historyczne
54 | Uszczelka typu pokrywka (50/4), do trokara, op. 10 szt. |  |  | op. | 5
55 | Uszczelka, biała (60/10), do trokarów 11mm, autoklawowalna, op. 10 szt. |  |  | op. | 5
56 | Uszczelka typu pokrywka (60/13), opk. 10 szt. |  |  | op. | 1
57 | Kleszcze chwytające, do fragmentów, kamieni, 5 Fr., długość 60 cm, obie bransze ruchome |  |  | szt. | 1
58 | Kleszcze chwytające, giętkie, obie bransze ruchome, 3 Fr., długość 100 cm |  |  | szt. | 1
59 | Uszczelka kanału instrumentowego, op. 10 szt. |  |  | op. | 2
60 | Elektroda koagulacyjna, pointed, bipolarna, 24/26 Fr., op. 6 szt. |  |  | op. | 1
61 | Optyka szerokokątna, z systemem soczewek wałeczkowych i kącie patrzenia 30°; nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu; oznaczenie kolorystyczne, odpowiednie dla kąta patrzenia optyki; średnica 4 mm, długość robocza 18 cm, autoklawowalna |  |  | szt. | 1
62 | Redukcja podwójna 13/10, 13,5/10, 13/5 i 13,5/5 mm, nasadka na trokar |  |  | szt. | 1
63 | Trokar z końcówką stożkową, z zaworem wielofunkcyjnym, rozmiar 13,5 mm, składający się z zaworu wielofunkcyjnego, trokara, kaniuli z zaworem klapkowym do insuflacji o długości roboczej 11,5 cm |  |  | szt. | 1
64 | Strzykawka pęcherzowa REINER-ALEXANDER, 150 ml |  |  | szt. | 1
65 | Kleszcze optyczne, biopsyjne, bransze duże, obie ruchome, do zastosowania z optyką 30° |  |  | szt. | 1
66 | Przewód elektrody neutralnej |  |  | szt. | 1
67 | Kleszcze chwytające optyczne, obie bransze ruchome, do zastosowania z wybranymi optykami |  |  | szt. | 1
68 | Kleszcze chwytające, bransze trójramienne, ząbkowane, długość 36 cm, uchwyt sprężynowy |  |  | szt. | 1
69 | Elektroda szpatułkowa, monopolarna, średnica 5 mm, długość robocza 36 cm |  |  | szt. | 1
70 | Szczoteczka do kanałów o średnicy 3,2-4,2 mm, średnica 4,5 mm, długość 140 cm, niesterylna, jednorazowa, op. 50 szt. |  |  | op. | 1
71 | Dren insuflacyjny z podgrzewaniem, sterylizowalny, do zastosowania z insuflatorem CO2 |  |  | szt. | 1
72 | Dren insuflacyjny z podgrzewaniem, z filtrem, długość 3 m, jednorazowy, sterylny, op. 10 szt. |  |  | op. | 1
73 | Imadło laparoskopowe typu KOH, rozmiar 5mm, długość robocza 33cm; uchwyt prosty, z wyłączaną zapinką, zapinka umieszczona po prawej stronie, bransze proste, z wkładką z węglika wolframu |  |  | szt. | 1
74 | Przewód wysokiej częstotliwości, bipolarny, długość 300 cm, do zastosowania z diatermią chirurgiczną AUTOCON |  |  | szt. | 1
75 | Imadło laparoskopowe typu KOH, rozmiar 5mm, długość robocza 33cm; uchwyt prosty, z wyłączaną zapinką, zapinka umieszczona po prawej stronie, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu |  |  | szt. | 1
76 | Zestaw drenu płuczącego, sterylizowalny, do zastosowania z pompą płuczącą z ENDOMAT Select |  |  | szt. | 1
77 | Dren pompy, do używania z zestawem drenu płuczącego z poz. powyżej, op. 10 szt. |  |  | op. | 5
78 | Membrana, op. 20 szt., do używania z zestawem drenu płuczącego z pozycji powyżej |  |  | op. | 3
79 | Filtr gazu do pomp ssąco-płuczących, niesterylny, 10szt. |  |  | op. | 1
80 | Światłowód, średnica 4,8 mm, długość 300 cm |  |  | szt. | 6
81 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, średnica 10 mm, długość 42 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w min.: oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX z zakodowanym numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki |  |  | szt. | 5
82 | Uchwyt plastikowy obrotowy, z zapinką, monopolarny, z dużą powierzchnią styku w obrębie pierścienia na palec |  |  | szt. | 12
83 | Tubus metalowy, izolowany, z przyłączem do przepłukiwania, średnica 5mm, długość 36 cm |  |  | szt. | 20
84 | Rurka ssąco - płucząca, z otworami bocznymi, z podwójnym zaworem odcinającym, długość 36 cm, rozmiar 5 mm |  |  | szt. | 5
85 | Optyka z systemem soczewek wałeczkowych i kącie patrzenia 30°; nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu; oznaczenie kolorystyczne, odpowiednie dla kąta patrzenia optyki; średnica 1,9 mm, długość robocza 6,5 cm, autoklawowalna |  |  | szt. | 1
86 | Płaszcz artroskopowy, wysoko- przepływowy z jednym zaworem, średnica 2,5 mm, długość robocza 4 cm, do zastosowania z optyką 30°, o średnicy 1,9 mm i długości roboczej 6,5 cm |  |  | szt. | 1
87 | Obturator tępy, do zastosowania z płaszczem artroskopowym o średnicy 2,5 mm i długości roboczej 4 cm |  |  | szt. | 1
88 | Ostrze shavera agresywne, proste, średnica 2,5 mm, długość robocza 70 mm, znacznik niebieski, wielorazowe |  |  | szt. | 1
89 | Wkład kleszczy; bransze okienkowe, drobnoząbkowane, 1 ruchoma, średnica 5 mm, długość robocza 43 cm |  |  | szt. | 12
90 | Tubus metalowy, izolowany, z przyłączem do przepłukiwania, średnica 5mm, długość 43cm |  |  | szt. | 6
91 | Uchwyt plastikowy obrotowy, z rozłączalną zapinką, monopolarny, z dużą powierzchnią styku w obrębie pierścienia na palec |  |  | szt. | 6
92 | Elektroda haczykowa, monopolarna, kształt L, rozmiar 5 mm, długość robocza 36 cm, tubus izolowany |  |  | szt. | 6
93 | Wkład kleszczy chwytających, bransze okienkowe z drobnym ząbkowaniem, jedna bransza ruchoma, bransze o długości 26mm; kompatybilny z tubusem średnicy 5 mm i długości 36cm |  |  | szt. | 6
94 | Kosz druciany do czyszczenia, sterylizacji i przechowywania dwóch sztywnych endoskopów i jednego światłowodu, zawiera uchwyt na adaptery światłowodów, silikonowe uchwyty na optyki oraz pokrywę, wymiary zewnętrzne (szer. × dł. × wys.): 487 × 125 × 54 mm, do sztywnych endoskopów o średnicy do 10 mm i długości roboczej 34 cm |  |  | szt. | 3
Suma | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| ………………………….….............................dnia…...................................... |  |  |  | …......................................................................................................
| Miejscowość |  |  |  | pieczątka i podpis osoby uprawnionej do składana ośwaidczeń woli w imieniu Wykonawcy