Kraków dnia: 2026-04-29

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przeglądy techniczne oraz opieka serwisowa aparatury medycznej” – znak sprawy ZP/18/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy SWZ - pkt. 6.2 - dla pakietu 52 Zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu przedstawienia certyfikatu w zakresie odbycia szkoleń w zakresie przeglądów sprzętu wyszczególnionego w pakiecie nr 52, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, wystawionego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta. Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się z nie wypełnieniem przez użytkownika sprzętu zapisów instrukcji jego użytkowania. Wskazujemy, że niniejsze wymaganie nie narusza zasady równego traktowania, gdyż każdy zainteresowany może odbyć przedmiotowe szkolenie u producenta i uzyskać stosowny certyfikat. W szczególności dotyczy to czynności związanych z fachową instalacją wyrobu, jego okresową konserwacją, okresową lub doraźną, stosownie do potrzeb obsługą serwisową, aktualizacją oprogramowania wyrobu, jeżeli je posiada, także okresowymi lub doraźnymi przeglądami, regulacjami, kalibracjami (ustaleniami zależności pomiarowych), wzorcowniami, weryfikacją lub kontrolą bezpieczeństwa, jeżeli nie mogą one być wykonane przez użytkownika wyrobu we własnym zakresie. Odpowiedź: Wymagania w zakresie certyfikatów opisano w pkt. 9 SWZ. Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie. Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4D - §4 ust. 4 - dla pakietu 52 Prosimy o dodanie zapisu: "W przypadku konieczności wykonania przeglądu w siedzibie Wykonawcy, termin ten będzie liczony od daty dostarczenia urządzenia do serwisu". Powyższa prośba wynika z faktu, że usługa przeglądów urządzeń z pakietu 52 z powodów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych może być wykonana tylko w serwisie Wykonawcy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu. Powyższa zmiana zawarta jest w „Powiadomieniu o zmianach SWZ – 2” oraz została wprowadzona w Zmodyfikowanym załączniku nr 4D, które zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl. Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4D - §6 ust. 5 - dla pakietu 52 Prosimy o usunięcie zapisu: "zaakceptowany i podpisany przez jedną z osób upoważnionych przez Zamawiającego, o których mowa w §8 ust. 2 niniejszej umowy". Powyższa prośba wynika z faktu, że raporty serwisowe wysyłane są automatycznie z systemu rozliczania usług Wykonawcy na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, dlatego nie ma możliwości przekazania bezpośrednio dokumentów Użytkownikowi i uzyskania przez niego podpisu. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Jednocześnie Zamawiający informuję, że w przypadku sprzętu, którego przegląd odbywa się w siedzibie Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na wysłanie raportu serwisowego podpisanego wyłącznie przez Wykonawcę na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w §6 ust. 6. Następnie pracownik Działu Aparatury Medycznej zweryfikuje raport serwisowy i odeśle skan podpisanego raportu pocztą elektroniczną. Dotyczy SWZ - Załącznik nr 4D - §6 ust. 3 lit. a, OPZ rozdz. II pkt. 2 lit. a - dla pakietu 52 Czy Zamawiający zgadza się na usunięcie zapisu lub alternatywnie dopuszcza zastąpienie wymogu każdorazowego oświadczenia w raporcie, jednorazowym oświadczeniem Wykonawcy składanym po podpisaniu umowy? Jako autoryzowany serwis potwierdzamy, że wszystkie przeglądy techniczne są wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto oświadczenie w każdym raporcie wykracza poza standardową dokumentację serwisową. Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Jednocześnie informuje, że wskazane oświadczenie może stanowić załącznik do raportu, jednak musi być podpisany przez inżyniera wykonującego czynności serwisowe. Dotyczy pakietu 52 Prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny) wszystkich elementów wchodzących w skład pakietu 52. W skład w/w zestawów z pewnością wchodzą różne elementy jak np.: nasadki wiertarskie, frezarskie, akumulatory, ładowarka, itp. Każdy z tych elementów musi zostać wyceniony osobno. W/w informacje są niezbędne do stworzenia oferty przetargowej. Odpowiedź: Zamawiający przekazuje szczegółowy wykaz: Lp.; Nazwa i typ urządzenia; Numer seryjny. Wiertarka ACCULAN 3TI GA672: Nasadka drutu uniwersalna GB643R nr ser. 4783 Nasadka wiertnicza duża GB638R nr ser. 7983 Nasadka wiertnicza mała GB635R nr ser. 5748 Nasadka frezu Harris GB654R nr ser. 2538; 5681. Piła oscylacyjna ACCULAN 3TI GA673; 5004. Ładowarka ACCULAN 3TI GA677 AKUMULATOR NIMH GA676 nr ser. 46867, 46875, 28986, 46850, 46871, 46855, 46849, 28986, 46853, 46847; 8840. Wiertarka Acculan 4 GA330 Nasadka do drutu Kirschnera GB614R nr ser. 397, 389 Nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs GB621R nr ser. 335, 336 Nasadka wiertarska małe AO GB623R nr ser. 434 Nasadka wiertarska do trzpieni Zimmer/Hudson GB665R nr ser. 194 Nasadka wiertarska Trinkle GB663R nr ser. 116 Nasadka frezerska Harris GB670R nr ser. 193 Nasadka frezerska do trzpieni duże AO GB668R nr ser. 390 Nasadka frezerska do trzpieni Zimmer/Hudson GB669R nr ser. 233 Adapter – złącze DIN/Harris GB423R; 473. Piła oscylacyjna Acculan 4 GA331; 445. Piła posuwisto-zwrotna Acculan 4 GA334; 304. Ładowarka Acculan 4 GA320; 1632.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski