Kraków dnia: 2026-05-08

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

DZP-271-14/26-517.AF

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (22 grupy) - zakup, dostawa /wraz z uruchomieniem jeśli dotyczy/ oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego /jeśli dotyczy/. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | DZP-271-14/26 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 w związku z przygotowywaniem oferty dla Części 21 – Wózek do przewożenia chorych dla dorosłych, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących załącznika nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia): - Punkt 9: Zakres regulacji wysokości Wymagany zakres: minimum od 580 do 900 mm. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z zakresem regulacji wysokości 600–860 mm (czyli +/- 40 mm w stosunku do podanych wartości minimalnych)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Punkt 11: Regulacja pozycji Trendelenburga Wymagane minimum: 20°. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści regulację na poziomie 14° (czyli +/- 6° w stosunku do wymaganych 20°)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Punkt 12: Regulacja pozycji anty-Trendelenburga Wymagane minimum: 12°. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści regulację na poziomie 14° (czyli +/- 2° w stosunku do wymaganych 12°)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2: 2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary: 1) w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca - w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto (§2 ust. 3 Umowy), przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę, 2) w razie zwłoki w wykonaniu umowy - w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto (§2 ust. 3 Umowy), za każdy dzień zwłoki 3) w razie zwłoki w podjęciu lub wykonaniu naprawy w terminach określonych Umowie oraz niewykonania przeglądów - w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Czy "czas podjęcia naprawy przez serwis, wynoszący maksymalnie 48 godzin liczonych w dni robocze od pn. - pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy", o którym mowa w § 6 ust.13 rozumiany jest jako kontakt telefoniczny z użytkownikiem w celu określenia zakresu usterki i ustalenia dalszego toku postępowania (zdalna diagnostyka)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapis na: "Czas przystąpienia do naprawy max. 72h od chwili przyjęcia zgłoszenia (w dni robocze). Reakcja serwisu to podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu, polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia. Na wniosek klienta na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych bezpłatne udostępnienie sprzęt zastępczy – dotyczy grupy nr 1, 2, 3, 8, 13." 3. Czy w związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającej dla dużych przedsiębiorców obowiązek wystawiania i wysyłania faktur online wyłącznie w systemie KSeF, Zamawiający zastąpi zapisy umowy odnoszące się do procesu wystawiania i doręczania faktur, zapisami zgodnymi z powyższą ustawą, których wzorcową treść zamieszczamy poniżej: [W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane Wykonawcę/Dostawcę/Sprzedawcę* oraz odbierane prze Zamawiającego/Odbiorcę/Kupującego* wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail _______ na adres e-mail: _______.] Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 - Pytanie dot. SWZ: Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowienia myjni do butów. Uzasadnienie: prosimy o podanie opisu drogi transportowej do miejsca posadowienia urządzenia: rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz informacji czy droga transportowa jest płaska - czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy. W przypadku schodów prosimy o podanie ich wymiarów: szerokości stopni, ich wysokości i ilości oraz wymiarów półpięter. W przypadku windy prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności. Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - przełączka wjazdowa o wysokości max 3,5 m - drzwi z dziedzińca do budynku o wymiarach: wysokość 2,3m, szerokość 2m - otwór drzwiowy o szerokości 1,1m i wysokości 2m - winda o wymiarach: szerokość drzwi 1,1m, wysokość drzwi 2 m, głębokość windy 2,3m. Nośność 1600 kg - drzwi o szerokości 0,9 m, wysokości 2 m - schody o szerokości 1,4 m (4 stopnie) - dwoje drzwi o szerokości 0,9m i wysokości 2m - Pytanie dot. SWZ: Czy w miejscu posadowienia urządzenia są niezbędnie media, czy nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń? W przypadku potrzeby wykonania tych prac Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jest to koszt po stronie Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Są niezbędne media. Ewentualny koszt po stronie Zamawiającego. - Pytanie dot. załącznika nr 2 do SWZ OFERTA o brzmieniu: GRUPA 17 L.p.; Nazwa; Ilość; Cena jednostkowa; Wartość netto (kol 2 x 3); Stawka VAT; Wartość VAT (kol 4 x 5); Wartość brutto (kol 4 + kol 6); numer katalogowy. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1.; Myjnia do butów; 1 szt.; 8%. Prosimy Zamawiającego o zmianę na: GRUPA 17 L.p.; Nazwa; Ilość; Cena jednostkowa; Wartość netto (kol 2 x 3); Stawka VAT; Wartość VAT (kol 4 x 5); Wartość brutto (kol 4 + kol 6); numer katalogowy. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1.; Myjnia do butów; 1 szt.; 8%. 23%.

Uzasadnienie: myjnia do butów jako urządzenia medyczne objęte są stawką podatku VAT 8 % natomiast akcesoria nie stanowiące integralnej części urządzeń oraz usługi bezpośrednio związane z wykonaniem kontraktu opodatkowane są stawką 23%. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. - Pytanie dot. załącznika nr 9 do SWZ: wzór Projekt Umowy Dostawy § 2 Przedmiot Umowy ustęp 2 o brzmieniu: 2. Do podanych w załączniku nr 1 cen netto Dostawca będzie doliczał podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu zawarcia umowy sprzedaż materiałów, opodatkowana jest według ___ % stawki podatku VAT. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: 2. Do podanych w załączniku nr 1 cen netto Dostawca będzie doliczał podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu zawarcia umowy sprzedaż materiałów, opodatkowana jest według dwóch stawek podatku VAT: 8% i 23%. Uzasadnienie: myjnia do butów jako urządzenia medyczne objęte są stawką podatku VAT 8 % natomiast akcesoria nie stanowiące integralnej części urządzeń oraz usługi bezpośrednio związane z wykonaniem kontraktu opodatkowane są stawką 23% Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. - Pytanie dot. załącznika nr 9 do SWZ: wzór Projekt Umowy Dostawy § 6 Gwarancja ustęp 13 o brzmieniu: - Dostawca zobowiązuje się do zapewniania możliwości zgłoszeń awarii od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Czas podjęcia naprawy przez serwis wynosi maksymalnie 48 godzin liczone w dni robocze od pn. – pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia, wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia. Czas wymiany uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od stwierdzenia jego awarii. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: - Dostawca zobowiązuje się do zapewniania możliwości zgłoszeń awarii od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Czas podjęcia naprawy przez serwis wynosi maksymalnie 48 godzin liczone w dni robocze od pn. – pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia, wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 14 dni. Czas wymiany uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od stwierdzenia jego awarii, a w przypadku konieczności sprowadzenia podzespołu z zagranicy 14 dni. Uzasadnienie: umowa powinna zawierać zapisy o terminie sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem udostępnienia urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach. - Pytanie dot. Załącznika Nr 6 do SWZ: Warunki gwarancji i serwisu lp. 6 o brzmieniu: 6; Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni roboczych od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.; TAK; -. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na: 6; Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni roboczych, (a w przypadku konieczności sprowadzenia podzespołu z zagranicy 14 dni) od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.; TAK; -. Uzasadnienie: umowa powinna zawierać zapisy o terminie sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. - Pytanie dot. Załącznika Nr 6 do SWZ: Warunki gwarancji i serwisu lp. 7 o brzmieniu: 7; Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.; TAK; -. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na: 7; Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 14 dni; TAK; -. Uzasadnienie: umowa powinna zawierać zapisy o terminie sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie dot. załącznika nr 9 do SWZ: wzór Projekt Umowy Dostawy § 9 Kary Umowne brzmieniu: § 9 Kary umowne - Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. - Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary: - w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca - w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy brutto (§2 ust. 3 Umowy), przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę, - w razie zwłoki w wykonaniu umowy - w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto (§2 ust. 3 Umowy), za każdy dzień zwłoki - w razie zwłoki w podjęciu lub wykonaniu naprawy w terminach określonych Umowie oraz niewykonania przeglądów - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto (§2 ust. 3 Umowy), za każdy dzień zwłoki, - Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. Kara umowna należna na podstawie Umowy powinna być zapłacona przez Dostawcę w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Dostawca oświadcza, że upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego Dostawcy wynagrodzenia, - Naliczenie bądź zapłata przez Dostawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z Umowy. - Strony wyraźnie postanawiają, że jakiekolwiek uprawnienia Zamawiającego określone w Umowie pozostają niezależne i nie wyłączają realizacji przez Zamawiającego przysługujących mu praw wynikających z rękojmi za wady fizyczne sprzedanych rzeczy. - Maksymalna wysokości kar umownych jaką strony mogą dochodzić na podstawie umowy to 30% wartości umowy. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: § 9 Kary umowne - Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. - Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary: - w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca - w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy brutto (§2 ust. 3 Umowy), przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę, - w razie zwłoki w wykonaniu umowy - w wysokości 0,10 % wartości wynagrodzenia brutto (§2 ust. 3 Umowy), za każdy dzień zwłoki - w razie zwłoki w podjęciu lub wykonaniu naprawy w terminach określonych Umowie oraz niewykonania przeglądów - w wysokości 0,10 % wartości wynagrodzenia brutto (§2 ust. 3 Umowy), za każdy dzień zwłoki, - Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. Kara umowna należna na podstawie Umowy powinna być zapłacona przez Dostawcę w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Dostawca oświadcza, że upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego Dostawcy wynagrodzenia, - Naliczenie bądź zapłata przez Dostawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z Umowy. - Strony wyraźnie postanawiają, że jakiekolwiek uprawnienia Zamawiającego określone w Umowie pozostają niezależne i nie wyłączają realizacji przez Zamawiającego przysługujących mu praw wynikających z rękojmi za wady fizyczne sprzedanych rzeczy. - Maksymalna wysokości kar umownych jaką strony mogą dochodzić na podstawie umowy to 20% wartości umowy. Uzasadnienie: wysokość zaproponowanych kar znacznie przewyższa standardowe stawki stosowane w tego typu umowach. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie dot. załącznika nr 9 do SWZ: wzór Projekt Umowy Dostawy § 12 Rozwiązanie Umowy: § 12 Rozwiązanie Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz prawo naliczenia kary umownej w wysokości obliczonej jak w § 9 ust. 2 pkt 1 Umowy w przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej 7 dni. Prosimy Zamawiajacego o zmianę zapisów na: § 12 Rozwiązanie Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz prawo naliczenia kary umownej w wysokości obliczonej jak w § 9 ust. 2 pkt 1 Umowy w przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej 21 dni. Uzasadnienie: zapis o 7 dniowym terminem zwłoki skutkujący rozwiązaniem umowy jest zbyt krótki i broni praw tylko jednej strony – Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 4 1. Czy Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ w Grupa 3, pkt. 43, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o następujących parametrach: "Przepływ min w dwóch zakresach: "Pomocniczy kanał wodny 0 - 365 ml/min; Kanał instrumentu / biopsji 0 - 880 ml/min"? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach jw. 2. Czy Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ w Grupa 3, pkt. 45, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o następujących parametrach: "Regulacja przepływu poprzez min. trzy zaprogramowane ustawienia z opcją regulacji"? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach jw. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w załączniku nr 6 do SWZ pkt. 3 oraz zapisu w załączniku nr 9 do SWZ §6 ust. 9?: "Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy." Na zapis o następującej treści: "Każda naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni roboczych przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w załączniku nr 6 do SWZ pkt. 4?: "Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy." Na zapis następującej treści: "Możliwość złożenia reklamacji przez telefon, e-mail lub fax w ciągu 24 godzin (w dni robocze). Rozpatrzenie złożonej reklamacji do 14 dni roboczych od jej wysłania przez Zamawiającego. Na okres rozpatrywania reklamacji Wykonawca zagwarantuje urządzenie zastępcze od tych samych parametrach w ciągu 72 godzin od momentu złożenia reklamacji."? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację jw. dla grupy nr 3 i 8. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w załączniku nr 6 do SWZ pkt. 5 oraz zapisu w załączniku nr 9 do SWZ §6 ust. 13?: "Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie." Na zapis następującej treści: "Czas przystąpienia do naprawy max. 72h od chwili przyjęcia zgłoszenia (w dni robocze), Reakcja serwisu to podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu, polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia. Na wniosek klienta na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych bezpłatne udostępnienie sprzęt zastępczy." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację jw. dla grupy nr 1, 2, 3, 8, 13, 4. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w załączniku nr 6 do SWZ pkt. 6?: "Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego." Na zapis następującej treści: "W okresie gwarancji wymiana lub naprawa wadliwego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni roboczych od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela Zamawiającego lub jeżeli to konieczne przesłanie sprzętu do serwisu za zgodą Zamawiającego."? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w załączniku nr 6 do SWZ pkt. 7?: "Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia." Na zapis następującej treści: "Maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia, w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce i do 14 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. Na wniosek klienta na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych bezpłatne udostępnienie sprzęt zastępczy."? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w załączniku nr 6 do SWZ pkt. 12 oraz zapisu w załączniku nr 9 do SWZ §6 ust. 14?: "Dokumentacja serwisowa (przekazana najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji) nie dotyczy zadań 5, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 21." Na zapis następującej treści: "Dokumentacja serwisowa (przekazana najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji) nie dotyczy zadań 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 21." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Grupie 3 na zaoferowanie sprzętu nie starszego niż z roku 2025? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobów niemedycznych - VAT - 23% np. akcesoria? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z pkt 41, VAT 23% 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w załączniku nr 9 do SWZ §9 ust. 2 pkt. 2, aby kara umowna wynosiła 0,5%?: Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 Pytania 1-15 poniżej dotyczą grupy: Grupa 10, 16, 18 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia Certyfikatów CE oraz dokumentów potwierdzających zgłoszenie wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a zastąpi go oświadczeniem o posiadaniu ww dokumentów udostępnionych na każde wezwanie Zamawiającego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą ww. certyfikatów. Zgodnie z pkt. 10/10.1 SWZ Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia. - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia tłumaczeń na język polski Ceryfikatów CE oraz Deklaracji zgodności sporządzonych w wersji anglojęzycznej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Vide odpowiedź na pytanie nr 5.1 jw. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, które nie podlegają ustawie o wyrobach medycznych, Rozporządzeniu MDR obowiązkowi oznakowania znakiem CE ani innym specjalnym wymogom posiadania atestów, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)? Wyroby te Spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i przeznaczone są przez producenta do pracy w środowisku bloku operacyjnego/sali operacyjnej, nie mają one bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Czy z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia są precyzyjne i bardzo delikatne instrumenty endoskopowe, Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia przez wykonawcę wszelkich czynności związanych z regeneracja niniejszych instrumentów, a przystanie na wymianę uszkodzonych narzędzi lub części składowych (podlegających wymianie) na fabrycznie nowe? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia instrukcji obsługi w j. polskim lub w j. angielskim wraz z tłumaczeniem na j. polski. Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych Art. 12 ust. 4 dopuszcza się, aby wyrób przeznaczony do stosowania przez użytkowników nie będących profesjonalistami posiadał etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim. Wykonawca będący dystrybutorem nie jest upoważniony do przygotowania polskiej wersji instrukcji lub jej tłumaczenia na j. polski. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie starszy niż 2025 r.? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty dostawy/instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że sprzęt jest fabrycznie nowy, nie używany, wykonany w najnowszej technologii. 7. Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od naliczania kar umownych za zwłokę w naprawie, jeśli na czas naprawy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej funkcjonalności umożliwiający nieprzerwane korzystanie z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 8. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wykonania napraw w siedzibie Zamawiającego z uwagi na fakt, że w siedzibie Zamawiającego wykonywane są jedynie czynności związane z konserwacją i przeglądem technicznym sprzętu, a naprawy wykonywane są poprzez wymianę w centrum serwisowym producenta. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 9. Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. 10. Czy z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dostępności części zamiennych przez okres 5 lat od dostawy oraz materiałów zużywalnych oraz dostępności serwisu pogwarancyjnego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 11. Czy Zamawiający w Umowie §9 ust. 2 pkt. 2) wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w razie zwłoki w wykonaniu umowy do wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 12. Czy Zamawiający w Umowie §9 ust. 6 wyrazi zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do 20% wartości umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 13. Czy Zamawiający w Załączniku nr 6 Warunki gwarancji i serwisu pkt. 4 wyrazi zgodę na wydłużenie weryfikacji do 72h liczonych w dni robocze? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 14. Czy Zamawiający w Załączniku nr 6 Warunki gwarancji i serwisu pkt. 5 wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęte naprawa) do 5 dni roboczych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 15. Czy Zamawiający w Załączniku nr 6 Warunki gwarancji i serwisu pkt. 6 wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy do 10 dni roboczych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 Prosimy o wyjaśnienie, czy podane niżej parametry narzędzi, przy pełnym zachowaniu funkcjonalności, nie stanowią problemu dla Zamawiającego, a naszej firmie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty. 6.; Dilatator zakrzywiony 45 st. wykonany ze stali nierdzewnej, długość całkowita 150 mm, średnica końcówki roboczej 0,3 mm, długość końcówki roboczej 4 mm, uchwyt płaski, szerokość uchwytu 8 mm, powierzchnia uchwytu karbowana - 1 sztuka. 8.; Pęseta mikrochirurgiczna, wykonana ze stali nierdzewnej, zakrzywiona długość całkowita 150 mm, średnica końcówki roboczej 0,5 mm, końcówka z oczkiem, uchwyt okrągły, średnica uchwytu 8 mm, powierzchnia uchwytu karbowana, narzędzie zbalansowane (wyważone) – 1 sztuka. W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienie przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie rozwiązań jak opisanych w SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 7 1. Dotyczy SWZ - 21. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w zakresie kryterium oceny ofert "Termin dostawy" nie doszło do omyłki pisarskiej. Czy zamiast sformułowania "od daty dostawy" nie powinno być wskazane liczenie terminu od daty złożenia zamówienia lub od dnia podpisania umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską. Termin dostawy będzie liczony od daty zawarcia umowy. W związku z powyższym Zamawiający koryguje sformułowanie „od daty dostawy”, zmieniając je na prawidłowe sformułowanie o brzmieniu: „od daty zawarcia umowy”. 2. Dotyczy załącznika Nr 6 do SWZ - punkt 6 - grupa 2 i 13 Czy Zamawiający dopuści, aby wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy wynosiła do 5 dni roboczych od stwierdzenia jego awarii, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych 30 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowane urządzenie na czas trwania naprawy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 3. Dotyczy załącznika Nr 6 do SWZ - punkt 7 - grupa 2 i 13 Czy Zamawiający dopuści, aby maksymalny czas naprawy nie mógł przekroczyć 30 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowane urządzenie na czas trwania naprawy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 4. Dotyczy załącznika Nr 6 do SWZ - punkt 3 oraz §6 ust. 9 projektu umowy- grupa 2 i 13 Prosimy o odstąpienie od zapisu, że każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. Przedłużanie okresu gwarancji o każdy dzień postoju prowadzi do nieograniczonego i nieprzewidywalnego w czasie wydłużenia odpowiedzialności Wykonawcy, niezależnie od charakteru i wagi usterki. Taki zapis narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń stron i prowadzi do nadmiernego obciążenia Wykonawcy, nieadekwatnego do rzeczywistego zakresu jego odpowiedzialności. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dotyczy §6 ust. 5 projektu umowy - grupa 2 i 13 Czy Zamawiający doprecyzuje zapis umowny w następujący sposób: "Wszelkie naprawy serwisowe dokonywane będą przez Dostawcę oraz na jego koszt. W przypadku gdy konieczność naprawy wynika z użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją producenta, koszty naprawy ponosi Zamawiający." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dotyczy §7 ust. 7 projektu umowy - grupa 2 i 13 Prosimy o odstąpienie od konieczności sygnowania faktury numerem umowy, z uwagi na ograniczenia systemowe występujące u Wykonawcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dotyczy §8 ust. 4 projektu umowy - grupa 2 i 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: "Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni i dostarczyć brakujące materiały lub materiały wolne od wad w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dotyczy §9 ust. 2.3 projektu umowy - grupa 2 i 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu w poniższy sposób? "w razie zwłoki w podjęciu lub wykonaniu naprawy w terminach określonych Umowie oraz niewykonania przeglądów - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto (§2 ust. 3 Umowy), za każdy dzień zwłoki. Zapewnienie Zamawiającemu urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach i właściwościach na czas usunięcia wady wyłącza obowiązek zapłaty kary umownej za okres, w którym urządzenie zastępcze zostało zapewnione." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dotyczy formularza ofertowego- grupa 2 i 13 W związku z tym, że przedmiot zamówienia nie jest zewidencjonowany pod jednym numerem katalogowym i składa się z wielu różnych komponentów czy Zamawiający odstąpi od wskazywania numeru katalogowego w Załączniku 2 formularz ofertowy kolumna 8 "numer katalogowy"? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH - grupa 2 pkt. 111 Czy Zamawiający dopuści do oceny uchwyt centralny do monitora? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Dotyczy ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH - grupa 13 Czy Zamawiający dopuści dla zestawu do artroskopii rok produkcji 2025/2026 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że sprzęt jest fabrycznie nowy, nie używany, wykonany w najnowszej technologii. - Dotyczy ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH - grupa 13 Prośba o wskazanie przez Zamawiającego ilości sztuk dla zestawu do artroskopii w szczególności dla: - RĘKOJEŚCI SHAVERA, - OPTYKI ARTROSKOPOWEJ 4MM Z PŁASZCZEM, OBTURATOREM I KASETĄ DO STERLIZACJI, - ŚWIATŁOWODU. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - RĘKOJEŚĆ SHAVERA 3 sztuki, - OPTYKA ARTROSKOPOWA 4MM Z PŁASZCZEM, OBTURATOREM I KASETĄ DO STERLIZACJI 2 sztuki, - ŚWIATŁOWÓD 4 sztuki. Pytanie nr 8 GRUPA 14 Przedmiot zamówienia: Kardiomonitor (5 sztuk) Pytanie 1 dot.pkt 2 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor min. 19’ i rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2 dot.pkt 3- Czy Zamawiający przyzna również 10pkt oferentowi, który może zaproponować kardiomonitor i monitor kopiujący o takich samych parametrach tj. ten sam producent, ta sama konstrukcja, produkt medyczny certyfikowany przez producenta. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zadane pytanie nie odnosi się do punktu 3. Zamawiający nie jest w stanie przyporządkować pytania do żadnego opisu przedmiotu zamówienia. Pytanie 3 dot.pkt 4- Czy Zamawiający przyzna również 10pkt oferentowi, który zaoferuje funkcję obrotu w module transportowym co ma większe znaczenie, gdyż monitora stacjonarnego z założenia się nie okręca natomiast w transporcie proponowana funkcja jest znacznie bardziej przydatka Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie 4 dot.pkt 7- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor transportowy z zasilaniem na 5h. Monitor stacjonarny nie posiada własnego zasilania awaryjnego. W czasie awarii zasilania monitor transportowy pełni funkcję archiwizacji danych trendów oraz wartości liczbowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 5 dot.pkt 9- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki „VDI” powinno być „DVI” ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zmienia w zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (potwierdzenie spełniania warunków i parametrów wymaganych) w Grupie 14 poz. 9 , która otrzymuje brzmienie: „Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: - wyjście sygnału HDMI lub DVI lub VGA do podłączenia ekranu kopiującego - co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury oraz myszki komputerowej - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania”. Pytanie 6 dot.pkt 10- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez modułu mechaniki oddechowej wraz z VCO2. Kardiomonitor można rozszerzyć o moduł drukarki termicznej oraz gazów anestetycznych Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 7 dot.pkt 12- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor dopuści kardiomonitor modułowy z jednym gniazdem temp., masą modułu 1,4 kg , własnym zasilaniem bateryjnym na 5h oraz stopniem ochrony IP32 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 8 dot.pkt 13 - Czy Zamawiający przyzna również 5pkt oferentowi, który zaproponuje moduł transportowy o wadze 1,4 kg posiadający wbudowaną rączkę w moduł co ułatwia pracę i przenoszenie oraz pełni funkcję ochrony ekranu dotykowego w razie upadku. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, jednak nie przyzna punktów. Pytanie 9 dot. pkt 14 - Czy Zamawiający przyzna również 20pkt oferentowi, który ma możliwość doposażenia w bezprzewodowy noszony z pacjentem moduł/urządzneie umożliwiające monitorowanie takich parametrów jak: pulse, respiracja, spo2, temperatura, wykrywanie upadków, bateria na 5 dni Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie 10 dot. pkt 15 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor , który posiada ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: 0.5; x1; x2; x4; auto. ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 11 dot. pkt 19 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcjonalności opisanej w punkcie 19. ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 12 dot. pkt 21- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor , który posiada analizę zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. 2 wzorów. ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor, który posiada analizę zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 2 wzorów. Pytanie 13 dot.pkt 23- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor , który posiada zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 0 do 170 R/min oraz wybór prędkości przesuwu krzywych 6.25; 12,5; 25 mm/s.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 14 dot. pkt 25- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor , który posiada pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 40 do 300 P/min. ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 15 dot.pkt 27- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor , który posiada jedno gniazdo temp.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 16 dot. pkt 29 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor , który posiada zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia od -40 do +360 mmHg ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 17 dot. pkt 30- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcjonalności opisanej w punkcie 30 ? Czy Zamawiający dopuści możliwość przyszłej rozbudowy kardiomonitora o urządzenie zewnętrze do pomiaru kalorymetrii ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 18 dot.pkt 31- Czy Zamawiający dopuści lub będzie również urządzenie zewnętrzne do pomiaru hemodynamiki Maquet PROAQT , dzięki temu oddział będzie mógł używać przetworników różnych producentów tańszych niż Edwards? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 19 dot. pkt 32- Czy Zamawiający dopuści również równoważną funkcjonalność jako ustawiany profil pracy o nazwie „tryb intubacji” ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 20 dot. pkt 34- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor , który posiada możliwość pamięci 96-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 5 minuty. ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 21 dot. pkt 35 - Czy Zamawiający dopuści opisaną funkcjonalność w punkcie 35 obsługiwaną w centrali monitorującej ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 22 dot. pkt 36- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zapamiętywaniem 200 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści kardiomonitor z zapamiętywaniem co najmniej 200 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). Pytanie 23 dot.pkt 37- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez obliczeń dawek nerkowych ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 24 dot.pkt 44- Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą na do 32 stanowiska i z opcją rozbudowy ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza centralę monitorującą do min. 32 stanowisk i z opcją rozbudowy. Pytanie 25 dot.pkt 45- Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą w postaci komputera PC bez ekranu dotykowego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 26 dot.pkt 46- Czy Zamawiający przyzna również 5pkt. Jeżeli opisana funkcjonalność w punkcie 46 będzie realizowane z poziomu kardiomonitora ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie 27 dot. pkt 47- Czy Zamawiający przyzna również 5pkt. Jeżeli opisana funkcjonalność w punkcie 47 będzie realizowane z poziomu kardiomonitora ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie 28 dot.pkt 52- Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą posiadającą opis komunikatu/ alarmu technicznego ułatwiający szybką identyfikację problemu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 29 dot.pkt 54- Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą posiadającą bez funkcję obliczeń nerkowych ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 30 dot.pkt 56- Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą posiadającą pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) – z 7 dni ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 31 dot. pkt 57- Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą posiadającą pamięć ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - z ostatnich 168h ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 32 dot. pkt 58- Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą posiadającą trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich 168h ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 33 dot. pkt 62- Czy Zamawiający dopuści opisaną funkcjonalność w punkcie 62 obsługiwanej z poziomu kardiomonitora ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 34 dot.pkt 63- Czy Zamawiający dopuści równoważną funkcjonalność opisaną w punkcie 63 obsługiwanej z poziomu kardiomonitora ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 35 -Czy Zamawiający będzie wymagał, aby moduł transportowy posiadał wbudowaną rączkę umożliwiającą poręczne dokowanie modułu transportowego do kardiomonitora głównego oraz jego odczepianie z kardiomonitora głównego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Pytanie 36 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby moduł transportowy mógł pracować jednocześnie po zadokowaniu w kardiomonitorze głównym umożliwiając tym samym wygodną obsługę z obu stron łóżka pacjenta? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Pytanie 37- Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby kardiomonitory posiadały dedykowaną aplikację, która na podstawie animacji przedstawia stan pacjenta i pełni funkcję wspomagania decyzji klinicznych obrazując zmiany pacjenta dotyczące wielu parametrów jak: saturacja, ośrodkowe ciśnienie żylne, FIO2, objętość oddechowa, ciśnienie w drogach oddechowych, rzut serca, CO2, temperatura ciała, ciśnienie tętnicze, częstość akcji serca. Aplikacja musi umożliwiać wybór parametrów oraz progi alarmowe wpływające na wizualną prezentację stanów alarmujących? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Pytanie 38 Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby kardiomonitory były wyposażone w zaawansowane protokoły komunikacyjne oraz uwierzytelniające dane jak wbudowany klient systemu Citrix Xen, wbudowana komunikacja RFiD oraz NFC, możliwość uruchamiania aplikacji webowych www bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania (wbudowany silnik renderujący HTML5)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie 39 Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby kardiomonitory mogły zostać wyposażone w koncentratory tego samego producenta umożliwiające połączeniowe z inną aparaturą medyczną typy Aparaty do znieczulenia GE oraz Maquet, Respiratory GE, Maquet oraz Hamilton, do tworzenia elektronicznej karty pobytu pacjenta na oddziale lub elektronicznej karty zbiegu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. GRUPA 7 Przedmiot zamówienia: Aparat do znieczulenia (2 sztuki) Pytanie 1 dot.pkt 106- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor transportowy z zasilaniem na 5h? Monitor stacjonarny nie posiada własnego zasilania awaryjnego. W czasie awarii zasilania monitor transportowy pełni funkcję archiwizacji danych trendów oraz wartości liczbowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2 dot. pkt 108 a) Czy Zamawiający nie popełnił omyłki „VDI” powinno być „DVI”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zmienia w zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (potwierdzenie spełniania warunków i parametrów wymaganych) w Grupie 7 poz. 108a która otrzymuje brzmienie: „wyjście sygnału DVI lub VGA do podłączenia ekranu kopiującego” Pytanie 3 dot. pkt 109- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości doposażenia w modułu mechaniki oddechowej wraz z VCO2? Poza wymienionymi modułami kardiomonitor można rozszerzyć o moduł drukarki termicznej oraz moduł gazów anestetycznych Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 4 dot.pkt 111- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor modułowy z jednym gniazdem temp., masą modułu 1,4 kg , własnym zasilaniem bateryjnym na 5h oraz stopniem ochrony IP32 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dopuści kardiomonitor modułowy z jednym gniazdem temp., masą modułu max.1,5 kg, własnym zasilaniem bateryjnym na 5h oraz stopniem ochrony IP32 Pytanie 5 dot.pkt 112- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor , który posiada ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: 0.5; x1; x2; x4; auto? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 6 dot. pkt 116- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcjonalności opisanej w punkcie 116? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 7 dot. pkt 120- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor , który posiada zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 0 do 170 R/min oraz wybór prędkości przesuwu krzywych 6.25; 12,5; 25 mm/s? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 8 dot.pkt 122- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor , który posiada pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 40 do 300 P/min. ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 9 dot.pkt 124- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który posiada jedno gniazdo temp. z możliwością doposażenia w drugie takie gniazdo jako możliwość rozbudowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 10 dot.pkt 126- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor , który posiada zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia od -40 do +360 mmHg ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 11 dot.pkt 129- Czy Zamawiający dopuści również równoważną funkcjonalność jako ustawiany profil pracy o nazwie „tryb intubacji” ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 12 dot.pkt 131- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor , który posiada możliwość pamięci 96-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 5 minuty. ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 13 dot.pkt 132- Czy Zamawiający dopuści opisaną funkcjonalność w punkcie 35 obsługiwaną w centrali monitorującej ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 14 dot.pkt 133- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zapamiętywaniem 200 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z zapamiętywaniem co najmniej 200 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów)? Pytanie 15 dot. pkt 134- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez obliczeń dawek nerkowych ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 16 dot.pkt 134Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z modułem NMT: ? Moduł NMT umożliwia korzystanie z czterech trybów stymulacji: • Seria czterech impulsów (TOF) • Pojedynczy impuls (Impuls) • Stymulacja potężcowa (PTC) • Stymulacja salwą podwójną (DBS) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 17 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby moduł transportowy mógł pracować jednocześnie po zadokowaniu w kardiomonitorze głównym umożliwiając tym samym wygodną obsługę z obu stron łóżka pacjenta? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie 18- Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby kardiomonitory posiadały dedykowaną aplikację, która na podstawie animacji przedstawia stan pacjenta i pełni funkcję wspomagania decyzji klinicznych obrazując zmiany pacjenta dotyczące wielu parametrów jak: saturacja, ośrodkowe ciśnienie żylne, FIO2, objętość oddechowa, ciśnienie w drogach oddechowych, rzut serca, CO2, temperatura ciała, ciśnienie tętnicze, częstość akcji serca. Aplikacja musi umożliwiać wybór parametrów oraz progi alarmowe wpływające na wizualną prezentację stanów alarmujących? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie 19 Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby kardiomonitory były wyposażone w zaawansowane protokoły komunikacyjne oraz uwierzytelniające dane jak wbudowany klient systemu Citrix Xen, wbudowana komunikacja RFiD oraz NFC, możliwość uruchamiania aplikacji webowych www bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania (wbudowany silnik renderujący HTML5)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie 20 Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby kardiomonitory mogły zostać wyposażone w koncentratory tego samego producenta umożliwiające połączeniowe z inną aparaturą medyczną typy Aparaty do znieczulenia GE oraz Maquet, Respiratory GE, Maquet oraz Hamilton, do tworzenia elektronicznej karty pobytu pacjenta lub elektronicznej karty zbiegu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie Pytanie 20 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor oraz aparat do znieczulenie różnych producentów ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 20 Czy Zamawiający będzie oczekiwał kompatybilności moduły transportowego w oferowanych pakietach 14 oraz 7 w celu łatwego transportu pacjenta wraz z kardiomonitorem ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w załączniku nr 6 do SWZ pkt. 12 oraz zapisu w załączniku nr 9 do SWZ §6 ust. 14?: „Dokumentacja serwisowa (przekazana najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji) nie dotyczy zadań 5, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 21.” Na zapis następującej treści: „Dokumentację serwisową, która zgodnie z instrukcją obsługi przewiduje samodzielną integrację w sprzęt, w tym w szczególności hasła, kody serwisowe, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do wykonywania podstawowych czynności serwisowych przedmiotu umowy przez inny niż Wykonawca podmiot (przekazana najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji), dotyczy zadań 3 i 8.”? Z uwagi na wysoko zaawansowaną technologię w przypadku oferowanego sprzętu, dokumentacja serwisowa i oprogramowanie serwisowe udostępniane jest tylko punktom serwisowym posiadającym personel przeszkolony przez Producenta oraz wymagane przez niego wyposażenie. Spowodowane jest to odpowiedzialnością producenta za prawidłową i bezpieczną pracę urządzenia, przed użytkownikiem jak i pacjentem. Na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych kalibracji i napraw mogą oni odnieść uszczerbek na zdrowiu, a Użytkownik naszego sprzętu być narażony na roszczenia finansowe ze strony Pacjenta lub Personelu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę poprzez dodanie zapisu j.n.: „Dokumentację serwisową (dotyczy grupy nr 3, 6, 8), która zgodnie z instrukcją obsługi przewiduje samodzielną integrację w sprzęt, w tym w szczególności hasła, kody serwisowe, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do wykonywania podstawowych czynności serwisowych przedmiotu umowy przez inny niż Wykonawca podmiot (przekazana zostanie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji).” - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w SWZ pkt. 4.2 cześć 8 – Duodenoskop?: „Gwarancja min. 24 m-ce od daty dostawy (VIDE KRYTERIA OCENY OFERT).” Na zapis następującej treści: „Gwarancja min. 12 m-cy od daty dostawy (VIDE KRYTERIA OCENY OFERT).” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 10 Pytania dotyczy „GRUPAY 6” Narzędzia chirurgiczne dla Bloku Operacyjnego Ginekologii - Lp.16 c) „Płaszcz narzędzia pokryty halarem, zapewniającym dużą odporność na działanie korozji i wysokiej temperatury.” Czy Zamawiający zaakceptuje Płaszcz narzędzia nieizolowany, powierzchnia matowa redukująca rozpraszające refleksy świetlne, pozostałe podpunkty w Lp.16 a),b),d),e),f) bez zmian? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. - Pytania dotyczą Załącznika nr 6 ,,Warunki gwarancji i serwisu” AD1: Co Zamawiający rozumie poprzez zapis „bez włączeń” w przypadku udzielanej gwarancji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Naprawa lub wymiana wyrobu bez względu na przyczynę usterki. AD.2: Co Zamawiający rozumie poprzez zapis „weryfikacja zgłoszenia”? Proszę o opis czynności wymaganych celem „weryfikacji zgłoszenia”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający poprzez weryfikację zgłoszenia uważa fakt nawiązania kontaktu i ustalenia dalszych czynności. AD.12: Dokumentacja serwisowa stanowi tajemnice przedsiębiorstwa, zawiera detale techniczne oraz technologiczne będące informacjami niejawnymi. Czy zamawiający zrezygnuje z wymagania dokumentacji serwisowej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Vide odpowiedź na pytanie nr 9.1. Pytanie nr 12 1 Aparat służący do neuromonitoringu nerwów czaszkowych w chirurgii endokrynologicznej i laryngologicznej z możliwością rozszerzenia o neuromonitoring w chirurgii kolorektalnej. Czy Zamawiający dopuszcza, aby aparat był przeznaczony do neuromonitoringu nerwów czaszkowych w chirurgii endokrynologicznej i laryngologicznej, z możliwością rozszerzenia zastosowania na inne dziedziny zgodne z jego funkcją kliniczną, bez konieczności dedykowanego zastosowania w chirurgii kolorektalnej? Uzasadnienie: aparaty do neuromonitoringu są projektowane jako rozwiązania modułowe, konfigurowane w zależności od rodzaju zabiegu i zastosowanych elektrod. W praktyce klinicznej te same funkcje monitorowania i stymulacji nerwów czaszkowych są wykorzystywane w wielu dziedzinach chirurgii głowy i szyi, niezależnie od rodzaju operacji. Dopuszczenie szerszej interpretacji zastosowania pozwoli Zamawiającemu na wybór rozwiązania o elastycznej konfiguracji, które może być rozwijane w przyszłości zgodnie z potrzebami szpitala. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 2 Intuicyjny interfejs pacjenta z gniazdami touchproof do podłączenia elektrod w chirurgii endokrynologicznej i laryngologicznej, wielorazowy, nieautoklawowalny, przewód o dł. min 4,5m – 1 sztuka Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego interfejsu pacjenta z gniazdami typu touchproof, umożliwiającego konfigurację dla różnych typów zabiegów, bez konieczności dostarczania osobnego interfejsu przeznaczonego do chirurgii kolorektalnej? Uzasadnienie: nowoczesne systemy neuromonitoringu oferują uniwersalne interfejsy pacjenta, które dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu i zestawowi kabli mogą być wykorzystywane w różnych procedurach chirurgicznych. Takie rozwiązanie zapewnia pełną funkcjonalność w zakresie monitorowania nerwów czaszkowych, przy jednoczesnym uproszczeniu konfiguracji i ograniczeniu liczby elementów sprzętu. Dopuszczenie jednego interfejsu zwiększa ergonomię pracy zespołu operacyjnego i ogranicza koszty serwisowe, bez wpływu na jakość monitorowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 3 Interfejs pacjenta, służący do podłączenia elektrod odbiorczych i stymulacyjnych z możliwością zawieszenia na szynie stołu operacyjnego. Podłączenie elektrod do interfejsu pacjenta bez konieczności bezpośredniego łączenia elektrod z monitorem. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie interfejsu pacjenta umożliwiającego monitorowanie nerwów czaszkowych w chirurgii endokrynologicznej i laryngologicznej, bez konieczności wyszczególniania odrębnego interfejsu dedykowanego do chirurgii kolorektalnej? Uzasadnienie: wymagania dotyczące interfejsu pacjenta w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do funkcji neuromonitoringu oraz sposobu podłączenia elektrod, a nie do przypisania interfejsu do konkretnej dziedziny chirurgii. Zawężenie opisu do ściśle nazwanych obszarów zabiegowych może prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia liczby rozwiązań spełniających wymagania funkcjonalne, mimo że oferują one równoważny zakres monitorowania. W konsekwencji takie ograniczenie może skutkować zmniejszeniem konkurencyjności postępowania i wzrostem ceny ofert, co nie jest konieczne dla osiągnięcia celu zamówienia ani dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 5 Urządzenie wyposażone w min. 2 stymulatory stałoprądowe z zakresem stymulacji od min. 0,01 do 25mA. Zakres regulacji częstotliwości impulsów min. od 1 do 60 Hz, skok co 1 Hz – do wybory przy pomocy oprogramowania. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z jednym zintegrowanym stymulatorem o zakresie 0,05–10 mA oraz zdefiniowanych częstotliwościach klinicznych 3/30 Hz (tor EMG) i 4/3 Hz (konfiguracja VANESSA), zamiast wymogu dwóch stymulatorów o zakresie 0,01–25 mA z płynną regulacją 1–60 Hz? Uzasadnienie: • Bezpieczeństwo i walidacja kliniczna: ograniczenie prądu i energii impulsu oraz stosowanie sprawdzonych częstotliwości zmniejsza ryzyko uszkodzeń nerwu i artefaktów, przy zachowaniu pełnej skuteczności identyfikacji i monitorowania. • Mniejsza złożoność, mniej błędów: krótsza lista parametrów do ustawiania i stałe protokoły przyspieszają pracę i poprawiają powtarzalność; brak konieczności synchronizacji dwóch generatorów. • Przejrzystość toru stymulacji: dostępne są dwa wyjścia stymulacji przez przedwzmacniacz, jednak aktywne jest zawsze jedno, co eliminuje nakładanie bodźców, upraszcza workflow i ułatwia dokumentowanie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 6 Urządzenie posiadające kolory ekran LCD min. 12 cali max. 14 cali, multidotykowy. Czy Zamawiający wymaga ekranu 15 cali, w pełni dotykowego (multi-touch)? Uzasadnienie: Większa powierzchnia robocza: jednoczesny podgląd krzywych EMG, parametrów i znaczników bez przełączania widoków. Obsługa w rękawicach + gesty multitouch: szybkie, precyzyjne ustawienia oraz intuicyjny zoom i przewijanie sygnału. Mniej osprzętu do dekontaminacji: brak konieczności stałej klawiatury i myszki zmniejsza liczbę punktów potencjalnego zakażenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ekran LCD w zakresie min. 12 cali max. 15 cali, multidotykowy. 8 Regulacja stymulacją przy pomocy pokrętła nawigacyjnego oraz panelu dotykowego. Czy Zamawiający dopuszcza regulację wyłącznie z ekranu dotykowego (bez pokrętła)? Uzasadnienie: • Kontrola zakażeń: gładki front bez szczelin i gałek ułatwia szybką dekontaminację i pozwala stosować sterylne osłony ekranu. • Ergonomia i szybkość w rękawicach: duże przyciski/suwaki i gesty (zoom, przewijanie) przyspieszają ustawienia i zmniejszają liczbę chybionych ruchów. • Niezawodność: brak elementów mechanicznych (enkoderów, pokręteł) ogranicza zużycie, awarie i potrzebę serwisów/kalibracji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 9 Automatyczna kontrola elektrod potwierdzająca ich integralność, prezentacja kontroli na ekranie monitora. Alarm o nieprawidłowym połączeniu elektrody lub jej wypięciu – min. wizualny lub dźwiękowy. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte na półautomatycznej kontroli toru EMG (wizualne komunikaty o stanie połączeń, np. „Przedwzmacniacz albo kabel pacjenta niepodłączony!”, status stymulacji, potwierdzenie prądu sygnałem dźwiękowym) zamiast ciągłej automatycznej kontroli elektrod? Uzasadnienie: Szybsza diagnostyka błędów – jednoznaczne komunikaty o braku połączeń/akcesoriach oraz wskaźnik stanu stymulacji prowadzą użytkownika „za rękę”, skracając czas reakcji w sali. Akustyczne potwierdzenie poprawności toru – słyszalny „potwierdzacz prądu” pozwala natychmiast wychwycić, że stymulacja faktycznie dociera do tkanki, nawet bez patrzenia na ekran. Mniej fałszywych alarmów – regulowane tłumienie artefaktów (1,5–4 ms) ogranicza szum i niepotrzebne sygnały w trakcie stymulacji, co poprawia bezpieczeństwo i komfort pracy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 12 Komentarze w języku polskim odpowiedzi wywołanej EMG wprowadzane w momencie uzyskania lub dowolnym późniejszym. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania komentarzy do odpowiedzi EMG zarówno w trakcie zabiegu, jak i po jego zakończeniu, z poziomu edytora danych pacjenta? Uzasadnienie: edycja opisów reakcji mięśniowych w dowolnym momencie (podczas lub po operacji) pozwala na pełniejszą dokumentację kliniczną. Możliwość uzupełniania danych offline poprawia jakość raportów i umożliwia analizę przypadków w celach szkoleniowych. Funkcja ta zwiększa wartość dydaktyczną urządzenia bez wpływu na przebieg zabiegu Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 14 Wybór sygnału dźwiękowej odpowiedzi EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi oraz cyfrowy. Czy Zamawiający dopuszcza standardowy sygnał akustyczny EMG bez wymogu 50 W mocy głośnika, z możliwością podłączenia zewnętrznego głośnika jeśli będzie wymagany większy poziom głośności? • Standardowa moc sygnału zapewnia wystarczającą głośność przy zachowaniu komfortu pracy na sali operacyjnej. • Zbyt głośny sygnał (50 W) może utrudniać komunikację personelu medycznego podczas zabiegu. • Urządzenie posiada możliwość zewnętrznego wzmocnienia dźwięku przy użyciu dodatkowego głośnika, jeśli będzie to wymagane. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 15 Automatyczne wykrywanie oraz eliminowanie artefaktów, zakłóceń. Czy Zamawiający dopuszcza: rozwiązanie oparte na regulowanym tłumieniu artefaktu akustycznego w oknie 1,5–4 ms (z widoczną na ekranie linią czasu), z automatycznym wyciszaniem zakłóceń HF od narzędzi elektrochirurgicznych (czujnik HF-Mute z regulacją progu) oraz możliwością pracy bez wydłużonego tłumienia? Uzasadnienie: Precyzyjne dopasowanie do warunków operacji – operator sam ustawia okno tłumienia w zakresie 1,5–4 ms, co pozwala wyciąć tylko rzeczywisty artefakt i nie „ucinać” wczesnych odpowiedzi EMG; status tłumienia jest czytelny dzięki przerywanej linii czasu. Wyższa odporność na zakłócenia HF bez utraty informacji – czujnik wyciszenia HF automatycznie zagłusza hałas elektrochirurgii, a HFMute Level pozwala dostroić próg zadziałania do konkretnego sprzętu i pola operacyjnego. Pełna kontrola i bezpieczeństwo kliniczne – wydłużone tłumienie można aktywnie włączyć/wyłączyć, jest wyraźnie oznaczone w UI; producent zaleca ostrożność, by unikać fałszywie ujemnych reakcji—nasze podejście pozwala świadomie dobrać filtrację zamiast „sztywnej automatyki”. Dodatkowo dostępny jest filtr zaporowy 50 Hz przeciw szumowi sieci. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 17 Urządzenie wyposażone w pamięć wewnętrzną min. 14GB do przechowywania rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu. Czy Zamawiający wymaga pamięci wewnętrznej co najmniej 100 GB, zapewniającej zapis pełnych przypadków („case’ów”) z każdego zabiegu, a nie jedynie wybranych epizodów stymulacji? Uzasadnienie: Kompletna dokumentacja kliniczna: ciągły zapis EMG z metadanymi i parametrami stymulacji pozwala na rzetelny przegląd pooperacyjny. Lepsza analiza i szkolenie: pełne przypadki umożliwiają analizę offline i budowanie materiałów dydaktycznych. Ciągłość pracy: duży bufor pamięci ogranicza konieczność częstego eksportu danych i przerw technicznych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 19 Eksport do komputera całej bazy danych. Możliwość analizy graficznej w specjalnym programie zalecanym przez producenta urządzenia. Czy Zamawiający dopuszcza brak osobnego programu PC, gdy urządzenie ma przegląd i analizę offline (zoom dotykowy, automatyczny pomiar amplitudy/latencji) oraz raportowanie bezpośrednio z aparatu? • Krótsza ścieżka kliniczna: bez instalacji i utrzymania dodatkowego oprogramowania. • Kompletność danych „u źródła”: pomiar i dokumentacja na miejscu. • Mniej błędów i brak migracji plików między stanowiskami. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 22 Możliwość zatrzymania widoku ekranu za pomocą funkcji frezy. Czy Zamawiający dopuszcza funkcję „freeze”, skoro system zapewnia natychmiastowy zapis + przegląd offline (w tym „Full Disclosure” 60 s, selekcję i dokumentowanie segmentów, zoom)? • Więcej niż „zamrożenie”: analiza i oznaczanie zdarzeń z historią. • Lepsza dokumentacja: szybkie włączenie wybranych fragmentów do raportu. • Ciągłość monitorowania bez zatrzymywania pracy urządzenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 24 Automatyczne dodanie numeru pacjenta przy pomocy wbudowanego skanera kodów kreskowych i kodów QR. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzanie danych pacjenta bezpośrednio z poziomu ekranu dotykowego (klawiatura ekranowa, formularze z walidacją), zamiast wymogu wbudowanego skanera kodów? Uzasadnienie: Szybszy i prostszy workflow: dane wprowadzane są natychmiast, bez konieczności podłączania lub serwisowania skanera. Mniej sprzętu i kabli: brak dodatkowych akcesoriów redukuje liczbę potencjalnych usterek i ułatwia dezynfekcję pola zabiegowego. Elastyczność: możliwe jest opcjonalne użycie zewnętrznego skanera w razie potrzeby – bez modyfikacji oprogramowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 26 Przewód przyłączeniowy do elektrody (4kanałowej) naklejanej na rurkę intubacyjną, dł. przewodu min. 4m- 1szt. Czy Zamawiający dopuszcza interfejs pacjenta z przewodem 1,5 m (montowany na szynie stołu), zamiast 5 m? • Lepsza jakość sygnału i odporność EMC: krótsza trasa to mniejsza pojemność pasożytnicza i mniej zakłóceń. • Higiena i ergonomia: mniej pętli kabli w polu zabiegowym, mniejsze ryzyko zaczepień. • Standard praktyczny: headbox przy stole nie wymaga długich przedłużaczy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 27 Jednorazowa, sterylna elektroda 4 kanałowa, naklejana na rurkę intubacyjną w rozmiarze min. 7-9 w komplecie z elektrodą neutralną- 1 szt. Czy zamawiający dopuszcza elektrodę 1-kanałową naklejaną na rurki intubacyjne dla dorosłych, w komplecie z elektrodą neutralną? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. #28 Uniwersalne lupy operacyjne: powiększenie min. 2,5x; dystans roboczy min. 400 mm. Czy Zamawiający dopuszcza usunięcie tego punktu z pakietu, uznając go za niezwiązaną funkcjonalnie część, niezależną od aparatu do neuromonitoringu? Uzasadnienie: Brak związku funkcjonalnego: system powiększający nie ma wpływu na pracę neuromonitora ani bezpieczeństwo pacjenta. Odrębność wyrobu: jest to osobne urządzenie optyczne, które nie współpracuje elektronicznie z aparatem. Racjonalność kosztowa: usunięcie tego punktu umożliwi bardziej obiektywne porównanie ofert pod kątem rzeczywistego przedmiotu zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Grupa 9.

Pytanie nr 1. Poz 1.

Czy Zamawiający dopuści mikronożyk do nacinania, okrągły, końcówka robocza zakrzywiona pod kątem 90°, średnica ø 2,0 mm, dł. całk. 160 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2. Poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści mikronóż do nacięć typu Rosen, okrągły, śr. 2 mm, ostrze zagięte pod kątem 45°, dł.160 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3. Poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści mikronożyk Plester do nacinania, okrągły, końcówka robocza zakrzywiona, średnica 3,5 mm; dł. całkowita 150 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4. poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści raspator Wullstein, owalna rękojeść, końcówka robocza zakończona lekko odgiętą łopatką,  dł. 160 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki uszne, proste, mocne, część pracująca o wymiarach 0,8x8mm, dł. całkowita części roboczej 8 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6. poz. 7.

Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy haczyka usznego typu Wagener?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 7. poz. 8

Czy Zamawiający dopuści haczyk uszny typu Wagener, dł. 3mm, dł. całkowita 140 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8. poz. 9.

Czy Zamawiający dopuści Nożyczki uszne Shea, delikatne, proste, bransze tępo-tępe, dł. robocza 80 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9. poz. 10

Czy Zamawiający dopuści Mikro Igłę Barbara, ostrą, lekko zagiętą, dł. 160 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10. Poz. 11.

Czy Zamawiający dopuści nóż sierpowaty, rękojeść płaska, dł. 210 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11. Poz. 16.

Czy Zamawiający dopuści jednozębny haczyk Joseph, ostry, długość całkowita 150 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12. poz. 17.

Czy Zamawiający dopuści Haczyk delikatny typu Joseph, dwuzębny szer. 2 mm, dł. 160 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13. poz. 18.

Czy Zamawiający dopuści Nożyczki delikatne w wersji standardowej, zakrzywione, tępo-tępe, smukłe bransze robocze o dł. 30 mm, dł. całk. 145 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 poz. 19.

Czy Zamawiający dopuści Nożyczki delikatne Stevens, zakrzywione, tępo-tępe, smukłe bransze robocze, ścięte, dł. całk. 115 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15. poz. 20,21.

Czy Zamawiający dopuści Kleszcze naczyniowe typu Halsted-Mosquito, dł. 120 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16. poz. 22.

Czy Zamawiający dopuści Sonda łzowa Bowman wykonana z wysokiej jakości stali chirurgicznej, fig. #00-0, dł. 130 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści Imadło typu Castroviejo utwardzane, proste, końcówka robocza ryflowana, rękojeść w kolorze złotym, z zapinką, dł. 145 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Dotyczy Grupa 15

Treść

Dotyczy Grupa 15 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sprzętu z datą produkcji 2025/2026? Oferowany sprzęt z datą produkcji 2025 będzie fabrycznie nowy, technologicznie identyczny ze sprzętem wyprodukowanym w roku 2026 (nie starsza generacja) oraz spełniający wszystkie wymagania technicze Zamawiającego. Prośbę swą motywujemy tym, że zamawiany asortyment jest sprzętem inwestycyjnym a rok 2026 zaczął się sostunkowo niedawno, więc linie technologiczne oraz łancuchy dostaw mogą spowodować, że niektóre komponenty zestawu mogą jeszcze nie być gotowe do wysyłki.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że sprzęt jest fabrycznie nowy, nie używany, wykonany w najnowszej technologii.

Pytanie nr 15

Pytanie 1 – zestawienie warunków i parametrów wymaganych Grupa 17 (Myjnia do butów)

Prosimy o dopuszczenie urządzenia fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2023 r.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 – zestawienie warunków i parametrów wymaganych Grupa 17 (Myjnia do butów, poz. 2)

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o nieznacznie różnych wymiarach tj. szer. 600 mm × gł. 600 mm × wys. 1260 mm (wraz z dedykowaną szafką na płyny).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 3 – zestawienie warunków i parametrów wymaganych Grupa 17 (Myjnia do butów, poz. 3)

Prosimy o dopuszczenie komory o nieznacznie różnych wymiarach: wysokość 420 mm, szerokość 500 mm, głębokość 500 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 4– zestawienie warunków i parametrów wymaganych Grupa 17 (Myjnia do butów, poz. 6)

Prosimy o dopuszczenie urządzenia lepszego od opisanego, umożliwiającego jednoczesne mycie 6 par obuwia. Pełny cykl mycia i dezynfekcji 6 par w oferowanym urządzeniu trwa maksymalnie 8 minut.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 5 – zestawienie warunków i parametrów wymaganych Grupa 17 (Myjnia do butów, poz. 8)

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w cztery ramiona spryskujące (dwa myjące i dwa do ostatniego płukania) napędzane są pompą o mocy 550W.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 – zestawienie warunków i parametrów wymaganych Grupa 17 (Myjnia do butów, poz. 10)

Prosimy o dopuszczenie ekranu LED z wyświetlaczem 3,35”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 7 – zestawienie warunków i parametrów wymaganych Grupa 17 (Myjnia do butów, poz. 16)

Prosimy o dopuszczenie panelu obsługi z przyciskami do wyboru odpowiedniego programu, na wyświetlaczu znajdują się komunikaty dotyczące czasu, temperatury bądź ew. błędów z instrukcją w j. polskim.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 8 – zestawienie warunków i parametrów wymaganych Grupa 17 (Myjnia do butów, poz. 17)

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o znacznie mniejszym zużyciu wody:

2,6 l/cykl – program krótki

11l/cykl – program intensywny

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 9 – zestawienie warunków i parametrów wymaganych Grupa 17 (Myjnia do butów, poz. 18)

Prosimy o dopuszczenie urządzenia, dla którego dopuszczalny jest odpływ 50mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 10 – zestawienie warunków i parametrów wymaganych Grupa 17 (Myjnia do butów, poz. 19)

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o maksymalnej mocy 12,2 kW

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11 – zestawienie warunków i parametrów wymaganych Grupa 17 (Myjnia do butów, poz. 26)

Prosimy o dopuszczenie pompy cyrkulacyjnej o mocy 550W. Siła strumienia wody gwarantuje niezawodność w procesie spłukiwania nieczystości oraz samego mycia – 260l/min.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza pompy cyrkulacyjnej o mocy 550W. Siła strumienia wody gwarantuje niezawodność w procesie spłukiwania nieczystości oraz samego mycia – min. 260l/min.

Pytanie nr 16

Pytanie 1

Dotyczy Zał. nr 6 Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 3  - dot. zadania nr 4 w powiazaniu z zapisami umowy, § 6 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy, o ile ten trwał powyżej 7 dni roboczych.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy Zał. nr 6 Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 5  - dot. zadania nr 4 w powiazaniu z zapisami umowy, § 6 ust. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72h?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Vide Pytanie nr 4, 5.

Pytanie 3

Dotyczy Zał. nr 6 Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 6  - dot. zadania nr 4 w powiazaniu z zapisami umowy, § 6 ust. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 7 dni roboczych od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy – do 14 dni roboczych”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis zał. nr 6 warunki gwarancji i serwisu, pkt. 6, który otrzymuje brzmienie: "Maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia, w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce i do 14 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. Na wniosek Zamawiającego na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych bezpłatne udostępnienie sprzętu zastępczego". Zmiana dotyczy wszystkich grup.

Pytanie 4

Dotyczy Zał. nr 6 Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 7  - dot. zadania nr 4 w powiazaniu

z zapisami umowy, § 6 ust. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy – do 14 dni roboczych”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis zał. nr 6 – Warunki gwarancji i serwisu, pkt 7, który otrzymuje brzmienie: „Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy – do 14 dni roboczych. Na wniosek Zamawiającego na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych bezpłatne udostępnienie sprzętu zastępczego”. Zmiana dotyczy wszystkich grup.

Pytanie 5

Dotyczy Zał. nr 6 Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 8  - dot. zadania nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od przedmiotowego wymogu również dla zadania nr 4?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dostarczyć brakujące materiały lub materiały wolne od wad w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% na 5%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,4%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy kary umowne nie będą naliczane.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Dotyczy wzoru umowy § 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz prawo naliczenia kary umownej w wysokości obliczonej jak w § 9 ust. 2 pkt. 1 Umowy w przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej 30 dni, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na resztę pytań zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Zamawiający

Dyrektor Szpital

dr n. o zdr. Jacek Żak