Kraków dnia: 2026-05-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki I” – znak sprawy ZP/19/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakietu 16. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem 0,2μm. Spike gwarantuje szczelność do 7 dni – potwierdzone oświadczeniem producenta zamiast badaniami. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Dotyczy Pakietu 24. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego o ciśnieniu pozytywnym o pojemności wypełnienia 0,19ml umożliwiającym tworzenie się "korka" w świetle cewnika naczyniowego. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Dotyczy Pakietu 24. Czy Zamawiający umieszczając zapis „Dodatkowo zastawka wyposażona jest w system, który zapobiega "cofaniu się" krwi/leku w przypadku odłączenia strzykawki lub linii infuzyjnej” ma na myśli zastawkę antyzwrotną umieszoną na drenie za łącznikiem bezigłowym? Odpowiedź: OPZ dotyczy zamkniętego systemu dostępu donaczyniowego bez drenu. Dotyczy Pakietu 24. Czy Zamawiający wymaga, aby łącznik bezigłowy wyposażony był w protektory zabezpieczające przed zabrudzeniem zarówno wejście luer-lock jak i wejście donaczyniowe? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga „protektora”. Dotyczy Pakietu 35. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego przedłużającego o długości 12cm (+/-1 cm) i przestrzeni martwej 0,27ml, ciśnienie neutralne, jałowy, wolny od DEHP i lateksu, pakowany pojedynczo. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Dotyczy Pakietu 35. Czy Zamawiający wymaga, aby łącznik bezigłowy przedłużający wyposażony był w protektory zabezpieczające przed zabrudzeniem zarówno gwint luer-lock zastawki bezigłowej jak i wejście donaczyniowe? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga „protektora”.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel