Kraków dnia: 2026-05-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki I” – znak sprawy ZP/19/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1.PAKIET 3, Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania chusty laparotomijnej jałowej z gazy bielonej posiadającą wszyty trok? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 2.PAKIET 3, Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania chusty laparotomijnej jałowej z gazy bielonej, wysterylizowanej tlenkiem etylenu ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Sterylizacja tlenkiem etylenu jest standardową, walidowaną metodą zgodną z PN EN ISO 11135 oraz stosowaną dla wyrobów wrażliwych na temperaturę i wilgoć, takich jak serwety/chusty z nitką RTG. Pozostałości EO po aeracji mieszczą się w limitach normy ISO 10993 7, co zapewnia pełne bezpieczeństwo kliniczne. 3.PAKIET 13, Poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu serwet do operacji ginekologicznych i cystoskopii będącego zestawem zabiegowym zgodnego z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4.PAKIET 38, Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnej, jałowej serwety w rozmiarze 150 cm x 240 cm, posiadającą wzmocnienie w rozmiarze 75 cm x 50 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 5.PAKIET 38, Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnej, jałowej serwety w rozmiarze 170 cm x 200 cm, posiadającą wzmocnienie w rozmiarze 75 cm x 50 cm? Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 6.PAKIET 38, Poz. nr 1 - Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania serwety, której dłuższy bok wyposażony jest w taśmę lepną? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel