Kraków dnia: 2026-05-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki I” – znak sprawy ZP/19/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 16 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków z opakowań wielodawkowych minispike opisany poniżej: - Bezigłowy przyrząd do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem oraz butelek - Dwuświatłowy - Przeznaczone do wielokrotnych aspiracji - Wyposażone w hydrofobowy i lipofobowy filtr odpowietrzający (bakteryjny) 0,2μm - Możliwość aktywacji 300 razy przez 96 godzin - Nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających - Pasują do standardowych złączy luer oraz luer-lock - W pełni szczelne i bezpieczne połączenie - Możliwość stosowania z lekami cytostatycznymi - Specjalne zakończenie kolca biorczego umożliwiającego całkowite opróżnienie butelki/fiolki - Płaska powierzchnia membrany - Dezynfekcja membrany poprzez przetarcie gazikiem z alkoholem - Bez lateksu, PCV oraz DEHP - Sterylizowane tlenkiem etylenu - Opakowanie papier-folia Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 16 Pozycja 1 Czy Zamawiający odstąpi od „mini spike powinien posiadać badania szczelności podłączenia aplikatora z portem w butelce i fiolce gwarantujące szczelność do 14 dni”? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 17 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 23 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 21 Pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści aby pełny skład chemiczny żelu oraz data ważności znajdowały się na ampułkostrzykawce? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 24 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port do iniekcji opisany poniżej: - Bezigłowy port wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, zapewniających optymalne, w pełni bezpieczne, wygodne i skuteczne użytkowanie - Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne stosowanie portu - Zabezpiecza przed wyciekaniem podawanych płynów poza port - Doskonale szczelna konstrukcja, zapobiega dostawaniu się do łącznika powietrza, płynów i ciał stałych - Prosty tor przepływu zmniejsza wstrząsy i komplikacje podczas iniekcji - Mały rozmiar portu - Przezroczysta obudowa zapewnia kontrolę wzrokową podawanych płynów - Możliwość stosowania portu podczas badania rezonansem magnetycznym - Nie zawiera ftalanów - Sterylizowany EO - Czas użytkowania 7 dni lub 200 aktywacji - Przeznaczony do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji - Objętość wypełnienia 0,13 ml - Przepływ > 1000 ml/10 minut przy 0,9% roztworze NaCl - Objętość refluksu (przy odłączeniu): 0,02 ml - Brak wycieków poniżej 200 kPa pod wpływem ciśnienia powietrza i ciśnienia hydraulicznego - Wykonany z PC i silikonu - Do dezynfekcji można użyć alkoholu - Można połączyć ze strzykawką lub zestawem infuzyjnym Air Stop Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Przewodniczący Komisji Przetargowej Agnieszka Biel