## Arkusz1 (2)
Pakiet 1 - Cewniki do karmienia noworodków | [8 empty] | Kod CPV: 33141200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Cewniki do karmienia noworodków długości 40 cm, sterylne, jałowe, pakowane pojedyńczo z zamykanym koreczkiem przymocowanym do cewnika końcem. Cewniki zapakowane prosto, nie zwijane w ślimak. Cewniki wykonane z PCV niezawierające ftalanów, potwierdzone fabrycznie nadrukowaną informacją na opakowaniu jednostkowym. opakowanie z oznaczeniem producenta, datą ważności, nr serii, nr katalogowym. Z możliwością utrzymania sondy przez okres od 7 - 14 dni ( informacja na ulotce lub karcie produktu) | Ch 6 |  | 500 | [6 empty] | 5
|  | Ch 8 |  | 10 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 2 - Roczny zestaw miękkiego stentu | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 5.0 Fr, 6.0 Fr, długość 24,26 cm Skład zestawu: cewnik PIGTAIL wykonanczy z termoczułego poliuretanu, podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, popychacz dł. co najmniej 50 cm , Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 12 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie. | 5/24, 5/26, 6/24, 6/26 |  | 60 | [6 empty] | po 1 sztuce z każdego rozmiaru
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 3 - Wzierniki uszne | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Wziernik uszny jednorazowego użytku, wykonany z tworzywa sztucznego, nieprzeźroczysty, pakowany w woreczkach lub w kartonikach po minimumpo 100 szt w rozmiarach 2,5 mm, 4 mm, | 2,5 mm 4,0 mm |  | 6500 | [6 empty] | 5
2 | Wziernik uszny jednorazowego użytku, wykonany z tworzywa sztucznego, nieprzeźroczysty, pakowany w woreczkach lub w kartonikach po minimum 50 szt w rozmiarach 3,6 mm. | 3,6 mm |  | 1000 | [6 empty] | 5
3 | Wziernik uszny jednorazowego uzytku, wykonany z tworzywa sztucznego, nieprzeźroczysty, pakowany w woreczkach lub w kartonikach po minimum 50 szt | 5,2 mm |  | 200 | [6 empty] | 5
Razem
Pakiet 4 - Zestaw do lewatyw | [8 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użycia, worek 1750ml z możliwością zawieszenia, z podziałką. Dren jednolity długości 120cm, zakończony plastyczną końcówką, z centralnym i bocznym otworem. Dren nie ulegający trwałym odkształceniom. Posiada możliwość zamknięcia w formie zacisku. |  |  | 2400 | [6 empty] | 2
2 | Kanka doodbytnicza z otwartym końcem, z dwoma otworami bocznymi, jałowa, jednorazowego użycia, pojedynczo pakowana, plastyczna, odporna na zaginanie. Średnica 16 – 20 mm. | 16-20 x 200 lub dłuższa |  | 100 | [6 empty] | 2
3 | Cewnik rektalny z atraumatycznym zamkniętym końcem i otworami bocznymi, jałowy, jednorazowego użycia, pojedynczo pakowany, plastyczny, odporny na zaginanie. | 18-24 x 300-400 lub dłuższe |  | 10 | [6 empty] | 2
Razem
Pakiet 5 - Zgłębniki do tamowania jamy nosowo-gardłowej | [8 empty] | Kod CPV: 33141110-4
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana prawa, pojemność 80 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 24 | [6 empty] | 1
2 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana lewa, pojemność 80 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 24 | [6 empty] | x
3 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana prawa, pojemność 90 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 32 | [6 empty] | 1
4 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana lewa, pojemność 90 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 32 | [6 empty] | x
Razem
Pakiet 6 - Żel sterylny do USG w saszetkach | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Żel sterylny do USG w saszetkach ok 20g, podwójnie pakowany, hydrologiczny, bakteriostatyczny, niewywołujący podrażnień, akustycznie poprawny dla szeokiego zakresu częstotliwości z zaznaczoną datą ważności . |  |  | 400 | [6 empty] | 5
Razem
Pakiet 7 - Komora wilgotna | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Przezroczysta komora ochronna do nawilżania rogówki oka, zapewniająca wilgotność rogówki, o wyprofilowanym, ergonomicznym kształacie, przeźroczysta, sterylna, szczelna, jednorazowego użytku, z hipoalergiczną warstwą samoprzylepną, o wymiarach 11,3x8 cm |  |  | 1000 | [6 empty] | 5
Razem
Pakiet 8 - Probówki do pobierania krwi u noworodków i dzieci mikrometodą | [8 empty] | Kod CPV: 33192500-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Mikroprobówka o poj. 500 µl – surowica, okrągłodenna z kołnierzem przedłużającym w celu postawienia probówki, w opakowaniach nie większych niż 100 szt. |  |  | 5000 | [6 empty] | 10
2 | Mikroprobówka o poj. 500 µl – morfologia, okrągłodenna, z kołnierzem przedłużającym w celu postawienia probówki, w opakowaniach nie większych niż 100 szt. |  |  | 5000 | [6 empty] | 10
3 | Mikroprobówka z K 3 EDTA, o poj. 200 µl – morfologia, z kapilarą okrągłodenna, z kołnierzem przedłużającym w celu postawienia probówki, w opakowaniach nie większych niż 50 szt. |  |  | 200 | [6 empty] | x
4 | Mikroprobówka z cytrynianem sodu, o poj. ok.1,3 ml – układ krzepnięcia z wciskanym korkiem, o kształcie umożliwiającym postawienie probówki, w opakowaniach nie większych niż 50 szt. |  |  | 100 | [6 empty] | 10
Razem
Pakiet 9- Ekstraktor kamieni bezkońcówkowy | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Nitynolowy ekstraktor kamieni bezkońcówkowy Posiadający uchwyt typu przesuwnego z powierzchnią antypoślizgową Mechanizm rotacyjnego sterowania koszykiem w nerce 4-drutowy, prosty, bezkońcówkowy (tipless), nitinolowy Przewód o dł. 120 cm Koszyk 2,2 Ch, w rozwarciu o wymiarach 10 mm | 2,2 CH/120 cm |  | 150 | [6 empty] | x
Razem
Pakiet 10 - Stazy (opaski uciskowe) | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Staza do pobierania krwi, jednorazowego użytku, z plastikowym zapięciem na końcu stazy. Pakowane po 50 szt. |  |  | 30000 | [6 empty] | 5
2 | Staza automatyczna do pobierania krwi, wielorazowego użycia z tworzywa nadającego się do mycia i dezynfekcji. |  |  | 30 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 11 - Dren do jamy otrzewnej | [8 empty] | Kod CPV: 33141640-8
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Dren do jamy otrzewnej: |  |  | 1800 | [6 empty] | Rozmiar 24 – 1 szt., 28 – 1 szt., 30 – 1 szt.
· rozmiar 24 – 36CH,
· długość nie mniejsza niż 50cm,
· z 6 bocznymi, owalnymi otworami co 2 cm (+/- 0,5 cm),
· z atraumatyczną końcówką do brzucha,
· 100 % silikonowy,
· apyrogenny,
· miękki,
· przeźroczysty,
· z nitką widoczną w RTG na całej długości,
· jałowy,
· pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie umożliwiające łatwe, aseptyczne otwieranie.
Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi liczbę i rozmiar drenu.
Razem
Pakiet 12- Maska anestetyczna jednorazowego użytku | [8 empty] | Kod CPV: 33171110-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem (możliwość regulacji wypełnienia poduszki). Maska dostępna w rozmiarach 0-6 rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, pakowana pojedynczo. Dla rozmiarów 4,5,6 wymagane oznaczenie kolorystyczne pierścienia dla łatwiejszej identyfikacji rozmiaru(4-biały, 5-niebieski, 6-przeźroczysty). Maski nie zawierające silikonu i ftalanów. |  |  | 15000 | [6 empty] | Po jednej sztuce z każdego rozmiaru
Razem
Pakiet 13- Nożyczki laparoskopowe | [8 empty] | Kod CPV: 33162200-5
| Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Nożyczki laparoskopowe do precyzyjnego i kontrolowanego przecinania naczyń krwionośnych, tkanek i szwów chirurgicznych: - jednorazowego użytku typu Metzenbaum, zakrzywione (bez zatrzasku), - sterylne, - pakowane pojedyńczo, - szczęki ostre, szeroko otwierane, - do pracy prawą i lewą ręką z ergonomiczną rękojeścią, - posiadające pokrętło obracające trzon, - swobodny obrót końcówek o 360º, - długość około 330mm, - średnica 5mm. |  |  | 1500 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 14 - Rury do obwodu anestetycznego | [8 empty] | Kod CPV: 33170000-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Obwód anestetyczny dla dorosłych jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, składający się z 3 rur: 1/ 2 rury długości min. 180cm każda 2/ 1-nej rury długości min.120 cm 3/ łącznika kolankowego 4/ worka oddechowego o pojemności 2, 2,5 i 3 litry – zamówienie wg zapotrzebowania. 5/ filtra antybakteryjnego i antywirusowego o przestrzeni martwej nie większej niż 35ml, z portem do oznaczania poziomu CO2. Komplet pakowany w całości, opakowanie powinno zabezpieczać sprzęt przed zabrudzeniem. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 20 szt |  |  | 9600 | [6 empty] | 10
Razem
Pakiet 15 - Drenaż pola operacyjnego | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pojemnik do czynnego odsysania ran, typu REDON; sterylny; płaski; z podziałką; z możliwością połączenia z drenami od 6CH - 18 CH; wykonany z polietylenu, sposób pakowania umożliwiający aseptyczne użytkowanie (otwieranie) | 200 ml |  | 2100 | [6 empty] | 2
|  | 400 ml |  | 2100 | [6 empty] | 2
2 | Dren do pooperacyjnego drenażu ran typu REDON; sterylny: - wykonany z poliuretanu (nie zawierający lateksu, flatanów i PCV), lub medycznego PVC, - termoplastyczny, posiadający pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu; naprzemiennie, atraumatyczne otwory drenujące o długości 15 cm, - wyraźnie oznakowana głębokość założenia drenu, - długość drenu nie krótsza niż 800mm, - pakowany pojedynczo, w podwójne opakowanie (wewnętrznie – folia, zewnętrznie – papier/folia), - sposób pakowania umożliwiający aseptyczne użytkowanie (otwieranie), - dren miękki, - nietoksyczny i niepirogenny. | nr 8 |  | 10 | [6 empty] | x
|  | nr 10 |  | 10 | [6 empty] | x
|  | nr 12 |  | 150 | [6 empty] | 1
|  | nr 14 |  | 200 | [6 empty] | 1
|  | nr 16 |  | 1800 | [6 empty] | 1
|  | nr 18 |  | 1500 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 16 - Przetwornik do pomiaru ciśnienia krwi | [8 empty] | Kod CPV : 33100000-1
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowy pojedyńczy przetwornik do ciągłego, inwazyjnego krwawego pomiaru ciśnienia, częstotliwość własna przetwornika ≥ 200Hz, długość linii pojedynczej 120 cm + 30 cm, linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem,zestaw wyposasażony w min. 1 port odpowietrzający przetwornika, który pełni również funkcję portu wentylacyjnego, zestaw wyposażony w min 2 kraniki trójdrożne z załączonymi koreczkami z dziurką, które umożliwiają odpowietrzanie systemu bez konieczności ich zdejmowania, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem przyłóżkowym, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne), Przetwornik zawiera w swojej budowie specjalny port (opisany na przetworniku jako TEST), który służy do sprawdzania poprawności działania systemu (możliwość podłączenia symulatora do przetwornika w celu wygenerowania przez Użytkownika konkretnego ciśnienia i wskazania go na monitorze funkcji życiowych lub sprawdzenia poprawności działania przewodu interfejsowego). Kompatybilny z monitorem Mindray |  |  | 1500 | [6 empty] | 2
Razem
Pakiet 17 - Butelki do karmienia noworodków | [8 empty] | Kod CPV: 39225710-5
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Butelka jednorazowego użytku z nakrętką.Sterylna, pakowana pojedynczo z czytelna podziałką. Wykonana z polipropylenu(PP) nie zawierająca Bisphenolu(A) bezpieczna dla wcześniaków i noworodków, ze standardowym gwintem. Szczelna, odporna na przecieki. Pojemność 50 ml skala od 5 ml do 50 ml , mierzone co 5 ml. Pojemnośc 100 ml skala od 10-100 ml , mierzone co 2 ml. | Pojemność 50 ml |  | 500 | [6 empty] | 2
|  | Pojemność 100 ml |  | 300 | [6 empty] | 2
Razem
Pakiet 18 - Materiały do gazometrii dla dzieci i nworodków | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kapilary do gazometrii z heparyną litową, o średnicy zewnętrznej ok. 1,6 mm, długość ok. 125 mm i pojemności ok. 98-100µl, w opakowaniach nie większych niż 250 szt. |  |  | 1000 | [6 empty] | 10
2 | Kapturki do kapilar do gazometrii 1,50 – 2,20 , w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 5000 | [6 empty] | 20
3 | Mieszadełka do kapilar 1,6 mm, w opakowaniach nie większych niż 250 szt., 0,6 x 9mm |  |  | 2000 | [6 empty] | 15
Razem
Pakiet 19 - Klipsowanica hemostatyczna | [8 empty] | Kod CPV: 33168000-5
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowa klipsownica hemostatyczna do endoskopowego tamowania krwawień , minimalna długość robocza 2300 mm, klipsy z mikroząbkami dla lepszej przyczepności, długość ramienia klipsa 10 mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 12 mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu, z możliwoścą wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem do kanału roboczego 2,8 mm, możliwość wykonania rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem. | 12 |  | 200 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 20 - Stent do Endopielotomii | [8 empty] | Kod CPV: 33793000-5
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Stent moczowodowy typu pigtail do drenażu wewnętrznego od połączenia moczowodowo-miedniczkowego do pęcherza moczowego po uprzednim nacięciu zwężenia Konstrukcja o podwójnej średnicy 6/12F Płynne przejście z większej średnicy na mniejszą. Utrzymanie drożności moczowodu po endopyelotomii. Nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich dla lepszej wizualizacji. Kształt pętli typu pigtail zmniejsza ryzyko migracji Wydajny drenaż dzięki optymalnej konstrukcji ściany i większej średnicy wewnętrznej z wieloma bocznymi otworami drenażowymi. Obie końcówki otwarte Zestaw składa się z: stentu, drutu PTFE 0,038cala , popychacza i klemu. Sten oraz popychacz wykonane z poliuretanu, klem wykonany z nylonu |  |  | 60 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 21 -Kasetki histopatologiczne standardowe | [8 empty] | Kod CPV: 38437000-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kasetki histopatologiczne o wymiarach: 4cm x 2,8 cm x 6 mm (standardowych) dedykowane do drukarek laserowych, - kasetki na taśmie min. po 40szt. - zamknięcia łączone na zatrzask - kompatybilne wieczka do kasetek zawarte w zestawie dostarczone w oddzielnym pojemniku. - odporne na odczynniki chemiczne stosowane w procesie - przednia powierzchnia kasetki musi być dostosowana do drukarek laserowych - wytrawiany na kasetce laserowy opis musi być trwały i czytelny dla skanerów, - możliwość opisywania kasetek markerami/ołówkami. - zapewniony jak największy przepływ odczynników przez kasetkę dzięki licznym i szerokim otworom (otwory kwadratowe o wymiarach 2x2mm+/- 2% w ilości 60-65 w przykrywce i podstawie kasetki). - dostępność kasetek przynajmniej w dwóch w jasnych, pastelowych kolorach (preferowany kolor biały powinien stanowić 75% zamówienia, jasnoróżowy, jasnobłękitny około 25% zamówienia ). - opakowanie oznakowane etykietą, na której umieszczono numer serii oraz co najmniej nazwę producenta lub dystrybutora -Konieczne dołaczenie karty katalogowej |  |  | 40000 | [6 empty] | 15 kasetek do testowania z każdego oferowanego koloru
Razem
Kryterium oceny:
- Wytrawiany na kasetce laserowy opis musi być trwały i czytelny na każdym etapie procesowania próbki (procesor tkankowy, zatapiania, krojenie, archiwizacja- skanowanie)
- Kasetki kompatybilne z drukarka kasetek Dakewe SurePrint C100 (konieczny)
- Kasetka po przejściu przez etap procesora musi pozostać zamknięta
Pakiet 22 – Cewniki do ureterostomii | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Cewnik z PCV do enterocystoplastyki, o długości 120 cm, rozmiar 8, 10, 12 CH z oczkami oraz linią RTG | 8CH |  | 80 | [6 empty] | 1
|  | 10CH |  | 120 | [6 empty] | 1
|  | 12CH |  | 80 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 23 - Dren typu Pezzer | [8 empty] | Kod CPV: 33141640-8
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Dren typu Pezzer, pakowany pojedynczo, jałowy, lateksowy silikonowany lub silikonowy. W podwójnym opakowaniu, z możliwością aseptycznego otwierania, długość 40 cm z minimum 4 otworami drenującymi | 12 |  | 1 | [6 empty] | x
|  | 16 |  | 8 | [6 empty] | 1
|  | 20 |  | 12 | [6 empty] | x
|  | 22 |  | 10 | [6 empty] | 1
|  | 28 |  | 24 | [6 empty] | x
|  | 30 |  | 40 | [6 empty] | 1
|  | 32 |  | 40 | [6 empty] | x
|  | 34 |  | 30 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 24 - Kaniule do wkłuć dotętniczych | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kaniula tętnicza z zaworem odcinającym z wyczuwalnym i dwoma optycznymi wskaźnikami pozycji otwarty/zamknięty, przeznaczone do wprowadzania do tętnic obwodowych po igle w celu pobierania krwi lub inwazyjnego monitorowania ciśnienia (dł. 45mm 20G). Kaniula wyposażona w automatyczną zastawkę anty-zwrotną i łącznik bezigłowy. Kaniula tętnicza ma być wykonana z wysokiej jakości materiału - z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE), z nieinwazyjnym systemem mocowania z piankową podkładką pod skrzydełka kaniuli i piankowymi paskami do prowadzenia linii, sterylny, jednorazowego użytku. Zamawiający dopuszcza kaniulę dotętniczą z dołączonym (pakowanym osobno) systemem mocowania: opatrunek do kaniul, foliowy – poliuretan (PU) o współczynniku przepuszczalności pary wodnej 700g/m2/24h, z systemem mocowania typu ramka, z wcięciem na zawór Floswitch w kształcie litery „U” o wymiarach ok. 8 mm x 26 mm, z jednym paskiem do opisu opatrunku, spełniającą pozostałe wymagania SWZ, tzn. z piankową podkładką pod skrzydełka kaniuli i piankowymi paskami do prowadzenia linii, wymagania dotyczące samej kaniuli zgodnie z SWZ. | 20G |  | 2800 | [6 empty] | 5
Razem
Pakiet 25 - Rury karbowane do obwodu oddechowego respiratora | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw rur karbowanych zmienno- długościowych do obwodu oddechowego respiratora dla dorosłych, jednorazowego użycia, plastikowe. - ramię wydechowe z odwadniaczem (pułapka wodna) o regulowanej długości całkowitej od 90 - 240 cm - ramię wdechowe: rura długa od 60-180cm; rura krótka od ok. 30-150 cm z możliwością podpięcia filtra lub nebulizatora. - trójnik Y do pacjenta uniwersalny 22 M/15F |  |  | 1000 | [6 empty] | x
Razem
Pakiet 26 - Sprzęt endoskopowy | [8 empty] | Kod CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm. |  |  | 120 | [6 empty] | 2
2 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. |  |  | 120 | [6 empty] | 2
3 | Pułapka dwukomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o długości silikonowej rurki 150mm, z dwoma szufladkami z rękojeściami w kolorze zielonym i niebieskim. Pakowana pojedynczo, mikrobiologicznie czysta, z urządzeniem do usuwania pobranego materiału z szufladek, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  |  | 100 | [6 empty] | 2
4 | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm lub 25mm, średnica narzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. |  |  | 150 | [6 empty] | 1
5 | Filtr bakteryjny do ssaka KV6 |  |  | 400 | [6 empty] | 2
6 | Jednorazowa ładowalna klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, w zestawie z dodatkowymi klipsami, zapakowanymi sterylnie w oddzielnym pakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów przy kolejnym zabiegu u innego pacjenta.. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach, z możliwością wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300mm. Uwolniony klips w postaci jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedyńczo, Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem |  |  | 100 | [6 empty] | 1
7 | Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitinolowym rdzeniu w rozmiarze 20mm x 40mm i 30mm x 60mm oraz o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25mm x 50mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzedzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Średnica narzędzia 3,2 mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. |  |  | 90 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 27 - Kołdra grzewcza | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kołdra grzewcza dla pacjenta kompatybilna z urządzeniem Bair Hugger 775 oraz Mistral-Air, polopropynelowa z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części, wielodostepowa. Pomiędzy tubami specjalne tunele, na całej powierzchni otworki rozprowadzające ciepło równomiernie na ciało pacjenta. rozmiar 215 x 90 +/- 3 cm. Część przykrywająca stopy pacjenta niogrzewana. Na wierzchniej części posiadająca dwa plasterki do przyklejenia koca. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy. |  |  | 140 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 28 - Układ oddechowy dzieci | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Układ oddechowy, jednorazowego użycia do aparatu do znieczulenia dzieci: 2 rury 1,6m, średnica 15mm, jedna rura 0,8m, średnica 15mm, łącznik Y z kolankiem, worek 1 litr, złączka do worka 22 M/22 M, wszystkie zakończenia rur 22 mm. Całość pakowana razem, mikrobiologicznie czysta. |  |  | 200 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 29 - Pokrowiec jednorazowego użytku na mikroskop operacyjny | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | •wymiary: 137x267cm (±5%) •materiał: transparentny, bezlateksowy •materiał zapewniający niezakłóconą jakość obrazu podczas obserwacji •kompatybilność z mikroskopami operacyjnymi •jednorazowego użytku •Konstrukcja umożliwiająca szybkie i bezpieczne zakładanie oraz stabilne użytkowanie •pokrowiec na mikroskop operacyjny jednorazowego użytku |  |  | 200 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 30 - Cewniki poliuretanowe | [8 empty] | Kod CPV: 33141200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Cewnik poliuretanowy z pętlą 2 cm, skalowany co 1 cm, typu podwójny pigtail w wersji śródoperacyjnej – oba zakończenia katetera zamknięte, jałowy, pakowany pojedynczo, z prowadnikiem ze stali nierdzewnej. | 4,7-5F/26/4 |  | 20 | [6 empty] | 1
|  | 6F/24/4 |  | 20 | [6 empty] | 1
|  | 6F/26/4 |  | 20 | [6 empty] | 1
|  | 6F/28/4 |  | 20 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 31 - Szkiełka mikroskopowe histopatologiczne | [8 empty] | Kod CPV: 33793000-5
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Szkiełka podstawowe o wymiarach: 76x26x1mmm, płaskie klarowne nieposklejane. Szkiełka podstawowe do drukarek termotransferowych - szkiełka szlifowane -szkiełka niezapylone, bez opiłków wynikających z produkcji szkiełek - z co najmniej jednym lakierowanym /matowym kolorowym polem opisowym. - narożniki szkiełek muszą być ścięte pod kątem 45 stopni - przynajmniej w 3 kolorach: białe, żółte, różowe - nadruk na szkiełku: trwały i czytelny dla skanerów przez cały proces (barwienie, diagnoza, archiwizacja) - możliwość opisania pisakiem lub ołówkiem przeznaczony do celów histopatologii (opis czytelny, nierozmazywalny na każdym etapie procesowania szkiełka - szkiełka zgodne z dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), zgodnie ze standardem ISO {8037-1:1986, 8037-2:1997} korekta ISO 80372:1997/COR 1:2002. - opakowanie jednostkowe 50 szt. - Oznaczenie ISO występuje na opakowaniach jednostkowych -Konieczne dostarczenie dokumentacji: karta katalogowa |  |  | 800 | [6 empty] | 10 szkiełek z każdego koloru oferowanego do przetargu
Razem
Kryterium oceny: opis i wydruk na szkiełu musi być trwały i czytelny na każdym etapie procesowania próbki: barwienie, diagniza, archiwizacja.
Szkiełka kompatybilne z drukarką do szkiełek mikroskopowych firmy Matsunami ESPO II
Pakiet 32 -Endostaplery | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12 mm i 11 pozycjami artykulacji ładunku - długość 16 cm. Stapler posiada funkcję chwytania tkanek. Pakowany po 3 szt. |  |  | 36 | [6 empty] | 1
2 | Ładunki do staplerów endoskopowych zamykająco-tnące z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach (3 + 3), o długości linii szwów 45 mm, posiadające artykulację 45° w dwie strony, przeznaczone do tkanki średnio grubej o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0-3,5-4,0 mm, pasujące do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków. Pakowane po 6 szt. |  |  | 12 | [6 empty] | x
3 | Ładunki do staplerów endoskopowych zamykająco-tnące z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach , o długości linii szwów 60 mm, posiadające artykulację 45° w dwie strony, przeznaczone do tkanki średnio grubej o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0-3,5-4,0 mm, pasujące do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków. Pakowane po 6 szt. |  |  | 72 | [6 empty] | 1
4 | Ładunki do staplerów endoskopowych zamykająco-tnące z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach , o długości linii szwów 60 mm, posiadające artykulację 45° w dwie strony, przeznaczone do tkanki naczyniowo średniej o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0-2,5-3,0 mm, pasujące do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków. Pakowane po 6 szt. |  |  | 12 | [6 empty] | x
Razem
Pakiet 33- Zestaw do przeskórnej tracheostomii metodą Ciaglii | [8 empty] | Kod CPV: 33141642-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do przeskórnej tracheostomii z jednostopniowym rozszerzadłem w kształcie litery "S", z rurką tracheostomijną, z mankietem z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu lub bez odsysania | 7,0 mm |  | 15 | [6 empty] | x
|  | 8,0 mm |  | 20 | [6 empty] | 1
|  | 9,0 mm |  | 15 | [6 empty] | x
Razem
Pakiet 34-Rozszerzadło hydrofilne | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rozszerzadło moczowodu 6/12 FR/60cm, stosowane do rozszerzania moczowodu przed ureteroskopią i/lub manipulacja kamieniem, posiadające stożek ułatwiający wprowadzanie przez zwężone lub kręte obszary. AQ mikrocienka, hydrofilna powłoka polimerowa, która po aktywacji przyciąga i zatrzymuje wodę i inne płyny w rozszerzaczu. | 6/12 FR/60cm |  | 100 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 35- Resuscytator ręczny jednorazowy | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Resuscytator ręczny z PVC jednorazowy dla dorosłych, wykonany z winylu z zaworem jednokierunkowym/bezzwrotnym, zestaw składający się z: -wynylowy worek rozprężany objętość min 1630ml/powyżej 33 kg wagi pacjenta -winylowa maska dla dorosłych, zbiornik na tlen/rezerwuar tlenowy 2000ml -przewód tlenowy min 200cm, zawór ograniczający ciśnienie zgodnie z ISO 10651-4 (40-60 cm H₂O) |  |  | 400 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 36- Kateter do biopsji endometrialnej | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kateter do biopsji endometrialnej, rozmiar: średnica 3,1; długość 272mm, długość części roboczej 230mm, posiadający skalę centymetrową, Certyfikaty: ISO 9001:2000/ ISO 13485:2003, CE-93/42/EEC, opakowanie: sterylna torebka. |  |  | 1000 | [6 empty] | 2
Razem
Pakiet 37- | Prowadnica jednorazowa | [7 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025'' i 0,035”, min. długość robocza 4500 mm giętka zagięta lub prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej; bardziej giętka zwężana końcówka dystalna i specjalna konstrukcja rdzenia umożliwiająca utworzenie pętli alfa; specjalny rdzeń wykonany z nitinolu pozwalająca przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1. | średnica 0,025 i 0,035, długość robocza 4500 mm |  | 240 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 38 - Koszyk Dormia | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowy koszyk 8-drutowy do usuwania małych kamieni i złogów z dróg żółciowych; wykonany z miękkiego drutu, długość robocza narzędzia min.1900 mm, średnica rozłożonego koszyka 20 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5 mm; port do iniekcji i zintegrowana rączka. |  |  | 10 | [6 empty] | x
2 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,5 mm; minimalna średnica endoskopu 2,8 mm; szerokość rozłożonego koszyka 20-30 mm; długość robocza narzędzia min. 1900 mm; zaokrąglona końcówka dystalna ułatwiająca wejście do przewodów żółciowych; posiadająca funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; posiadające port iniekcyjny i zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu. |  |  | 30 | [6 empty] | 1
3 | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; min. długość robocza 1950 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2 mm; średnica koszyka 30 mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka uławiająca wejście do przewodów żółciowych; funkcja rotacji; posiadający port iniekcyjny. Kompatybilny z wielorazowym uchwytem firmy Olympus |  |  | 2 | [6 empty] | x
4 | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; min. długość robocza 1950 mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,6 mm, do kanału roboczego endoskopu 4,2 mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89 mm); funkcja rotacji; port iniekcyjny. Kompatybilny z wielorazowym uchwytem firmy Olympus |  |  | 10 | [6 empty] | x
5 | Jednorazowy koszyk FlowerBasket do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy wykonany z miękkiego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V. |  |  | 20 | [6 empty] | x
Razem
Pakiet 39- Łyżki do Videolaryngoskopu | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Łyżka jednorazowego użytku do wideolaryngoskopu, wykonana z poliwęglanu, przeznaczone do intubacji trudnych dróg oddechowych | S |  | 6 | [6 empty] | 1
|  | M |  | 232 | [6 empty] | 1
|  | L |  | 232 | [6 empty] | 1
|  | MAC 3 |  | 240 | [6 empty] | 1
|  | MAC 4 |  | 240 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 40 - Rurka intubacyjna jednorazowa | [8 empty] | Kod CPV: 33170000-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rurka intubacyjna jednorazowego użytku, sterylna, zbrojona wykonana z PCV, silikonowana, bez zawartości ftalanów, zbrojenie na całej długości rurki, z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy’ego; znacznik położenia w postaci dwóch pełnych pierścieni; opakowanie typu folia-papier z widocznym oznakowaniem rozmiaru i daty ważności. Rozmiar: 4 mm; 4,5 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 6,5 mm; 7,5 mm; 8 mm; 8,5 mm; 9 mm; 9,5 mm; 10 mm wszystkie rozmiary od jednego producenta. Wraz z:prowadnica do rurek intubacyjnych wykonaną z mosiądzu, o właściwościach poślizgowych: jednorazowego użytku dla rurek od rozmiaru, metalowy rdzeń wykonany z mosiądzu powlekany tworzywem sztucznym, dł. Od 300 mm do 450 mm w zależności od rozmiaru rurki, wymagana centymetrowa skala głębokości zaczynająca się dlaozmiaru 4,0 i 4,5-od 13 cm; dla rozmiaru 5,0;5,5 i 6,0 od 15 cm ; dla rozmiarów 6,5 i 7,0 od 17 cm; dla rozmiaru 7,5 i 8,0 od 19 cm; dla rozmiarów 8,5; 9,0; 9,5; i 10,0 od 21 cm. Prowadnica do rurek intubacyjnych wykonana z metalu-mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiegającym przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej; z miękkim końcem dystalnym. Sterylna, jednorazowego użytku, bezftalanową, bez lateksu. Na opakowaniu jednostkowym: oznaczenie nazwy producenta, numer serii, data przydatności do użycia. W rozmiarach od 1,9-2,2 dł. 230 mm; od 3,0 i 4,0 dł.340mm;od 5,0 dł. 370mm ;od 4,0i5,0 dł. 600 mm. |  |  | 1500 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 41 -Zestaw do aktywnego drenażu ran | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
| Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Butelka ssąca typu okrągły mieszek: -pojemność 400 ml, -wykonany z polietylenu -miękki o wysokiej rozprężności -wyposażony w samodomykalny zawór uszczelniający, umożlwiający ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawy -możliwość wytworzenia początkowego podciśnienia na poziomie (120mbar) -skala pomiarowa od 25 ml co 100ml - własny uniwersalny system podwieszenia. Dren łączący: -długość 110cm -uniwersalna, schodkowa końcówka łącząca wykonana z silikonu, kompatybilna z drenami Redona CH 6 – CH 18 Zestaw sterylny - sterylizowany tlenkiem etylenu Pakowany podwójnie: -opakowanie zewnętrzne: papier/folia -opakowanie wewnętrzne: folia |  |  | 500 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 42 - Wkład workowy z drenem i łącznikiem Serres | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
| Wkład 2000 ml z drenem 180 cm (końcówki drenu: lejek-lejek z dodatkowym łacznikiem schodkowym z przesuwnym regulatorem siły ssania) zapakowane fabrycznie w jednym opakowaniu (wkład i dreny pochodzące od tego samego producenta, wklad dostarczany w formie całkowicie sprasowanej), wkład workowy z tylko jednym przyłączem -przyłącze obrotowe typu schodkowego oraz dużym otworem do pobierania próbek i wsypywania proszku żelującego. |  |  | 660 | [6 empty] | 2
Razem
Pakiet 43 - Sprzęt endoskopowy do zabiegów i badań endourologicznych | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw rozszerzacza nerkowego; Rozszerzacz do poszerzania kanału przezskórnego prowadzącego do nerki celem usuwania złogów. Zestaw zawiera cieniodajny cewnik z PTFE o rozmiarze 8,0 F, 3 cieniodajne rozszerzacze stożkowe (od 6,0 do 10,0 F), aby pasowały do prowadnika o średnicy 0,038 cala (0,97 mm), 11 rozszerzaczy stożkowych (od 10,0 do 30,0 F), aby pasowały do cewnika z PTFE o wymiarze 8,0 F. Długość rozszerzaczy 30 cm, długość koszulki 16 cm, sterylne, jednorazowego użycia. |  |  | 1 | [6 empty] | X
2 | Jednorazowa dwuczęściowa igła trokara. Igła stosowana do przezskórnego dostępu do przeskórnej nefrostomii. Konstrukcja igły EchoTip ma zapewnić lepszą wizualizację końcówki igły podczas używania urządzeń ultradźwiękowych do obrazowania. Wykonana ze stali nierdzewnej. Posiadająca znaki CE, klasy EC II a, sterylna, jednorazowego użycia. Nie jest pochodzenia biologicznego, nie zawiera lateksu, posiada biozgodność. Rozmiar 18 G/20. |  |  | 40 | [6 empty] | 1
3 | Prowadnik Hi Wire z rdzeniem nitinolowym. Prowadnik stosowany do uzyskiwania dostępu do moczowodu, w standardowych lub trudnych przypadkach, wymagających precyzyjnego sterowania. Prowadnik z rdzeniem nitinolowym umożliwiającym maksymalne zgięcie bez zapętlania, ze stożkową końcówka służącą do uzyskiwania optymalnej giętkości, z kontrolą obrotu w stosunku jeden do jednego. Prowadnik z powłoką hydrofilną pozwalającą na łatwe wprowadzenie ze standardowym trzonem, sterylny, jednorazowego użycia. Średnica 0,035 cala, długość 150 cm, konfiguracja końcówki prosta, długość końcówki 3 cm. |  |  | 800 | [6 empty] | 1
4 | Prowadnik Hi Wire nitinol. Prowadnik stosowany do uzyskiwania dostępu do moczowodu w standardowych lub trudnych przypadkach. Można stosować do ułatwienia wymiany lub wprowadzenia narzędzi. Prowadnik z rdzeniem nitinolowym umożliwiającym maksymalne zgięcie bez zapętlania. Sterylny, jednorazowego użycia, ze sztywnym trzonem. Średnica 0,035 cala, długość 150 cm, konfiguracja końcówki prosta, długość końcówki 3 cm. |  |  | 600 | [6 empty] | 1
5 | Cewnik moczowodowy z otwartym końcem. Cewnik stosowany do wykonywania wstecznego pielogramu, przeprowadzenia drenażu i sterowania w krętym moczowodzie. Z giętką, otwartą końcówką, której konstrukcja umożliwia atraumatyczne wprowadzenie do moczowodu i przejście przez niego oraz na umieszczanie po prowadniku. Wykonany z PVC, posiada znak CE, klasy EC II a, jednorazowego użycia, sterylny, nie jest pochodzenia biologicznego nie zawiera lateksu, posiada biozgodność. F 5,0 , długość 70 cm, współpracuje z narzędziami 0,038 cala. |  |  | 400 | [6 empty] | 1
6 | Koszulka dostępu moczowodowego. Koszulka służy do wytworzenia rozwarcia moczowodowego i stałego kanału roboczego, pozwalającego na wprowadzenie endoskopu i narzędzi w trakcie zabiegów wymagających dostępu moczowodowego. Stały kanał chroni również delikatne narzędzia i małe giętkie endoskopy przed uszkodzeniem. Część koszulki, która ma mieć kontakt z pacjentem wykonana z polietylenu, posiada znak CE, klasy EC II a, sterylna, jednorazowego użycia, nie jest pochodzenia biologicznego, nie zawiera lateksu i posiada biozgodność. Średnica wewnętrzna w skali French 12, długość 35 cm. |  |  | 430 | [6 empty] | 1
7 | Nitinolowy ekstraktor złogów; Ekstraktor służący do wydobywania złogów z moczowodu. Konstrukcja ma umożliwiać chwytanie od przodu, zmianę położenia, zwolnienie lub usuwanie złogów w nerce lub moczowodzie. Posiada znak CE, klasa EC I, sterylny, jednorazowego użycia. Posiadający biozgodność. Nie zawierający lateksu. F 2,2 długość 115 cm, średnica otwarcia 11 mm. |  |  | 1 | [6 empty] | X
8 | Nitinolowy ekstraktor złogów. Ekstraktor do przechwytywania i usuwania złogów oraz innych obcych ciał z układu moczowego oraz do zminimalizowania migracji złogów w trakcie wewnątrzustrojowej litotrypsji (w kształcie parasola). Sterylny, jednorazowego użycia. Posiadający znak CE, klasy EC I, nie zawierający lateksu, posiadający biozgodność, nie będący pochodzenia biologicznego. Skala French 2,8, końcówka 3,0 F, długość 145 cm, „parasol” 7 mm. |  |  | 1 | [6 empty] | X
9 | Prowadnik przeznaczony do wytworzenia kanału oraz ułatwienia umieszczenia narzędzi chirurgicznych. Wykonany ze stali nierdzewnej o prostym kształcie z giętką końcówką o długości 5 cm. Część prowadnika, która ma mieć kontakt z pacjentem wykonana z nitinolu i platyny. Sterylny, jednorazowego użycia. Posiadający znak CE, klasa EC II a, bezlateksowy, posiadający biozgodność, nie jest pochodzenia biologicznego. |  |  | 100 | [6 empty] | 2
10 | Dwukanałowy, jednorazowy, sterylny cewnik moczowodowy, dostępowy typu Flexi Tip do wstrzykiwnia środka kontrastowego i żelu znieczulającego lub do umieszcznia prowadnika zabezpieczającego, pokryty powłoką AQ, która tworzy cienką warstwę hydrofilijnego polimeru o niskim współczynniku tarcia, o długości 50 cm | 6 - 10 FR |  | 20 | [6 empty] | 1
RAZEM